Poznań, dn. 19.11.2014r

EZ/350/99/2014/1506

Wg rozdzielnika

**Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/99/2014 na zakup i dostawę urządzeń medycznych.**

W związku ze złożonymi pytaniami do ww do przetargu Zamawiajacy udziela na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poniższego opisu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr/ opis** | | **Parametr wymagany** | **Oferowane parametry z podaniem strony oferty potwierdzającej te parametry** |
| Urządzenie fabrycznie nowe | | TAK |  |
| Rok produkcji 2014 | | TAK |  |
| **I. Optyka** | |  |  |
| 1 | Długość robocza 302 mm |  |  |
| 2 | Maksymalna szerokość części wprowadzanej 2,7 mm |  |  |
| 3 | Średnica 2,7 mm |  |  |
| 4 | Kąt patrzenia 30 stopni, szerokokątna |  |  |
| 5 | Sterylizacja autoklaw |  |  |
| 6 | Tuba ochronna |  |  |
| 7 | Kontener do sterylizacji |  |  |
| **II. Płaszcz histeroskopowy** | |  |  |
| 1 | Średnica 5,8 mm |  |  |
| 2 | Kanał roboczy 5 Fr/Ch |  |  |
| **III. Kleszczyki chwytające** | |  |  |
| 1 | Średnica 5 Fr |  |  |
| 2 | Półgiętkie |  |  |
| **IV. Nożyczki histeroskopowe** | |  |  |
| 1 | Średnica 5 Fr |  |  |
| 2 | Półgiętkie |  |  |
| **V. Uszczelka** | |  |  |
| 1 | Do 5 Fr kanału roboczego |  |  |
| 2 | Opakowanie 10 sztuk |  |  |
| **VI. Światłowód** | |  |  |
| 1 | Długość zewnętrzna światłowodu i adaptera światłowodu 3000 mm |  |  |
| 2 | Średnica wiązki włókien 4,8 mm |  |  |
| 3 | Typ S do optyk do 4 mm grubości |  |  |
| **VII. Kontener do sterylizacji** | |  |  |
| 1 | Wymiary 537 x 139 x 268 mm +/- 20mm |  |  |
| 2 | Uchwyty silikonowe w komplecie |  |  |
| **VIII. Dren do pompy płuczącej** | |  |  |
| 1 | Dren wielorazowego użytku |  |  |
| 2 | Podłączenie do 2 worków |  |  |
| **IX. Kleszczyki chwytające** | |  |  |
| 1 | Średnica 3 Fr |  |  |
| 2 | Długość 280/400 mm |  |  |
| 3 | Półgiętkie |  |  |
| **X.** | **Certyfikat CE** |  |  |
| **XI.** | **Gwarancja – min 12 m-cy** |  |  |
| **XII.** | **Szkolenie** |  |  |
| 1. | Szkolenie 3 osób |  |  |

**Odpowiedzi:**

Poz. I. **Optyka: poz. 1, poz. 2 i poz. 3** – Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz ponieważ określone w opisie parametry umożliwiają korzystanie krzyżowe z posiadanego obecnie osprzętu.

Poz. II. **Płaszcz histeroskopowy poz. 1** – Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. W planowanym zakupie histeroskopu zależy na najmniejszej średnicy zewnętrznej płaszcza, przy zachowanej jakości i niskiej awaryjności, ze względu na potrzebę jak najmniejszej urazowości kanału szyjki macicy.

Poz VI. **Światłowód poz. 1** – Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. W planowanym zakupie histeroskopu zależy Zamawiającemu na najmniejszej średnicy zewnętrznej płaszcza, przy zachowanej jakości i niskiej awaryjności, ze względu na potrzebę jak najmniejszej urazowości kanału szyjki macicy.

Usuwa się z opisu przedmiotu zamówienia pozycję VII. Kontener do sterylizacji poz. 1 i 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **~~VII. Kontener do sterylizacji~~** | |  | |  | |
| ~~Wymiary 537 x 139 x 268 mm~~ |  | |  | |
| ~~Pokrywa i mata silikonowa w komplecie~~ |  | |  | |

W pozostałych pozycjach wymienionych w pytaniu – Zamawiajacy dopuszcza proponowane parametry.

**Pytanie 2:**

Dot. Pakiet 5 - Histeroskop

Działając na podstawie Art. 38 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759), zwracamy się z prośbą o pozytywną odpowiedz na nasze pytanie, dając tym samym możliwość złożenia oferty na wysokiej klasy histeroskop renomowanej firmy - Karl Storz, od lat istniejącej na rynku polskim i światowym, której histeroskopy spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami w wielu polskich szpitalach.

1. Czy zamiast elementów histeroskopu opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne pod względem przeznaczenia elementy histeroskopu o poniżej wyspecyfikowanych parametrach, które nieznacznie różnią się od opisanych przez Zamawiającego ? Poniżej przedstawiamy dwie opcje zestawów:

**OPCJA I**

**I. Optyka**

Długość robocza 30 cm,

Średnica 2,9 mm,

Kąt patrzenia 30°,

Sterylizacja w autoklawie 134 °C,

W zestawie tuba ochronna oraz kontener do sterylizacji

**II. Płaszcz histeroskopowy**

Płaszcza histeroskopowy przepływowy składający się z płaszcza wewnętrznego oraz płaszcza zewnętrznego:

- płaszcz wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 5,4 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania

- płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 6 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania

**III. Kleszczyki chwytające**

Nożyczki chwytające, półsztywne, obie bransze ruchome, rozm. 5 Fr.

**IV. Nożyczki histeroskopowe**

Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchoma, rozm. 5 Fr.

**V. Uszczelka**

Uszczelka do kanału roboczego 5 Fr płaszcza histeroskopowego, 10 szt.

**VI. Światłowód**

Długość światłowodu 3000 mm, śr. 3,5 mm, kompatybilny z optyka histeroskopową

**VII. Kontener do sterylizacji**

Wymiary dostosowane do wymiarów instrumentów histeroskopowych

Pokrywa i mata silikonowa w zestawie

**OPCJA II**

**I. Optyka**

Optyka histeroskopowa ze zintegrowanym kanałem płuczącym z kranikiem, z okularem prostym, rozmiar 2,9 mm, kąt patrzenia 30 st., długość 24 cm. Konstrukcja umożliwiająca niezależną pracę bez płaszcza zewnętrznego jako histeroskop diagnostyczny jak również z nakładanym płaszczem zewnętrznym z kanałem roboczym z możliwością zamocowania w dwóch pozycjach: aktywnej oraz pasywnej. Sterylizacja w autoklawie 134 °C. W zestawie tuba ochronna oraz kontener do sterylizacji.

**II. Płaszcz histeroskopowy**

Płaszcz histeroskopowy o rozmiarze 4,4 mm, dł. 18 cm, z przyłączem ssącym z kranikiem oraz kanałem instrumentowym dla instrumentów 5 Fr., mocowanie płaszcza na optyce histeroskopowej w dwóch pozycjach: aktywnej oraz pasywnej

**III. Kleszczyki chwytające**

Nożyczki chwytające, półsztywne, obie bransze ruchome, rozm. 5 Fr.

**IV. Nożyczki histeroskopowe**

Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchoma, rozm. 5 Fr.

**V. Uszczelka**

Uszczelka do kanału roboczego 5 Fr płaszcza histeroskopowego, 10 szt.

**VI. Światłowód**

Długość światłowodu 3000 mm, śr. 3,5 mm, kompatybilny z optyka histeroskopową

**VII. Kontener do sterylizacji**

Wymiary dostosowane do wymiarów instrumentów histeroskopowych

Pokrywa i mata silikonowa w zestawie

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza histeroskop z osprzętem zaoferowanym w **OPCJI II.**

**Pytania ogólne dot. Pakiet 5 - Histeroskop**

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igły bipolarnej 5 Fr. niezbędnej do zabiegów histeroskopowych?

**Odpowiedź**: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igły bipolarnej 5 Fr. zagiętej pod kątem 90 stopni niezbędnej do zabiegów histeroskopowych?

Pytanie 5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania optyki soczewkowej (sztywnej), która gwarantuje lepszą jakość obrazowania ?

**Odpowiedź na pytanie 4 i 5** – Zamawiający nie wymaga igły bipolarnej 5Fr prostej i zagiętej oraz optyki sztywnej soczewkowej, ale dopuszcza w/w elementy wyposażenia i konstrukcji jako znacząco podwyższające jakość wykonywanej histeroskopii.

Pytanie 6. : Czy Zamawiający mógłby wydzielić do odrębnego pakietu - punkty VIII i IX ponieważ dotyczą one elementów oferowanych tylko przez jednego dostawcę i są doposażeniem posiadanego przez Zamawiającego zestawu ?

**Odpowiedź**: Tak. Zamawiający wyraża zgodę i z wydzielonych pozycji VIII i IX pakietu 5 tworzy **pakiet nr 6.**

Zapis dotyczący pakietu 6 poniżej:

**Pakiet 6**

Nazwa narzędzi ( typ): ......................................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej 2014r

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr/ opis** | | | **Parametr wymagany** | **Oferowane parametry z podaniem strony oferty potwierdzającej te parametry** | | |
| Narzędzia fabrycznie nowe | | | TAK |  | | |
| Rok produkcji 2014 | | | TAK |  | | |
| **VIII. Dren do pompy płuczącej - 3 sztuki** | | |  |  | | |
| 1 | Dren wielorazowego użytku |  | | |  |
| 2 | Podłączenie do 2 worków |  | | |  |
| **IX. Kleszczyki chwytające – 1 sztuka** | | |  |  | | |
| 1 | Średnica 3 Fr |  | | |  |
| 2 | Długość 280 mm |  | | |  |
| 3 | Półgiętkie |  | | |  |
| **X.** | **Certyfikat CE** |  | | |  |
| **XI.** | **Gwarancja – min 12 m-cy** |  | | |  |

**Pytania dot. Pakiet 5 – Histeroskop, projekt umowy**

**Pytanie 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź**: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania dot. terminu realizacji do 6 tygodni.

**Pytanie 8** Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 2 dni roboczych do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

**Odpowiedź**: Tak. Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 9** Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 5 dni roboczych do 14 dni.

**Odpowiedź**: Zamawiający wyraził zgodę i dokonał stosownej modyfikacji w projekcie umowy pismem nr EZ/350/99/2014/1465 z dnia 04.11.2014r , cyt:

*e) Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia – przywrócenie pierwotnej funkcjonalności)* ***≤ 7 dni*** *robocze (pon.-pt), a w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów* ***do 14 dni*** *roboczych (pon.-pt). Na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowany.*

**Pytanie 10** Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych od umowy w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Zamawiający modyfikuje zapis w tabeli pakietu 5 –**

* **w pozycji I. Optyki: poz.1. Długość robocza 282,5 mm– na następujący wymóg: od 240mm – 285 mm**
* **w pozycji I. Optyki: poz. 3. Średnica 3mm – na następujący wymóg: od 2,9mm – 3,0mm**
* **w pozycji II. Płaszcz histeroskopowy: poz. 1. Średnica 5,5mm na następujący wymóg: max 5,5mm**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonuje się modyfikacji w pkt. V.1. 2 i 3 oraz w pkt.VII Wadium, tj.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę minimum PLN:   |  |  | | --- | --- | | pak. 1- | 6300 | | pak. 2- | 6500 | | pak. 3- | 4500 | | pak. 4- | 5300 | | pak. 5- | 29000 | | pak. 6- | 4600 |   Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   * Oświadczenie o spełnieniu warunku   Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie  spełnia/ nie spełnia.  W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet Wykonawca na potwierdzenie warunku spełniania wiedzy i doświadczenia może złożyć 1 dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na sumę wszystkich zaoferowanych pakietów łącznie lub wskazać, jeśli dokumentów potwierdzających jest więcej którego pakietu dotyczą. |
| 3 | Aktualną umowę ubezpieczeniową - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż podana niżej dla poszczególnych pakietów, na które składana jest oferta w PLN:   |  |  | | --- | --- | | pak. 1- | 6300 | | pak. 2- | 6500 | | pak. 3- | 4500 | | pak. 4- | 5300 | | pak. 5- | 29000 | | pak. 6- | 4600 |     W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartość wymaganą we wszystkich złożonych pakietach |

Oraz modyfikacji WADIUM

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert**,** zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości podanej poniższej dla pakietów , na które składa ofertę. Wartość wadium dla poszczególnych pakietów jest następująca:

|  |  |
| --- | --- |
| pak. 1- | 63 PLN |
| pak. 2- | 65 PLN |
| pak. 3- | 45 PLN |
| pak. 4- | 53 PLN |
| pak. 5- | 287 PLN |
| pak. 6- | 45 PLN |

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy oraz zmodyfikowany projekt umowy.**

W związku z powyższymi odpowiedziami i modyfikacją zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 24.11.2014r na dzień **12.12.2014r – składanie ofert do godz. 9.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna