Poznań, dnia 07.10.2020

EZ/350/66/2020/685

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr 66/2020

dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Wielkopolskie Centrum Onkologii , iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Aparat do terapii uciskowej

Czy zamawiający dopuści aparat do terapii uciskowej z zestawem mankietów do kończyn górnych o  parametrach jak niżej?

| L.p. |  |
| --- | --- |
| I | Aparat do terapii uciskowej |
|  | Aparat do terapii uciskowej do zastosowań klinicznych |
|  | 11 komorowy mankiet na kończynę górną |
|  | Możliwość podłączenia 2 mankietów jednocześnie |
|  | Tryby pracy : sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala |
|  | Regulacja ciśnienia : 20-90mmHg |
|  | Uchwyt do przenoszenia urządzenia |
|  | Wymiary : 19x37,5x31,5cm |
|  | Waga : max. 7kg |
|  | Zasilanie : 230V |
|  | Współpraca z komputerem |
|  | Możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie z poziomu komputera |
|  | Wyświetlacz graficzny |
|  | 12 - komorowa półkurtka dla pacjentek po mastektomii, obejmująca rękę, bark, klatkę piersiową z jamą brzuszną i dołem pachowym, uszyta w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), dostępna w wersji lewej lub prawej, obwód klatki max. 125 cm |

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na brak możliwości regulacji ciśnienia w zakresie do 120 mmHg  oraz możliwość podłączenia 3 rękawów Zamawiający nie dopuszcza proponowanego urządzenia.

PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Aparat do terapii uciskowej

Czy zamawiający dopuści aparat do terapii uciskowej z zestawem mankietów do kończyn dolnych o  parametrach jak niżej?

| L.p. |  |
| --- | --- |
| I | Aparat do terapii uciskowej |
|  | Aparat do terapii uciskowej do zastosowań klinicznych |
|  | 12 komorowy mankiet na kończynę dolną uszyty w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), długość cholweki do wyboru 65/75/85 cm |
|  | Możliwość podłączenia 2 mankietów jednocześnie |
|  | Tryby pracy : sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala |
|  | Regulacja ciśnienia : 20-90mmHg |
|  | Uchwyt do przenoszenia urządzenia |
|  | Wymiary : 19x37,5x31,5cm |
|  | Waga : max. 7kg |
|  | Zasilanie : 230V |
|  | Współpraca z komputerem |
|  | Możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie z poziomu komputera |
|  | Wyświetlacz graficzny |
|  | 24 - komorowe spodnie do połączonych zabiegów na biodrach, udach, pośladkach i nogach, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), długość 152 cm, obwód w pasie 135 cm |

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na brak możliwości regulacji ciśnienia w zakresie do 120 mmHg  oraz możliwość podłączenia 3 nogawic Zamawiający nie dopuszcza proponowanego urządzenia.

PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Platforma stabilometryczna

Czy zamawiający dopuści równoważną platformę o parametrach jak niżej?

|  | Platforma stabilometryczna |
| --- | --- |
|  | Platforma stabilometryczna do treningu z pacjentami neurologicznymi na stałym i niestabilnym podłożu |
|  | Niestabilne podłoże symulowane za pomocą poduszki gąbkowej z wyrysowaną podziałką do ustawienia stóp |
|  | Platforma umożliwiająca prowadzenie badań, trening oraz gry |
|  | System umożliwiający prowadzenia bazy danych oraz raportowanie postępu pacjenta w prowadzonej rehabilitacji |
|  | System umożliwiający prowadzenie testów i pomiarów tj.: test Limit of Stability, test CTSIB, pomiar CoP, pomiar dystrybucji obciążenia, śledzenie drogi oraz dowolnego ruchu i balansu dynamicznie i statycznie. |
|  | Komunikacja: USB |
|  | Eksport do arkusza Excel |
|  | Wymiary platformy (dł. x szer. x wys.): |
|  | Waga [kg]: |
|  | W zestawie mata do symulacji niestabilnego podłoża z podziałką |
|  | Do zestawu dołączony komputer typu laptop z procesorem min. i5, 4 GB RAM oraz min. 1 GB pamięci karty graficznej |
|  | Do zestawu dołączony stojak na komputer z ekranem min. 40” |
|  | Do zestawu dołączone składane poręcze asekuracyjne dla pacjenta z możliwością otoczenia go z 4 stron dla większej asekuracji |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza  zaproponowane urządzenie pod warunkiem zachowania wymiarów oraz funkcjonalności platformy podanej w specyfikacji (rejestracja COP, granice stabilności, ocena ryzyka upadku, test Romberga, test Palso, posturogram, stabilogram).

PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Platforma stabilometryczna

Czy zamawiający wymaga, aby w zestawie z platformą znajdował się zestaw komputerowy oraz dodatkowy 40” ekran na stojaku?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga aby platforma wyposażona była w sposób umożliwiający pełne samodzielne funkcjonowanie .

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dodatkowy 40” ekran oraz zestaw komputerowy.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 3

Ergometr do rehabilitacji onkologicznej

Czy zamawiający dopuści ergometr o następujących parametrach?

| 1. | Cykloergometr |
| --- | --- |
| 2. | Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 cm |
| 3. | Maksymalna waga pacjenta: 200kg |
| 4. | Niezależne od prędkości obciążenie od 15 do 1100 Watt |
| 5. | Regulacja pochylenia kierownicy: kąt 360º |
| 6. | Stabilna podstawa cykloergometru |
| 7. | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz |
| 8. | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych |
| 9. | Cyfrowy wyświetlacz |
| 10. | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 |
| 11. | Zakres prędkości obrotowej: 20-130 rpm |
| 12. | Panel kontrolny z 5 przyciskami |
| 13. | Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta |
| 14. | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) |
| 15. | Wymiary ergometru 128 x 62 x 146 cm |
| 16. | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu WATT, RPM, TIME |
| 17. | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta |
| 18. | Waga ergometru ok 65 kg |
| 19. | Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych |
| 20. | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą |
| 21. | Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka |
| 22. | Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę |
| 23. | Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180º |
| 24. | Bezprzewodowy pomiar tętna |
| 25. | Brak czytnika RFID |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez czytnika RFID. Zamawiający wymaga identyfikacji pacjenta po zbliżeniu opaski RFID.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 3

Ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej

Czy zamawiający dopuści ergometr z siedziskiem z oparciem o następujących parametrach?

| 1. | Ergometr z siedziskiem z oparciem |
| --- | --- |
| 2. | Maksymalna waga pacjenta: 200 kg |
| 3. | Zależne od prędkości obciążenie na poziomie od 15 do 600 W |
| 4. | Możliwość manualnej zmiany obciążenia z krokiem 5W |
| 5. | Dokładność obciążenia: do 400 W – 5 %, powyżej 400W – 10% |
| 6. | Treningi: manualny, kardio, profile |
| 7. | Stabilna podstawa ergometru |
| 8. | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz |
| 9. | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych |
| 10. | Cyfrowy wyświetlacz |
| 11. | Klasa ochronności: IP21 |
| 12. | Zakres prędkości obrotowej: 20 – 120 rpm |
| 13. | Panel kontrolny z 5 przyciskami |
| 14. | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) |
| 15. | Wymiary ergometru 160 x 54 x 125 cm |
| 16. | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: RPM, TIME, WATT |
| 17. | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta |
| 18. | Waga ergometru ok. 75 kg |
| 19. | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą |
| 20. | Bezprzewodowy pomiar tętna |
| 21. | Brak czytnika RFID |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez czytnika RFID. Zamawiający wymaga identyfikacji pacjenta po zbliżeniu opaski RFID.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 3

Ergometr eliptyczny do rehabilitacji onkologicznej

Czy zamawiający dopuści ergometr eliptyczny o następujących parametrach?

| 1. | Ergometr eliptyczny |
| --- | --- |
| 2. | Maksymalna waga pacjenta: 150kg |
| 3. | Zależne od prędkości obciążenie na poziomie od 15 do 200 kroków/min |
| 4. | Możliwość manualnej zmiany obciążenia ze schodkiem o wartości 5 kroków/min |
| 5. | Treningi: manualny, kardio, profile |
| 6. | Stabilna podstawa ergometru |
| 7. | Zasilanie: 230V, 50-60 Hz |
| 8. | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych |
| 9. | Cyfrowy wyświetlacz |
| 10. | Klasa ochronności: IP21 |
| 11. | Zakres prędkości obrotowej / krokowej: 15 – 200 kroków |
| 12. | Panel kontrolny z 5 przyciskami |
| 13. | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) |
| 14. | Wymiary ergometru 205 x 67 x 170 cm |
| 15. | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: poziom intensywności, czas, tętno |
| 16. | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta |
| 17. | Waga ergometru ok 160 kg |
| 18. | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą |
| 19. | Bezprzewodowy pomiar tętna |
| 20. | Brak czytnika RFID |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez czytnika RFID. Zamawiający wymaga identyfikacji pacjenta po zbliżeniu opaski RFID.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 3

Stepper w pozycji półleżącej do rehabilitacji onkologicznej

Czy zamawiający dopuści stepper w pozycji półleżącej o następujących parametrach?

| 1. | Stepper w pozycji półleżącej |
| --- | --- |
| 2. | Maksymalna waga pacjenta: 150 kg |
| 3. | Obciążenie na poziomie od 25-400 W lub 1-29 poziomów |
| 5. | Treningi: manualny, kardio, profile |
| 6. | Stabilna podstawa steppera |
| 7. | Zasilanie: 230V, 50-60 Hz |
| 8. | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych |
| 9. | Cyfrowy wyświetlacz 5’’ |
| 10. | Klasa ochronności: IP21 |
| 11. | Zakres prędkości obrotowej / krokowej: 15 – 120 |
| 12. | Panel kontrolny z 5 przyciskami |
| 13. | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) |
| 14. | Wymiary steppera 200 x 100,5 x 166 cm |
| 15. | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: WATT, poziom intensywności, czas, tętno (opcjonalnie), SpO2 (opcjonalnie) |
| 16. | Stepper zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta |
| 17. | Waga steppera ok 150 kg |
| 18. | Stepper przystosowany do komunikacji z centralą sterującą |
| 19. | Bezprzewodowy pomiar tętna |
| 20. | Brak czytnika RFID |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez czytnika RFID. Zamawiający wymaga identyfikacji pacjenta po zbliżeniu opaski RFID.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 3

Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej

Czy zamawiający dopuści bieżnię o następujących parametrach?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez czytnika RFID. Zamawiający wymaga identyfikacji pacjenta po zbliżeniu opaski RFID.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 3

Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie o następujących parametrach?

| 1. | Bieżnia |
| --- | --- |
| 2. | Zakres prędkości taśmy w przedziale 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h |
| 3. | Zakres nachylenia bieżni 0-25% regulowanego co 0,5% |
| 4. | Długość części użytkowej 1400mm |
| 5. | Szerokość części użytkowej 520 mm |
| 6. | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100mm |
| 7. | Dopuszczalna waga pacjenta 200 kg |
| 8. | Wymiary 2170 x 730 x 1350 mm |
| 9. | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu |
| 10. | Ergonomicznie ukształtowane poręcze |
| 11. | Port szeregowy RS 232/USB |
| 12. | Zasilanie 220V/50Hz |
| 13. | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa |
| 14. | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa |
| 15. | Bezprzewodowy pomiar tętna |
| 16. | Brak czytnika RFID |
| 17. | Bieżnia przystosowana do komunikacji z centralą sterującą |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści oprogramowanie o parametrach poniżej pod warunkiem zachowania możliwości integrowania bezprzewodowej komunikacja pomiędzy komputerem przyrządami z czytnikiem RFID: ergometr do rehabilitacji onkologicznej, ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, ergometr eliptyczny do rehabilitacji onkologicznej, stepper w pozycji półleżącej do rehabilitacji onkologicznej, bieżnia do rehabilitacji onkologicznej, urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 4

Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych (VO2, VCO2, Wentylacja Minutowa, tętno HR, wydatek energetyczny) w warunkach laboratoryjnych oraz w ciężkim terenie

Czy zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach?

|  | SYSTEM STERUJĄCY |
| --- | --- |
|  | Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) |
|  | płyta główna wraz ze zintegrowaną grafiką |
|  | pamięć operacyjna 1 GB (architektura 32-bitowa) lub min. 2 GB (architektura 64-bitowa) |
|  | dysk twardy 320GB |
|  | Zasilacz |
|  | kolorowy monitor LCD 27" |
|  | klawiatura oraz myszka przewodowa |
|  | kolorowa zewnętrzną drukarka laserowa |
|  | systemem operacyjny Windows 7 lub nowszy |
|  | SYSTEM REHABILITACJI |
|  | Oprogramowanie zapewniające pełną zgodność z ergometrami, pochodzące od tego samego producenta |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |
|  | Pełna kontrola oraz programowanie treningów ze stanowiska sterującego |
|  | Indywidualne lub grupowe zarządzanie pacjentami i ich treningami ze stanowiska sterującego |
|  | Możliwość tworzenia treningów: interwałowych, sterowanych obciążeniem, sterowanych tętnem |
|  | Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu |
|  | Funkcja dopasowania obciążenia |
|  | Monitorowanie sygnału tętna pacjenta podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału pacjenta do centrali sterującej. |
|  | Prezentacja na monitorze centrali sterującej parametrów wszystkich aktualnie trwających treningów |
|  | Ustawianie progów alarmowych dla HR, DIA, SYS dla każdego pacjenta |
|  | Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta w dowolnym momencie treningu |
|  | Baza danych pacjentów i ich treningów |
|  | Wydruk diagramów treningowych |
|  | Możliwość wydruku zapisu EKG |
|  | Możliwość kontroli 24 stanowisk |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows |
|  | Zintegrowana baza danych pacjentów |
|  | Parametry dostosowane do treningu dla każdego pacjenta |
|  | Szybkie i łatwe przyłączenie pacjentów do grupy treningowej |
|  | Praktyczne przełączanie pomiędzy pacjentami na ergometrach |
|  | Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi) |
|  | Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów (obciążenie, pomiar ciśnienia krwi) |
|  | Możliwość tworzenia treningowych sesji modułowych składających się z treningów na ergometrach i sali gimnastycznej |
|  | Wbudowany w system moduł umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego służącego do określania bieżącego poziomu wydajności pracy pacjenta z automatycznym tworzeniem treningów na podstawie wykonanego testu wysiłkowego (dane przenoszone automatycznie wewnątrz systemu) |
|  | Dokumentacja w formie raportu wszystkich istotnych zdarzeń |
|  | Możliwość podłączenia do systemu: ergometrów, bieżni, ergometrów ręcznych, steperów, ergometrów leżankowych, ergometrów eliptycznych |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści zestaw jak poniżej.

| 1. | Laptop: procesor i5, HD 1TB ( SSD 500), pamięć RAM 8GB, drukarka laser kolor, Windows 10 |
| --- | --- |
| 2. | Lekka, niskooporowa głowica pneumotachograficzna bez elementów ruchomych i bez konieczności podgrzewania Opór głowicy pomiarowej: < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 14 l/sek) |
| 3. | Badanie metodą oddech po oddechu |
| 4. | a/Głowica pneumotachograficzna sterylizowalna w całości b/Gwarantowana liczbą sterylizacji >1000 |
| 5. | Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta. |
| 6. | Zakresy pomiarowe przepływu, objętości i wentylacji minutowej: - zakres przepływu min. – 20l/s + 20 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu min. 1 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% - zakres mierzonej wentylacji min. 0 – 300 l/min - rozdzielczość pomiaru wentylacji 0,025 l/min - dokładność pomiaru wentylacji < 2% |
| 7. | Analizator tlenu: elektrochemiczny - zakres pomiaru: -25% (0 - 100%) - czas odpowiedzi: t90 < 100ms - dokładność: +/-0,02% - rozdzielczość: 0,01% |
| 8. | Analizator dwutlenku węgla: NDIR absorpcja podczerwieni - zakres pomiaru: 0 - 10%(0-15%) - czas odpowiedzi: t90 < 100ms - dokładność: +/-0,02% - rozdzielczość: 0,01% |
| 9. | Mierzone wielkości: t, VE, BF(RR), HR TV(VT), FeO2, FeCO2, PEO2, PECO2, VO2, VCO2, VE/VCO2(EQCO2),VE/VO2(EQO2) RQ(RER), VB/VT, AT, VO2/kg, VO2/kg/HR, MET, WATT(WORK), TTOT, TI, TE, TI/TE, TI/TTOT, PEF, PIF, BR, VET, SUM, TV/TE; obliczane parametry: parametry długu tlenowego, O2 kinetics (T0,5peak, τ63% ΔVO2), cardiac output (C(a-v)O2,CO,SV,HI,SVI,CI), kalorymetria pośrednia (parametry wydatku energetycznego), |
| 10. | Wbudowana automatyczna stacja pomiarowa warunków otoczenia (temperatura, wilgotność, ciśnienie) zapewniająca ciągłą w czasie badania korekcję pomiarów do warunków BTPS, z możliwością ręcznego wprowadzania danych |
| 11. | Automatyczna korekcja STPD |
| 12. | Automatyczna dwupunktowa kalibracja analizatorów gazów |
| 13. | Źródło wartości HR - system bezprzewodowy |
| 14. | Bezprzewodowe połączenie urządzenia z komputerem poprzez złącze bluetooth |
| 15. | Oznaczanie i/lub wpisywania zdarzeń pacjenta w trakcie badania |
| 16. | Zapis, w pamięci wewnętrznej, badania o czasie trwania do 24 godzin |
| 17. | Transmisja (bluetooth lub kabel) do komputera, zapisanego w pamięci flash badania, |
| 18. | a/ Rejestracja w czasie rzeczywistym wszystkich mierzonych parametrów z możliwością prezentacji zmian na ekranie monitora. w formie wykresów i liczb b/Archiwizacja pełnego przebiegu badania |
| 19. | a/Możliwość edycji i redagowania własnych form wydruku raportu badania b/Gotowe do wydruku zdefiniowane raporty producenta oraz własne użytkownika c/Podsumowujący raport CPET z danymi dla prostej i łatwej interpretacji |
| 20. | Możliwość samodzielnego definiowania nowych parametrów |
| 21. | Możliwość samodzielnego wprowadzania wartości należnych |
| 22. | a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego b/Opcjonalna możliwość transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7 |
| 23. | Praca z możliwością sterowaniem ergometru rowerowego i bieżni ruchomej z programu ergospirometrii |
| 24. | Wymiary modułu pomiarowego: 150 x 100 x 55 mm |
| 25. | Ciężar całego modułu pomiarowego 280g |
| 26. | Minimalne wyposażenie zestawu w następujące akcesoria: a/głowice pneumotachograficzne 10 szt. b/maska duża z czepkiem 1 szt. c/maska średnia czepkiem 1 szt. d/maska mała z czepkiem 1 szt. e/ adapter maski do głowicy pneumotachograficznej 3 szt. |
| 27. | Zestaw z niezbędnym wyposażenie do przeprowadzania cechowania urządzenia oraz wykonywania testów(butla 10l z reduktorem i gazem kalibracyjnym, pompa 3 litrowa do cechowania układu pomiaru wentylacji minutowej |
| 28. | Dodatkowe moduły pomiarowe jako opcje: a/ możliwość podłączenia modułu badań spirometrycznych b/ możliwość podłączenia pulsoksymetru i rejestracji SpO2) c/ możliwość podłączenia modułu transmisji radiowej(zasięg do 2000metrów) d/ możliwość podłączenia modułu oceny oksydacji substratów energetycznych e/ oprogramowanie w środowisku Android (do smartfona lub tabletu) do obserwacji ośmiu parametrów podczas testu w czasie rzeczywistym) |
| 29. | Instrukcja obsługi ergospirometru w języku polskim |
| 30. | Oprogramowanie ergospirometru w języku polskim. |

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 5

System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią

Czy zamawiający dopuści system do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią o następujących parametrach?

| 1. | System do prób wysiłkowych |
| --- | --- |
| 2. | 12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy |
| 3. | CMRR 115 dB |
| 4. | Impedancja 100MΩ |
| 5. | A/D 24 bit |
| 6. | Częstotliwość próbkowania 32000 Hz |
| 7. | Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz |
| 8. | Zabezpieczenie przed defibrylacją |
| 9. | Transmisja danych za pomocą Bluetooth |
| 10. | Zasilanie bateryjne 2 x AAA |
| 11. | Wymiary 115 x 65 x 15 mm |
| 12. | Waga < 90 g z baterią |
| 13. | Klasa ochrony IP 24 |
| 14. | Klasa urządzenia IIa |
| 15. | W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy |
| 16. | Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego |
| 17. | Parametry wyświetlane: HR, HRmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu |
| 18. | Możliwość zmiany etapu protokołu |
| 19. | Możliwość tworzenia własnych protokołów |
| 20. | Możliwość stosowania protokołu typu RAMP |
| 21. | Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, ostrzeżenia, błędy |
| 22. | Sterowanie badaniem za pomocą ikon lub klawiszy funkcyjnych |
| 23. | Wyświetlane przebieg EKG 6/12 |
| 24. | Amplituda 5/10/20 mm/mV |
| 25. | Prędkość 5/10/25/50 mm/s |
| 26. | Gotowe raporty badania |
| 27. | Możliwość edycji raportu przed wydrukiem |
| 28. | Analiza arytmii |
| 29. | Obliczanie QT, QTc, punktu J, J+60, J+80 |
| 30. | Możliwość w czasie trwania badani edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG |
| 31. | Filtr mięśniowy 25/40/150Hz |
| 32. | Filtr autoadaptacyjny pływania izolinii |
| 33. | Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym |
| 34. | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HR |
| 35. | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów |
| 36. | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn |
| 37. | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania |
| 38. | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HR |
| 39. | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń |
| 40. | Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG |
| 41. | Monitorowanie i rejestracja zdarzeń arytmii: AF, SVT, VT, asystolia |
| 42. | Skala Duke’a i Framinghama |
| 43. | Wskaźnik FAI (funcional aerobic impairment) |
| 44. | Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy |
| 45. | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania |
| 46. | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu |
| 47. | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu |
| 48. | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG |
| 49. | Możliwość komunikacji z systemami zewnętrznymi przy użyciu protokołów: DICOM, HL7, GDT |
| 5 | System wyposażony w zestaw komputerowy: zainstalowany system operacyjny, ekran LCD 23” 1980x1080, procesor Intel Core i3, 2,0 GHz, pamięć RAM 4GB, dysk 500GB, karta dźwiękowa zintegrowana, napęd DVD+/-RW/RAM/, karta bezprzewodowa Wi-Fi, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści zestaw jak poniżej pod warunkiem, że system ma zachowaną klasę wodoodporności min. 1 metr pozwala na jednoczasowe monitorowanie co najmniej 10 osób oraz zostanie zachowany rodzaj bieżni: bezsilnikowa.

| 1. | System do prób wysiłkowych |
| --- | --- |
| 2. | 12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy |
| 3. | CMRR 115 dB |
| 4. | Impedancja 100MΩ |
| 5. | A/D 24 bit |
| 6. | Częstotliwość próbkowania 32000 Hz |
| 7. | Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz |
| 8. | Zabezpieczenie przed defibrylacją |
| 9. | Transmisja danych za pomocą Bluetooth |
| 10. | Zasilanie bateryjne 2 x AAA |
| 11. | Wymiary 115 x 65 x 15 mm |
| 12. | Waga < 90 g z baterią |
| 13. | Klasa ochrony IP 24 |
| 14. | Klasa urządzenia IIa |
| 15. | W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy |
| 16. | Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego |
| 17. | Parametry wyświetlane: HR, HRmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu |
| 18. | Możliwość zmiany etapu protokołu |
| 19. | Możliwość tworzenia własnych protokołów |
| 20. | Możliwość stosowania protokołu typu RAMP |
| 21. | Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, ostrzeżenia, błędy |
| 22. | Sterowanie badaniem za pomocą ikon lub klawiszy funkcyjnych |
| 23. | Wyświetlane przebieg EKG 6/12 |
| 24. | Amplituda 5/10/20 mm/mV |
| 25. | Prędkość 5/10/25/50 mm/s |
| 26. | Gotowe raporty badania |
| 27. | Możliwość edycji raportu przed wydrukiem |
| 28. | Analiza arytmii |
| 29. | Obliczanie QT, QTc, punktu J, J+60, J+80 |
| 30. | Możliwość w czasie trwania badani edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG |
| 31. | Filtr mięśniowy 25/40/150Hz |
| 32. | Filtr autoadaptacyjny pływania izolinii |
| 33. | Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym |
| 34. | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HR |
| 35. | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów |
| 36. | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn |
| 37. | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania |
| 38. | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HR |
| 39. | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń |
| 40. | Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG |
| 41. | Monitorowanie i rejestracja zdarzeń arytmii: AF, SVT, VT, asystolia |
| 42. | Skala Duke’a i Framinghama |
| 43. | Wskaźnik FAI (funcional aerobic impairment) |
| 44. | Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy |
| 45. | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania |
| 46. | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu |
| 47. | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu |
| 48. | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG |
| 49. | Możliwość komunikacji z systemami zewnętrznymi przy użyciu protokołów: DICOM, HL7, GDT |
| 5 | System wyposażony w zestaw komputerowy: zainstalowany system operacyjny, ekran LCD 23” 1980x1080, procesor Intel Core i3, 2,0 GHz, pamięć RAM 4GB, dysk 500GB, karta dźwiękowa zintegrowana, napęd DVD+/-RW/RAM/, karta bezprzewodowa Wi-Fi, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, |

PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 6 - Bieżnia absorbująca wstrząsy podłoża do rehabilitacji onkologicznej

Opis bieżni sugeruje urządzenie, które nie jest dedykowane badaniom wysiłkowym. Zamawiający podaje „Profesjonalna bieżnia do badań wysiłkowych z wykorzystaniem technologii poprzecznych pasów powierzchni biegowej”. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju badania zamawiający zamierza wykonywać oraz jakie parametry mierzyć?

ODPOWIEDŹ

Badania dotyczące oceny i monitorowania sprawności motorycznej. Mierzone parametry: szybkość, obciążenie, dystans, tętno, czas.

PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 6 - Bieżnia absorbująca wstrząsy podłoża do rehabilitacji onkologicznej

Czy bieżnia ma być wyposażona w zestaw komputerowy oraz oprogramowanie do prowadzenia prób wysiłkowych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga dodatkowego wyposażenia.

PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 6 - Bieżnia absorbująca wstrząsy podłoża do rehabilitacji onkologicznej

Czy zamawiający dopuści bieżnię bez elektromagnetycznego systemu hamownia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga dodatkowego wyposażenia.

PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 6 - Bieżnia absorbująca wstrząsy podłoża do rehabilitacji onkologicznej

Czy zamawiający dopuści bieżnię o szerokości 97 cm?

ODPOWIEDŹ

Tak pod warunkiem zachowania powierzchni biegowej min. 55 x 157 cm.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 12.10.2020 do godz. 10.00

Otwarcie ofert w dniu 12.10.2020 o godz. 11.00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl