Poznań, dnia 07.10.2020

EZ/350/66/2020/690

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr 66/2020

dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Wielkopolskie Centrum Onkologii , iż wpłynęły koryguje treśc odpowiedzi z dnia 07.10.2020 w poniższym zakresie.

W jednej z odpowiedzi wkradł się błąd, którą koryguje się poniżej.

Prawidłowa treść winna brzmieć

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 3

Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej

Czy zamawiający dopuści bieżnię o następujących parametrach?

| 1. | Bieżnia |
| --- | --- |
| 2. | Zakres prędkości taśmy w przedziale 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h |
| 3. | Zakres nachylenia bieżni 0-25% regulowanego co 0,5% |
| 4. | Długość części użytkowej 1400mm |
| 5. | Szerokość części użytkowej 520 mm |
| 6. | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100mm |
| 7. | Dopuszczalna waga pacjenta 200 kg |
| 8. | Wymiary 2170 x 730 x 1350 mm |
| 9. | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu |
| 10. | Ergonomicznie ukształtowane poręcze |
| 11. | Port szeregowy RS 232/USB |
| 12. | Zasilanie 220V/50Hz |
| 13. | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa |
| 14. | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa |
| 15. | Bezprzewodowy pomiar tętna |
| 16. | Brak czytnika RFID |
| 17. | Bieżnia przystosowana do komunikacji z centralą sterującą |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez czytnika RFID. Zamawiający wymaga identyfikacji pacjenta po zbliżeniu opaski RFID.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 3

Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie o następujących parametrach?

|  | SYSTEM STERUJĄCY |
| --- | --- |
|  | Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) |
|  | płyta główna wraz ze zintegrowaną grafiką |
|  | pamięć operacyjna 1 GB (architektura 32-bitowa) lub min. 2 GB (architektura 64-bitowa) |
|  | dysk twardy 320GB |
|  | Zasilacz |
|  | kolorowy monitor LCD 27" |
|  | klawiatura oraz myszka przewodowa |
|  | kolorowa zewnętrzną drukarka laserowa |
|  | systemem operacyjny Windows 7 lub nowszy |
|  | SYSTEM REHABILITACJI |
|  | Oprogramowanie zapewniające pełną zgodność z ergometrami, pochodzące od tego samego producenta |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |
|  | Pełna kontrola oraz programowanie treningów ze stanowiska sterującego |
|  | Indywidualne lub grupowe zarządzanie pacjentami i ich treningami ze stanowiska sterującego |
|  | Możliwość tworzenia treningów: interwałowych, sterowanych obciążeniem, sterowanych tętnem |
|  | Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu |
|  | Funkcja dopasowania obciążenia |
|  | Monitorowanie sygnału tętna pacjenta podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału pacjenta do centrali sterującej. |
|  | Prezentacja na monitorze centrali sterującej parametrów wszystkich aktualnie trwających treningów |
|  | Ustawianie progów alarmowych dla HR, DIA, SYS dla każdego pacjenta |
|  | Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta w dowolnym momencie treningu |
|  | Baza danych pacjentów i ich treningów |
|  | Wydruk diagramów treningowych |
|  | Możliwość wydruku zapisu EKG |
|  | Możliwość kontroli 24 stanowisk |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows |
|  | Zintegrowana baza danych pacjentów |
|  | Parametry dostosowane do treningu dla każdego pacjenta |
|  | Szybkie i łatwe przyłączenie pacjentów do grupy treningowej |
|  | Praktyczne przełączanie pomiędzy pacjentami na ergometrach |
|  | Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi) |
|  | Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów (obciążenie, pomiar ciśnienia krwi) |
|  | Możliwość tworzenia treningowych sesji modułowych składających się z treningów na ergometrach i sali gimnastycznej |
|  | Wbudowany w system moduł umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego służącego do określania bieżącego poziomu wydajności pracy pacjenta z automatycznym tworzeniem treningów na podstawie wykonanego testu wysiłkowego (dane przenoszone automatycznie wewnątrz systemu) |
|  | Dokumentacja w formie raportu wszystkich istotnych zdarzeń |
|  | Możliwość podłączenia do systemu: ergometrów, bieżni, ergometrów ręcznych, steperów, ergometrów leżankowych, ergometrów eliptycznych |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści oprogramowanie o parametrach powyżej pod warunkiem zachowania możliwości integrowania bezprzewodowej komunikacja pomiędzy komputerem przyrządami z czytnikiem RFID: ergometr do rehabilitacji onkologicznej, ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, ergometr eliptyczny do rehabilitacji onkologicznej, stepper w pozycji półleżącej do rehabilitacji onkologicznej, bieżnia do rehabilitacji onkologicznej, urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku.

PYTANIE

Dotyczy: PAKIET NR 4

Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych (VO2, VCO2, Wentylacja Minutowa, tętno HR, wydatek energetyczny) w warunkach laboratoryjnych oraz w ciężkim terenie

Czy zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach?

| 1. | Laptop: procesor i5, HD 1TB ( SSD 500), pamięć RAM 8GB, drukarka laser kolor, Windows 10 |
| --- | --- |
| 2. | Lekka, niskooporowa głowica pneumotachograficzna bez elementów ruchomych i bez konieczności podgrzewania Opór głowicy pomiarowej: < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 14 l/sek) |
| 3. | Badanie metodą oddech po oddechu |
| 4. | a/Głowica pneumotachograficzna sterylizowalna w całości b/Gwarantowana liczbą sterylizacji >1000 |
| 5. | Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta. |
| 6. | Zakresy pomiarowe przepływu, objętości i wentylacji minutowej: - zakres przepływu min. – 20l/s + 20 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu min. 1 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% - zakres mierzonej wentylacji min. 0 – 300 l/min - rozdzielczość pomiaru wentylacji 0,025 l/min - dokładność pomiaru wentylacji < 2% |
| 7. | Analizator tlenu: elektrochemiczny - zakres pomiaru: -25% (0 - 100%) - czas odpowiedzi: t90 < 100ms - dokładność: +/-0,02% - rozdzielczość: 0,01% |
| 8. | Analizator dwutlenku węgla: NDIR absorpcja podczerwieni - zakres pomiaru: 0 - 10%(0-15%) - czas odpowiedzi: t90 < 100ms - dokładność: +/-0,02% - rozdzielczość: 0,01% |
| 9. | Mierzone wielkości: t, VE, BF(RR), HR TV(VT), FeO2, FeCO2, PEO2, PECO2, VO2, VCO2, VE/VCO2(EQCO2),VE/VO2(EQO2) RQ(RER), VB/VT, AT, VO2/kg, VO2/kg/HR, MET, WATT(WORK), TTOT, TI, TE, TI/TE, TI/TTOT, PEF, PIF, BR, VET, SUM, TV/TE; obliczane parametry: parametry długu tlenowego, O2 kinetics (T0,5peak, τ63% ΔVO2), cardiac output (C(a-v)O2,CO,SV,HI,SVI,CI), kalorymetria pośrednia (parametry wydatku energetycznego), |
| 10. | Wbudowana automatyczna stacja pomiarowa warunków otoczenia (temperatura, wilgotność, ciśnienie) zapewniająca ciągłą w czasie badania korekcję pomiarów do warunków BTPS, z możliwością ręcznego wprowadzania danych |
| 11. | Automatyczna korekcja STPD |
| 12. | Automatyczna dwupunktowa kalibracja analizatorów gazów |
| 13. | Źródło wartości HR - system bezprzewodowy |
| 14. | Bezprzewodowe połączenie urządzenia z komputerem poprzez złącze bluetooth |
| 15. | Oznaczanie i/lub wpisywania zdarzeń pacjenta w trakcie badania |
| 16. | Zapis, w pamięci wewnętrznej, badania o czasie trwania do 24 godzin |
| 17. | Transmisja (bluetooth lub kabel) do komputera, zapisanego w pamięci flash badania, |
| 18. | a/ Rejestracja w czasie rzeczywistym wszystkich mierzonych parametrów z możliwością prezentacji zmian na ekranie monitora. w formie wykresów i liczb b/Archiwizacja pełnego przebiegu badania |
| 19. | a/Możliwość edycji i redagowania własnych form wydruku raportu badania b/Gotowe do wydruku zdefiniowane raporty producenta oraz własne użytkownika c/Podsumowujący raport CPET z danymi dla prostej i łatwej interpretacji |
| 20. | Możliwość samodzielnego definiowania nowych parametrów |
| 21. | Możliwość samodzielnego wprowadzania wartości należnych |
| 22. | a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego b/Opcjonalna możliwość transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7 |
| 23. | Praca z możliwością sterowaniem ergometru rowerowego i bieżni ruchomej z programu ergospirometrii |
| 24. | Wymiary modułu pomiarowego: 150 x 100 x 55 mm |
| 25. | Ciężar całego modułu pomiarowego 280g |
| 26. | Minimalne wyposażenie zestawu w następujące akcesoria: a/głowice pneumotachograficzne 10 szt. b/maska duża z czepkiem 1 szt. c/maska średnia czepkiem 1 szt. d/maska mała z czepkiem 1 szt. e/ adapter maski do głowicy pneumotachograficznej 3 szt. |
| 27. | Zestaw z niezbędnym wyposażenie do przeprowadzania cechowania urządzenia oraz wykonywania testów(butla 10l z reduktorem i gazem kalibracyjnym, pompa 3 litrowa do cechowania układu pomiaru wentylacji minutowej |
| 28. | Dodatkowe moduły pomiarowe jako opcje: a/ możliwość podłączenia modułu badań spirometrycznych b/ możliwość podłączenia pulsoksymetru i rejestracji SpO2) c/ możliwość podłączenia modułu transmisji radiowej(zasięg do 2000metrów) d/ możliwość podłączenia modułu oceny oksydacji substratów energetycznych e/ oprogramowanie w środowisku Android (do smartfona lub tabletu) do obserwacji ośmiu parametrów podczas testu w czasie rzeczywistym) |
| 29. | Instrukcja obsługi ergospirometru w języku polskim |
| 30. | Oprogramowanie ergospirometru w języku polskim. |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści zestaw jak powyżej.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl