## Arkusz1
................................................................ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do specyfikacji
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY
pakiet 1
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sprzęt jednorazowego użytku – do układów oddechowych
1.1 | Łącznik oddechowy – martwa przestrzeń. przyłącze respiratora 15M - 1200 szt. przyłącze respiratora 22F - 2500 szt. Zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z PCV, posiadający samouszczelniający się port do bronchoskopii oraz port do odsysania z gumową zatyczką. Zewnętrznie zbrojony, przezroczysty, nierozciągalny, długość 20cm, przyłącze respiratora 15M lub 22F. Sterylny, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 3700
1.2 | Łącznik oddechowy prosty. Z PCV, zewnętrznie zbrojony, przezroczysty, nierozciągalny, długość 20cm, przyłącza 15M-15F. Sterylny, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 750
1.3 | Filtry oddechowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci Filtr hydrofobowy, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych. Wymagane parametry: - waga 28-30g - przestrzeń martwa 50-55ml - skuteczność nawilżania nie mniej niż 32 mg/l przy VT 500ml wody - typ złącza 22F/15M – 22M/15F - skuteczność filtracji wirusów i bakterii nie mniej niż 99,99% - zakres objętości oddechowej 150-1200ml - port do kapnografii zamknięty zatyczką - obudowa filtra przejrzysta, umożliwiająca kontrolę stanu wewnętrznego filtra podczas wentylacji. Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 15000
1.4 | Filtry oddechowe bez wymiennika ciepła i wilgoci. Filtry do urządzenia Omega Vario. - filtr elektrostatyczny o masie 18-20g. - przestrzeń martwa 35-37ml. - zakres objętości oddechowej 150-1200ml - skuteczność filtracji wirusów i bakterii nie mniej niż 99,99% Sterylny, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Nazwa i opis w języku polskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia na wezwanie 3 szt. próbek celem przetestowania. | 3: szt.; 5: 1000
1.5 | Filtr oddechowy mechaniczny Filtr oddechowy mechaniczny z odrębną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci - masa 35-40g - przestrzeń martwa 65-70ml - skuteczność filtracji 99,999999% - wydajność nawilżania dla VT500 – min 32mg/lH20 - utrata wilgoci max 6mg/l Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 2500
1.6 | Filtr tracheostomijny Wymiennik ciepła i wilgoci HME ze złączem do podawania tlenu i portem do odsysania dla samodzielnie oddychających pacjentów. - waga 8-9g - przestrzeń martwa 15-16ml - wydajność nawilżania 28,5mg H2O/l przy VT 500ml - utrata wilgotności 11mg H2O/l przy VT 500ml - opór przepływu 1,8cm H2O przy 60l/min Możliwość podłączenia filtru do przedłużacza do tlenu w rozmiarze Ch14 lub drenu do tlenu. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1500
RAZEM
pakiet 2
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestawy przeciwodleżynowe
1.1 | Zestaw operacyjny, Zestaw składający się z: 1. Serweta przeciwodleżynowa: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: min.290 g/m2, wymiary: 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: (odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s), wskaźnik chłonności min.2650 %; 2. Jednorazowa serweta do repozycjonowania: Jednorazowy kocyk do przenoszenia pacjenta wykonany z poliestru o gramaturze min. 80 g/m2 i wytrzymałości min.. 220 kg (suchy i mokry). Wymiary 102x152 +/-3 cm, kolor biały. 3. 2x jednorazowa osłona na ramiona stołu operacyjnego, pełnobarierowa z dodatkowymi taśmami mocującymi; 4. Pozycjoner głowy w operacjach przeprowadzanych w pozycji na brzuchu, zapewnia dostęp do rurki intubacyjnej, w zestawie lustro ułatwiające obserwację twarzy pacjenta, poduszka z pianki poliuretanowej, lusterko wykonane z akrylu, wymiary poduszki: wysokość 14 cm +/-2cm, szerokość 24 cm +/-2cm, długość 30cm +/-2cm, bez DEHP, nie zawiera lateksu; Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Dotyczy pozycji 1,2,3 | 3: szt.; 5: 400
1.2 | Zestaw operacyjny Zestaw składający się z: 1. Serweta przeciwodleżynowa Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: min.290 g/m2, wymiary: 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: (odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s), wskaźnik chłonności min.2650 %; 2. Jednorazowa serwety do repozycjonowania: Jednorazowy kocyk do przenoszenia pacjenta wykonany z poliestru o gramaturze min. 80 g/m2 i wytrzymałości min.. 220 kg (suchy i mokry). Wymiary 102x152 +/-3 cm, kolor biały. 3. 2x jednorazowa osłona na ramiona stołu operacyjnego, pełnobarierowa z dodatkowymi taśmami mocującymi; ; Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. | 3: szt.; 5: 13600
1.4 | PARAMETRY OCENIANE (dot. poz. 1.1 i 1.2) Kryteria i sposób oceny. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni -10 pkt Brak zabezpieczenia (tekstury) przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni - 0 pkt. Chłonność ≥35ml/100cm2 - 10 pkt. Chłonność <35ml/100cm2 - 0 pkt. Jednorazowe osłony na podramienniki stołu operacyjnego zakończone rzepami -10 pkt. Rzepy zabezpieczające serwety na podramienniki osobno - 0 pkt. Marginesy uszczelniające laminat z każdej strony części chłonnej do 10 cm (+/- 3 cm )-10 pkt. Brak marginesów lub w innym rozmiarze - 0 pkt. Zestaw pakowany próżniowo- 10 pkt Zestaw pakowany bez użycia próżni- 0 pkt.
RAZEM
pakiet 3
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Port żylny dla dorosłych niskoprofilowy Port niskoprofilowy o masie nie większej niż 5 gram. Wysokość portu maksymalnie 10,1 mm. Objętość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 0,35 ml. Komora portu wykonana z tytanu. Membrana o średnicy nie mniejszej niż 10,5 mm, wytrzymująca min. 2000 wkłuć. Cewnik silikonowy maksymalnie 8 Fr, długości minimalnej 600 mm, z zaznaczonymi odstępami, co 1 cm. Średnica wewnętrzna cewnika nie mniejszej niż 1,2 mm, średnica zewnętrzna cewnika maksymalnie 2,4 mm. Maksymalne rekomendowane ciśnienie nie mniejsze niż 22,4 Ba. Nie wykluczający wykonania badań TK i MR. Wszystkie elementy niemetalowe portu widoczne w RTG. W zestawie winny znajdować się akcesoria do wszczepienia portu. Port sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Opis w języku polskim. Do każdego zestawu portu Zamawiający bezwzględnie wymaga dołączenia czytelnej broszury informacyjnej w postaci książeczki i paszportu dla pacjenta w języku polskim. Wyposażenie zestawu wprowadzającego: - igła typu Seldingera - rozszerzało i druciana prowadnica typu „J” - rozszerzacz podskórny - tunelizator - prowadnica rozszczepialna (tzw. koszulka rozrywalna) - strzykawka 10 ml - igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20 mm – w zestawie lub osobno dołączona - igła do płukania portu w rozmiarze 22G/20-30 mm - w zestawie lub osobno dołączona | 3: szt.; 5: 400
2. | Port żylny dla dorosłych standardowy Port o masie nie większej niż 8,0 gram. Wysokość portu maksymalnie 12,2 mm. Objętość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 0,55 ml. Komora portu wykonana z tytanu. Membrana o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, wytrzymująca min. 2000 wkłuć. Cewnik silikonowy, maksymalnie 8 Fr, długości minimalnej 600 mm, z zaznaczonymi odstępami co 1 cm. Średnica wewnętrzna cewnika nie mniejszej niż 1,2 mm, średnica zewnętrzna cewnika maksymalnie 2,4 mm. Maksymalne rekomendowane ciśnienie nie mniejsze niż 22,4 Ba. Nie wykluczający wykonania badań TK i MR. Wszystkie elementy niemetalowe portu widoczne w RTG. W zestawie winny znajdować się akcesoria do wszczepienia portu. Port sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Opis w języku polskim. Do każdego zestawu portu Zamawiający bezwzględnie wymaga dołączenia czytelnej broszury informacyjnej w postaci książeczki i paszportu dla pacjenta w języku polskim. Wyposażenie zestawu wprowadzającego: - igła typu Seldingera - rozszerzało i druciana prowadnica typu „J” - rozszerzacz podskórny - tunelizator - prowadnica rozszczepialna (tzw. koszulka rozrywalna) - strzykawka 10 ml - igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20 mm – w zestawie lub osobno dołączona - igła do płukania portu w rozmiarze 22G/20-30 mm - w zestawie lub osobno dołączona | 3: szt.; 5: 500
3. | Port żylny dla dorosłych zestaw do założenia pod kontrolą USG niskoprofilowy. Port niskoprofilowy o masie nie większej niż 5 gram. Wysokość portu maksymalnie 10,1 mm. Objętość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 0,35 ml. Komora portu wykonana z tytanu. Membrana o średnicy nie mniejszej niż 10,5 mm, wytrzymująca min. 2000 wkłuć. Cewnik silikonowy maksymalnie 8 Fr, długości minimalnej 600 mm, z zaznaczonymi odstępami, co 1 cm. Średnica wewnętrzna cewnika nie mniejszej niż 1,2 mm, średnica zewnętrzna cewnika maksymalnie 2,4 mm. Maksymalne rekomendowane ciśnienie nie mniejsze niż 22,4 Ba. Nie wykluczający wykonania badań TK i MR. Wszystkie elementy niemetalowe portu widoczne w RTG. W zestawie winny znajdować się akcesoria do wszczepienia portu. Port sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Opis w języku polskim. Do każdego zestawu portu Zamawiający bezwzględnie wymaga dołączenia czytelnej broszury informacyjnej w postaci książeczki i paszportu dla pacjenta w języku polskim.
| Wyposażenie zestawu wprowadzającego: - echogeniczna Igła punkcyjna - rozszerzało i druciana prowadnica typu „J” - rozszerzacz podskórny - tunelizator - prowadnica rozszczepialna (tzw. koszulka rozrywalna) - strzykawka 10 ml - igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20 mm – w zestawie lub osobno dołączona - igła do płukania portu w rozmiarze 22G/20-30 mm - w zestawie lub osobno dołączona W zestawie: - „Bańka Raulersona” - sterylny rękaw (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa. - sterylny gel do USG Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia na wezwanie 2 szt. próbek celem przetestowania. | 3: szt.; 5: 20
4. | Port żylny dla dorosłych zestaw do założenia pod kontrolą USG niskoprofilowy. Port niskoprofilowy o masie nie większej niż 5 gram. Wysokość portu maksymalnie 10,1 mm. Objętość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 0,35 ml. Komora portu wykonana z tytanu. Membrana o średnicy nie mniejszej niż 10,5 mm, wytrzymująca min. 2000 wkłuć. Cewnik silikonowy maksymalnie 8 Fr, długości minimalnej 600 mm, z zaznaczonymi odstępami, co 1 cm. Średnica wewnętrzna cewnika nie mniejszej niż 1,2 mm, średnica zewnętrzna cewnika maksymalnie 2,4 mm. Maksymalne rekomendowane ciśnienie nie mniejsze niż 22,4 Ba. Nie wykluczający wykonania badań TK i MR. Wszystkie elementy niemetalowe portu widoczne w RTG. W zestawie winny znajdować się akcesoria do wszczepienia portu. Port sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Opis w języku polskim. Do każdego zestawu portu Zamawiający bezwzględnie wymaga dołączenia czytelnej broszury informacyjnej w postaci książeczki i paszportu dla pacjenta w języku polskim.
| Wyposażenie zestawu wprowadzającego: - echogeniczna Igła punkcyjna - rozszerzało i druciana prowadnica typu „J” - rozszerzacz podskórny - tunelizator - prowadnica rozszczepialna (tzw. koszulka rozrywalna) - strzykawka 10 ml - igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20 mm – w zestawie lub osobno dołączona - igła do płukania portu w rozmiarze 22G/20-30 mm - w zestawie lub osobno dołączona W zestawie: - „Bańka Raulersona” - sterylny rękaw (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa. - sterylny gel do USG | 3: szt.; 5: 30
5. | Zestaw wprowadzający do portu. Wyposażenie zestawu wprowadzającego: - igła typu Seldingera - rozszerzało i druciana prowadnica typu „J” - rozszerzacz podskórny - tunelizator - prowadnica rozszczepialna (tzw. koszulka rozrywalna) - strzykawka 10 ml - igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20 mm – w zestawie lub osobno dołączona - igła do płukania portu w rozmiarze 22G/20-30 mm - w zestawie lub osobno dołączona | 3: szt.; 5: 20
RAZEM
pakiet 4
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do operacji ginekologicznych Na zestaw składają się: 1.1. Serweta o wymiarach 180 cm x 75 cm (+/- 3 cm) z przylepcem wokół otworu prostokątnego o rozmiarze 10 cm x 15 cm (otwór na wysokości 1/3 dłuższego boku) z wycięciami półokrągłymi na uda po bokach, wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O i chłonności min 570% - 1 szt. 1.2. Serweta przeznaczona pod pośladki o wymiarach 90 cm x 75 cm (+/- 3 cm) wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O i chłonności min 570% - 1 szt. 1.3. Pokrowiec na nogę o wymiarach 120 cm x 75 cm (+/- 3 cm), wykonany na całej powierzchni z mocnego laminatu, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O i chłonności min 570% - 2 szt.
| 1.4. Serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 190 cm x 150 cm (+/- 5 cm), wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O i chłonności min 570% - 1 szt. Owinięcie zestawu. 1.5. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka o rozmiarze 145 cm x 80 cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24g/m2 , rozmiar 85x76 cm, grubość folii 45um-folia piaskowana - 1 szt. 1.6. Kieszeń na płyny jednokomorowa z kształtką i przylepcem o rozmiarze 40cm x 30 cm, wykonana z grubej folii - 1 szt. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Opis w języku polskim. | 3: szt.; 5: 700
RAZEM
pakiet 5
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zamkniety system do pobierania wydzielin z oskrzeli. Probówka wykonana z niełamliwego, przezroczystego materiału o pojemności 10 ml, zaopatrzona w nakrętkę i łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania oraz naklejkę do oznaczenia probówki. Zestaw sterylny, jednorazowy pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 500
RAZEM
pakiet 6
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do nebulizacji . Zestaw zawierający maskę oraz nebulizator o pojemności 5ml, skalowany co 1ml. Dren tlenowy długości min.210cm o przekroju gwiazdkowym, odporny na zagniatanie. Dren tlenowy winien pasować do dozownika do tlenu na gniazda din. Wydajność nebulizacji min. 3ml w ciągu 7minut, ponad 80% cząsteczek o średnicy poniżej 5mikronów. Praca zestawu zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Pasek mocujący z zatopionymi końcami do maski oraz regulacją wokół głowy. Zestaw mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 3000
RAZEM
pakiet 7
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Osprzęt medyczny sterylny do posiadanych przez Zamawiającego generatorów elektrochirurgicznych Valleylab. Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas związania z umową, generatora Valleylab w ilości 1 szt. kompatybilnego z niżej wymienionymi narządziami.
1.1 | Narzędzie typu LigaSure Small Jaw do generatora Valleylab. Jednorazowe, sterylne, długość elektrody 16-17mm, długość 19cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie pakowane pojedynczo. Narzędzie jednorazowe, sterylne. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 3: szt.; 5: 100
1.2 | Narzędzie typu LigaSure Exact do generatora valeylab. Jednorazowe, sterylne, długość elektrody 20-21mm, długość 21 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie. Narzędzie jednorazowe, sterylne. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 3: szt.; 5: 150
1.3 | Narzędzie typu LigaSure Bizact do generatora Valeylab Jednorazowe, sterylne, długość trzpienia 12cm, szczęki zagięte., z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie. Zamykanie naczyń do 3 mm włącznie. Narzędzie jednorazowe, sterylne. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy | 3: szt.; 5: 150
RAZEM
pakiet 8
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Osprzęt medyczny sterylny do posiadanych przez Zamawiającego generatorów elektrochirurgicznych Valleylab. Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas związania z umową, generatora Valleylab w ilości 1 szt. kompatybilnego z niżej wymienionymi narządziami.
1. | Narzędzie typu ATLAS Short do uszczelniania i rozdzielania Liga Sure Narzędzie o średnicy 10 mm i długości 20 cm, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, z przewodem. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 6
2. | Narzędzia typu Impact do generatora Valleylab. Jednorazowy, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem o dł. 36mm, sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 60
3. | Narzędzie 5mm typu Blunt Tip do uszczelniania i rozdzielania Liga Sure. Narzędzie o średnicy 5 mm i długości 23 cm, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, z wbudowanym nożem, z przewodem. Zakres obrotu trzonu 180 stopni. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy | 3: szt.; 5: 12
4. | Elektroda typu Liga Sure Xtd do generatora Valleylab. Elektroda wpinana z przewodem. Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min.12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 12
5. | Elektroda typu Liga Sure Max do generatora Valleylab. Elektroda z przewodem wpinana. Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min.12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 12
6. | Elektroda typu Liga Sure Curved Jaw do generatora Valleylab. Elektroda wpinana z nożem oraz przewodem. Szczęki zakrzywione pod kątem 30 stopni, długość szczęk 25mm, długość elektrody 25 cm. Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 120
7. | Narzędzie laparoskopowe o średnicy 5mm, długość trzonu 37cm, szczęki zakrzywione o długości 20mm, trzon obracany o 350 stopni. Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 780
8. | Narzędzie do zabiegów klasycznych o średnicy 5mm, długość trzonu 23cm, szczęki zakrzywione o długości 20mm, trzon obracany o 350 stopni. Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 500
9. | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych o średnicy 5mm, długość trzonu 37cm, szczęki proste, tępo zakończone. Jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 12
10. | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych o średnicy 5mm, długość trzonu 37cm, szczęki zagiete. Narzędzie posiada zintegrowany haczyk wysuwany za pomocą dźwigni do aktywacji energii monopolarnej, uruchamianej osobnym przyciskiem. Urządzenie jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 12
11. | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych o średnicy 10mm, długość trzonu 37cm, szczęki proste, tępo zakończone. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 12
12. | Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych. Sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej. Jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1000
13. | Urządzenie typu TriVerse Force do generatora Force Triad. Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu 3 m i 4,6 m do wyboru przez Zamawiającego. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja stosowania w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1000
14. | Elektroda igłowa powlekana. Elektroda powlekana warstwą sylikonu, długość całkowita 7,2 cm, długość aktywna 2,8 cm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1000
15. | Elektroda ostrzowa powlekana, wydłużona, izolowana. Elektroda powlekana warstwą sylikonu, długość całkowita 10,16 cm, długość aktywna 5,1 cm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1500
16. | Elektroda ostrzowa powlekana. Elektroda powlekana warstwą sylikonu, długość całkowita 6,35 cm, długość aktywna 2,8 cm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 2500
17. | Elektroda ostrzowa powlekana. Elektroda powlekana warstwą sylikonu, długość całkowita 6,99 cm, długość aktywna 5,1 mm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 200
18. | Elektroda ostrzowa powlekana. Elektroda powlekana warstwą sylikonu, długość całkowita 10,16 cm, długość aktywna 2,54 cm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 100
19. | Elektroda ostrzowa powlekana. Elektroda powlekana warstwą sylikonu, długość całkowita 16,51 cm, długość aktywna 2,54 cm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 100
20. | Elektroda igłowa powlekana, izolowana Elektroda igłowa powlekana, izolowana. Długość całkowita 7,2cm, długość aktywna 5,1mm, średnica ostrza 0,787mm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 100
21. | Elektroda igłowa powlekana, wydłużona, izolowana Elektroda igłowa powlekana, wydłużona, izolowana. Długość całkowita 10,16cm, długość aktywna 5,1mm, średnica ostrza 0,787mm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 600
22. | Płyn antyroszeniowy do optyki laparoskopowej. Sterylny, pakowany w plastikowy flakon dostarczony wraz z gąbką do przecierania optyki. Całość zapakowana w kartonowe opakowanie znajdujące się w sterylnym opakowaniu. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii oraz daty ważności. Okres ważności sprzętu minimum 12 miesięcy. | 3: szt.; 5: 50
RAZEM
pakiet 9
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw laryngologiczny do zabiegów na głowie i szyi. Skład zestawu: 1. serweta operacyjna o wymiarach (długość x szerokość) 280 cm x 220 cm ( +/- 2 cm )z samoprzylepnym „U" o wymiarach 65cm x 6cm ( +/- 1 cm ), wycięcie otoczone warstwą chłonną, o wymiarach min. 60 x 100cm ( max + 10% ) (wykonane z chłonnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 74 g/m2 ( max + 10% ), absorbcji min. 500 ml/m2). Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy chłonny laminat, o niskim poziomie pylenia, – 1 szt. 2. serweta do okrycia głowy pacjenta wymiarach 100x70cm ( +/- 2 cm ), pozwalająca na zabezpieczenie pola operacyjnego z zasadami aseptyki. Serweta powinna posiadać zintegrowane elementy samoprzylepne – 1 szt. 3. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach. 75cm x 75cm ( +/- 2 cm ), wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat – 2 szt. 4. serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cm x 200cm ( +/- 2 cm ), wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych , dwuwarstwowy laminat, materiał chłonny, charakteryzujący się niskim poziomem pylenia – 1 szt. 5. osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach nim. 75-80 cm x 150-155cm, powierzchnia wzmocnienia minimum 60cm ( + 5 cm ) x 150-155cm, wykonana z folii polietylenowej, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej - 1 szt. 6. taśma samoprzylepna o wymiarach 8cm x 52cm (+/-1cm) -2 szt.
7. samoprzylepna kieszeń foliowa dwukomorowa, wykonana z mocnego, przezroczystego polietylenu, o grubości 80μ ( 75,2 – 77,6 g/m2 ) o wymiarach 18cm x 30cm ( +/- 1 cm ), posiadająca dwie zintegrowane taśmy samoprzylepne. - 1szt. 8. organizator przewodów typu rzep o wymiarach min. 14 cm x 2,5cm ( max + 0,5 cm ) - 3 szt. 9. ręcznik do rąk o wymiarach 30 x 34cm, gramatura min. 60g/m2 (wykonane z celulozy typu airlaid) – 4 szt. 10. dren do ssaka PVC 21 Ch, z dwoma stożkowatymi końcówkami, długość 3m, - 1 szt. 11. kieszeń foliowa 10 działowa do liczenia materiału opatrunkowego - 1 szt. 12. strzykawka, 2 ml, typu Luer-Slip, - 1 szt. 13. strzykawka, 5 ml, typu Luer-Slip, - 1 szt. 14. skalpel chirurgiczny jednorazowy bezpieczny nr 15, - 1 szt. 15. tupfer do preparacji tkanek wykonany z gazy o wymiarach 10cm x 10cm, z nitką RTG, 24- nitkowa - 10 szt. 16. kompres gazowy o wymiarach 10cm x 20cm, 12 warstwowy, - 6 szt. 17. kompres gazowy o wymiarach 7,5cm x 7,5 cm 12 warstwowy, 17 nitkowy z nitką RTG, - 40 szt. 18. opatrunek tracheostomijny o wymiarach 8 cm x 9 cm, z nacięciem "o", - 4 szt. 19. tupfer gazowy o średnicy 60 mm (umieszczony w misce plastikowej 250 ml), - 4 szt. 20. kleszczyki plastikowe 19 cm z systemem zatrzasku, - 2 szt. 21. miska plastikowa 250 ml, - 2 szt. 22. pojemnik do liczenia igieł o pojemności 20 szt. igieł z matą magnetyczną, -1szt. *Drobne komponenty powinny być zapakowane w torebkę foliową lub papierową wg. uznania oferenta.
Wymagania : a) -materiał serwet: gramatura materiału min. 56 g/m2 ( max + 10 % ); w przypadku wzmocnień min. 140 g/m2 ( max + 10 % ) (laminat 4 warstwowy), spełniający wymogi Normy PN EN 13 795 wymagania wysokie - odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) min. – 380 cm H2O - odporność na uszkodzenia mechaniczne (strefa krytyczna) – odporność na wypychanie sucho/mokro min 400 kpa /325 kpa b) -zestaw sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo w opakowanie folia / Tyvek, pozwalające na rozpakowanie z zasadami aseptyki. Na każdym zestawie min. 2 etykiety z nr serii i datą ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Parametry oceny jakościowej : Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym ( wierzch i bok ) -10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt. Odporność na przenikanie cieczy > 380 cm H2O - 10 pkt. Odporność na przenikanie cieczy ≤ 380 cm H2O - 0 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt. Instrukcja w języku polskim dotycząca składu komponentów umieszczona w zestawie – 10 pkt. Brak instrukcji w języku polskim dotycząca składu komponentów w zestawie – 0pkt.
| Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową. Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty, jaką Wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia/pakietu w ofercie. | 3: szt.; 5: 1600
RAZEM
pakiet 10
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Trokary bezostrzowe i zestaw trokarów.
1. | Trokar 5-11 mm Jednorazowy trokar o średnicy 11 mm. Kaniula ok. 100 mm, redukcja 5-11 mm. Trokar z systemem bezpieczeństwa, z plastikowym ostrzem oraz ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki. Trokar posiadający trójstopniowy zawór do insuflatora, umożliwiający desuflację bez odłączonego wężyka CO2. Trokar jednorazowy, pakowany pojedyńczo lub jednorazowy trokar o średnicy 11 mm. Kaniula o dł. 100 mm, redukcja 5-11 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie, posiadający otwór na czubku umożliwiający bezpośrednią insuflację. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1500
2. | Kaniula 5-11 mm Jednorazowa kaniula o średnicy 11 mm, długość ok. 100 mm, redukcja 5-11 mm, kaniula posiadająca trójstopniowy zawór do insuflatora, umożliwiający desuflację bez odłączonego wężyka CO2. Kaniula jednorazowa, pakowana pojedyńczo kompatybilna z trokarem z pozycji nr 1 lub jednorazowa kaniula o średnicy 11 mm, długość 100 mm. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Kaniula pakowana pojedyńczo kompatybilna z trokarem z pozycji nr 1.Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 24
3. | Trokar 5 mm Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm. Kaniula ok. 100 mm. Trokar z systemem bezpieczeństwa, z plastikowym ostrzem oraz ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki. Trokar posiadający trójstopniowy zawór do insuflatora, umożliwiający desuflację bez odłączonego wężyka CO2. Trokar jednorazowy, pakowany pojedyńczo lub jednorazowy trokar o średnicy 5 mm. Kaniula o dł. 100 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie, posiadający otwór na czubku umożliwiający bezpośrednią insuflację. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 2000
4. | Kaniula 5 mm Jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, długość ok. 100 mm, kaniula posiadająca trójstopniowy zawór do insuflatora, umożliwiający desuflację bez odłączonego wężyka CO2. Kaniula jednorazowa, pakowana pojedyńczo kompatybilna z trokarem z pozycji nr 1 lub jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, długość 100 mm. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Kaniula pakowana pojedyńczo kompatybilna z trokarem z pozycji nr 1. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 120
5. | Trokar 5-12 mm Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm. Kaniula ok. 100 mm, redukcja 5-12 mm. Trokar z systemem bezpieczeństwa, z plastikowym ostrzem oraz ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki. Trokar posiadający trójstopniowy zawór do insuflatora, umożliwiający desuflację bez odłączonego wężyka CO2. Trokar jednorazowy, pakowany pojedyńczo lub jednorazowy trokar o średnicy 12 mm. Kaniula o dł. 100 mm, redukcja 5-12 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie, posiadający otwór na czubku umożliwiający bezpośrednią insuflację. Trokar pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 450
6. | Trokar 5-15 mm Jednorazowy trokar o średnicy 15 mm. Kaniula ok. 100 mm. Zintegrowana uszczelka 5-15 mm. Trokar z systemem bezpieczeństwa, z plastikowym ostrze oraz ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki. Trokar posiadający trójstopniowy zawór do insuflatora, umożliwiający desuflację bez odłączonego wężyka CO2. Trokar jednorazowy, pakowany pojedyńczo lub jednorazowy trokar o średnicy 15 mm. Kaniula o dł. 100 mm. Zintegrowana uszczelka 5-15 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator optyczny bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie. Trokar pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 24
Ocena walorów technicznych dla pozycji 1-6 (TAK - 10 pnkt. NIE - 0 pkt.) 1. Żebrowanie atraumatyczne TAK/NIE 2. Automatyczna i bezobsługowa uszczelka TAK/NIE 3. Trokar optyczny (dla pozycji: 1, 3, 5, 6) TAK/NIE
RAZEM
pakiet 11
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Zestawy do szynowania moczowodów i nefrostomii przezskórnej.
1. | Cewnik moczowodowy Nelaton wielkość 3, 4, 5, 6, 7, Ch / 70 cm Cewnik wykonany z PCV, nie zawiera lateksu, końcówka prosta, cylindryczna zamknięta z jednym otworem. • Widoczny w Rtg • Podziałka w centymetrach • 2 różne znaczniki do identyfikacji prawej/lewej strony • Adapter Luer-lock w zestawie • Z mandrynem Rozmiary od 3-7 Ch i długości 70cm ( +/- 1 cm. ), do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu Pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku . Na każdym opakowaniu identyfikacja wyrobu, nr serii, data ważności, opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy. Opakowanie zbiorcze po max. 10 sztuk. | 3: szt.; 5: 55
2. | Cewnik moczowodowy Singiel wielkość 4,8 , 6 Ch / 90 cm - zestaw Stenty moczowodowe Singiel - z jedną końcówką typu pigtail, typ końcówki: cylindryczna zamknięta, wykonane z poliuretanu, nie zawierające lateksu. • Podziałka w centymetrach • Stent całkowicie widoczny w Rtg • Z jedną końcówką typu pigtail i otworami drenującymi tylko na pętli • Sterylne, do jednorazowego użytku Maksymalna średnica prowadnicy dla stentów moczowodowych z jedną końcówką typu Pigtail i otworem centralnym dla rozmiarów 4,8 Ch i 6 Ch – 0,035 Elementy zestawu • Stent moczowodowy • Zacisk mocujący • Giętka prowadnica ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE, nieruchomy rdzeń, bezpieczna, giętka końcówka oraz końcówka sztywna, dł. 150 cm • Karta pacjenta • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji Rozmiary od 4,8 i 6 Ch i długości 90cm ( +/- 1 cm. ), do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu. Pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku . Na każdym opakowaniu identyfikacja wyrobu, nr serii, data ważności, opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy. Opakowanie zbiorcze po max. 6 sztuk. | 3: szt.; 5: 25
3. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii wielkość 6 Ch, 8 Ch, 10 Ch Elementy zestawu • 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie),• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm ( +/- 10 mm ),• Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm ( +/- 5 mm ), plastikowy mandryn, • Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w Rtg, długość 30 cm ( +/- 0,5 cm ), otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów bocznych.drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock,• Kranik LL,• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem),• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji,• Nie zawierają lateksu Rozmiary: 6Ch; 8Ch oraz 10Ch do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu Kaniula punkcyjna: Średnica zewnętrzna: 6 Ch : 19,5G/0,95mm o długośći 120mm 8 Ch : 17,5G/1,30mm o długości 200mm 10 Ch : 17,5G/1,30mm o długości 200mm Prowadnica: Średnica zewnętrzna: 6 Ch : 0,028 8 Ch : 0,038 10 Ch : 0,038 Przedłużacz cewnika: Średnica wewnętrzna: 6 Ch : 0,75mm /0,029 8 Ch : 1,00mm /0,039 10 Ch : 1,00 mm/0,039 Pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku . Na każdym opakowaniu identyfikacja wyrobu, nr serii, data ważności, opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy. | 3: szt.; 5: 30
4. | Cewnik moczowodowy Pigtail DD zestaw Stenty moczowodowe DD wykonane z poliuretanu, z łącznikiem DD na końcówce pęcherzowej w pełni sterowane. • Podziałka w centymetrach. • Stent całkowicie widoczny w Rtg • Końcówka typu pigtail cylindrycznie zamknięta i otwory drenujące. • Dostarczane jako zmontowane, gotowe do użycia • Sterylne, do jednorazowego użytku • Nie zawierają lateksu Wymiary: Długości : 26 / 28 /30 cm Średnice: 4,8 / 6 / 7 Ch Maksymalna średnica prowadnicy dla stentów moczowodowych DD z zastawką antyrefluksyjną i stentów moczowodowych DD z otworem centralnym: 4,8 / 6 Ch – 0,028 7 Ch – 0,035 Elementy zestawu • Stent moczowodowy • Zacisk mocujący • Popychacz wykonany z poliuretanu, zielony, dł. 45 cm ( +/- 1 cm ), łącznik DD • Giętka prowadnica ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE oraz ruchomym rdzeniem: w zestawach z cylindryczną, zamkniętą końcówką dł. 100 cm ( +/- 2 cm ). • Karta pacjenta • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji Pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku . Na każdym opakowaniu identyfikacja wyrobu, nr serii, data ważności, opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy. Opakowanie zbiorcze max. 5 szt. | 3: szt.; 5: 170
RAZEM
pakiet 12
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Osłona na kończynę GENU. Osłona operacyjna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 37x75cm (włóknina hydrofilowa typu spunbond i folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2, odporność na przenikanie cieczy 162 cmH2O, odporność na rozrywanie na mokro/sucho 158/180kpa oraz dodatkowo 2 taśmy lepne o wymiarach 9x49cm wykonane z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 400
2. | Serwety do zabiegów ginekologicznych dolnych. Wykonana z włóknin barierowych dwuwarstwowych o wymiarach 150 x 200 cm, zintegrowana z nogawicami, wyposażona w otwór 10 x 15 cm w części kroczowej, otoczony taśmą lepną. Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną 150 x 180 cm. Włókniny muszą spełniać wymogi normy PN-EN 13795 oraz parametry: odporność na penetrację płynów - 1600 mm słupa wody; wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 180/158 kPa; gramatura min.63/m2. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 400
RAZEM
`
pakiet 13
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką 100% silikon Wykonany w 100% z silikonu, który eliminuje zapadanie się ścian cewnika oraz znacznie zmniejsza liczbę powikłań. Nie zawiera lateksu. Zalecany w sytuacjach, gdy odsysanie lub karmienie konieczne jest przez dłuższy czas (nie dłużej niż 30 dni). Cztery otwory boczne naprzemianległe ograniczają traumatyzację błony śluzowej przewodu pokarmowego. Końcówka cewnika zamknięta, zaoblona - w kolorze niebieskim (znacznik rtg) umożliwia szybkie założenie go przez nos lub drogi pokarmowe. Przeźroczysty konektor z zatyczką, na łączniku zatyczki podany rozmiar zgłębnika. Zgłębnik wystepuje w 4 rozmiarach: 14, 16, 18, 20. Długość zgłębnika: 120 cm. Znacznik RTG na całej długości zgłębnika. 8 oznaczeń głębokości: od 40 cm co 5 cm do 60 cm; od 70 cm co 10 cm do 90 cm. Pakowany pojedynczo (zwinięty w luźną spiralę), wewnętrznie folia, zewnętrznie blister-pack z widoczną datą sterylizacji i datą ważności. Sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu). Termin wazności: 5 lat od daty produkcji. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia na wezwanie 10 szt. próbek celem przetestowania. (5 szt. w rozmiarze 16 i 5 szt. w rozmiarze 18).
1.1 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 14/120 cm | 3: szt.; 5: 50
1.2 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 16/120 cm | 3: szt.; 5: 300
1.3 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 18/120 cm | 3: szt.; 5: 500
1.4 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 20/120 cm | 3: szt.; 5: 100
RAZEM
pakiet 14
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedyncza, z przetwornikiem i podwójnym systemem przepłukiwania, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego; nieliniowość i histereza poniżej 1,5% wpływająca na wysoką precyzję pomiaru; Fabrycznie, wstępnie wykalibrowany; Odchylenie od wyzerowania 2mmHg w ciągu 8 godzin; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną 49,7 Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe. Linia infuzyjna trwale połączona z przetwornikiem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Bezpinowe zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne kontrastowo żółte - dla uniknięcia pomyłki lub przypadkowej kontaminacji - koreczki oraz kolorowe naklejki do identyfikacji i przeznaczenia linii. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy Kompatybilny z posiadanymi przez użytkownika kablami. Kompatybilny z monitorem: Monitor kardiologiczny DRAGER ; GAMMA XL,DELTA, KAPPA. | 3: szt.; 5: 350
2. | Podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, podwójna, z przetwornikiem i podwójnym systemem przepłukiwania, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego; nieliniowość i histereza poniżej 1,5% wpływająca na wysoką precyzję pomiaru; Fabrycznie, wstępnie wykalibrowany; Odchylenie od wyzerowania 2mmHg w ciągu 8 godzin; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną 49,7 Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe. Linie infuzyjne trwale połaczona z przetwornikiem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Bezpinowe zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne kontrastowo żółte - dla uniknięcia pomyłki lub przypadkowej kontaminacji - koreczki oraz kolorowe naklejki do identyfikacji i przeznaczenia linii. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Kompatybilny z monitorem: Monitor kardiologiczny DRAGER ; GAMMA XL,DELTA, KAPPA. | 3: szt.; 5: 20
3. | Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia z bezpiecznym zestawem do pobierania krwi typu SafeSet. Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z pojedynczym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi SafeSet. Linia tętnicza, o łącznej długości od przetwornika do pacjenta min. 150cm, oznaczona kolorem czerwonym, ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 10ml do odciągania krwi i dwoma portami bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Konstrukcja tłoka wyposażona w dwa otwory zapewnia dokładne płukanie strzykawki i zapobiega pozostawaniu krwi w strzykawce. Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Częstotliwość własna przetwornika ≥200, kompletnej linii >45. Przetwornik wstepnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 4 żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Do każdego zestawu dołączona jednorazowa nasadka na port bezigłowy, zabezpieczona koreczkiem, pakowana pojedynczo. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy Kompatybilny z posiadanymi przez użytkownika kablami. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą przetworników 20 szt. kabli połączeniowych do kardiomonitorów Drager. Pozostałe kable dostarczaną będę na życzenie zamawiającego w przypadku uszkodzenia kabli już użytkowanych. Zamawiający wymaga dostarczenia każdego pierwszego dnia miesiąca kompatybilnych z wymaganymi przetwornikami 20 szt. płytek i 5 szt. imadeł mocujących do przetworników. | 3: szt.; 5: 20
RAZEM
pakiet 15
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Podkłady higieniczne wysokochłonne i jednorazowe pasy do stabilizacji pacjenta
1. | Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16 CFR1610 klasa I. | 3: szt.; 5: 1000
2. | Niepylące polierstowe prześcieradło transportowe o wymiarach 100cm (+/- 3cm) na 200cm (+/-3cm). Gramatura 60g/m2. Udźwig minimum 220kg. | 3: szt.; 5: 8000
3. | Jednorazowe pasy do stabilizacji ciała pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm ( +/- 0,2 cm ) długość pierwszego – 84 cm (+/- 3cm), długość drugiego - 71cm(+/- 3cm). Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016. | 3: szt.; 5: 500
PARAMETRY OCENIANE: Lp. Kryteria i sposób oceny. 1 Chłonność ≥3200g/m2 – potwierdzona badaniem niezależnego akredytowanego laboratorium - 10 pkt. Chłonność < 3200g/m2 - potwierdzona badaniem niezależnego akredytowanego laboratorium 0 pkt. 2 Udźwig serwety do przeniesienia ≥ 220 kg - 10 pkt. Udźwig serwety do przeniesienia < 220 kg - 0 pkt.
RAZEM
pakiet 16
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik PICC Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo, rozmiar 4F (do wyboru przez zamawiającego). Wymiary: długość cewnika 60 cm, średnica wewnętrzna 18G z możliwością przycinania. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się wskutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 60 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika. Możliwość wymiany części zewnętrznej cewnika bez konieczności usuwania całego cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt podlegał refundacji przez NFZ. | 3: szt.; 5: 50
2. | Urządzenie stabilizujące do cewników PICC Zatrzaskowe mocowanie skrzydełek cewnika pozwalające na właściwe mocowanie cewnika. Podkładka wykonana z oddychającej, nieabsorbującej pianki poliesterowej, sterylne, bez lateksu. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 300
RAZEM
pakiet 17
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadnice do trudnych intubacji wygięte typu Bouggie. Rozmiar: 3,3/800 mm - 150 szt. 5,0/800 mm - 1000 szt. Prowadnice elastyczne, wzmocnione na całej długości, skalowane. Materiał o właściwościach poślizgowych, nie zawierający PCV. Koniec prowadnicy zagięty ułatwiający wprowadzenie, atraumatycznie zakończony. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1150
2. | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych 4,0/340mm – 400 szt. Prowadnica wykonana z mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec delikatny, z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów. Sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 400
RAZEM
pakiet 18
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igły injekcyjne – jednorazowe. Igły o średnicach igły: 26, 25, lub 23G; długość igły: 1,8, 3 lub 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami ; z możliwością obsługiwania uchwytu jedną ręką; do podawania płynów o podwyższonej lepkości. Duża średnica wewnętrzna kanału igły; udoskonalona ostrość igły z potrójną końcówką ułatwiającą przebicie tkanki w obrębie układu pokarmowego ; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Rozmiar: 23G, dł. 5 mm 1 op/ 5 szt. - 5 szt. Rozmiar: 25G, dł. 3 mm 1 op/ 5 szt. - 10 szt. Rozmiar: 26G, dł. 1,8 mm 1 op/ 1 szt. - 10 szt. | 3: szt.; 5: 25
2. | Narzędzie do endoskopowej dysekcji podśluzówkowej w żołądku. Narzędzie przeznaczone do uzyskania pola widzenia w obrazie endoskopowym oraz chwytania i podciągania wstępnie naciętej tkanki; narzędzie składa się ze zmontowanych ze sobą nasadki dystalnej i szczypiec chwytających; maksymalna średnica sondy endoskopowej, na której można zamontować narzędzie: 14,95mm; długość sondy endoskopowej 1950mm; średnica rozwarcia szczęk 8mm. Jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 5
3. | Nożyczki kolonoskopowe -wielorazowego użytku. Nożyczki do rozcinania pętelek do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Wielorazowego użytku. | 3: szt.; 5: 2
4. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym - jednorazowy Nóż do podstrzykiwania z funkcją płukania . posiadający kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 do 2 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650, 1950 lub 2300 mm, do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Wysunięcie noża do 2 mm dla noża gastroskopowego o dł. 1650 mm i wysunięcie noża do 1,5 mm dla noży o dł. 1950 i 2300 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 50
5. | Port – jednorazowy. W składzie: rurki wykonane z PCV; złącze luer do przyłączania narzędzia; do stosowania dla jednego pacjenta; z możliwością podłączenia portu z korkiem lub igłą do butelki. Sterylny. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 15
6. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne – jednorazowe. Szczypce posiadające funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; z łyżeczkami; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; lub w górnym odcinku przewodu pokarmowego o parametrach : dł. narzędzia 1650 mm; z łyżeczkami ; do kanału 2,8 mm. Szerokość otwarcia łyżeczek 4mm - dla narzędzia dł. 2300 mm i 5mm dla narzędzia dł. 1650 mm .Jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 120
RAZEM
pakiet 19
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kleszcze endoskopowe. Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą o zwiększonej pojemności łopatek, z podwójnym systemem ścięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; łopatki wyposażone w ząbki rozmieszczone na całym obwodzie, pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; z markerami sygnalizującymi położenie narzędzia w endoskopie; średnica szczęk 2,4mm; długość 160 i 240cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości) ; współpracujące z kanałem roboczym 2,8mm. Sterylne jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy. | 3: szt.; 5: 1500
2. | Zestaw pętli do polipektomii. Pętle do polipektomii na zimno i na cieplo, owalne jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnice otwartej pętli: 13 mm, 27 mm, 30 mm, rękojeść skalowana. Opakowanie 5 sztuk. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy. | 3: szt.; 5: 120
3. | Elektroda do termalnej koagulacji bipolarnej. Elektroda do termalnej koagulacji bipolarnej dodatkowo wyposażona w wysuwaną igłę do ostrzykiwania. Wymagane średnice 7 i 10 Fr, wymagana długość robocza min. 210 cm. | 3: szt.; 5: 5
RAZEM
pakiet 20
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych. Ch 10/600 mm - 300 szt. Ch 12/600 mm - 2500 szt. Ch 14/600 mm - 12000 szt. Ch 16/600 mm - 5000 szt. Ch 18/600 mm - 1000 szt. Wykonane z medycznego termoplastycznego PCV, bez lateksu, o zmrożonej powierzchni. Jeden otwór na końcu rurki zakończony prosto, atraumatyczny, zaokrąglony z dwoma bocznymi otworami naprzemianległymi. Na każdym cewniku nadrukowany rozmiar poniżej konektora. Lejkowaty łącznik kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Sterylne. Jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo, typu folia-papier. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz wyraźne oznaczenie rozmiaru cewnika. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności sprzętu minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 20800
RAZEM
pakiet 21
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG oraz pod kontrolą Stereotaksji.Igła do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniąo rozmiarze 7G i 10G. Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszcz ący przynajmniej 15 wycinków, funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, ostrze w kształcie trokara. Mozliwość stosowania tej samej igły do biopsji pod kontrolą USG i Stereotaksji. Możliwosć podania środka anestetycznego oraz znacznika tkankowego w trakcie zabiegu. | 3: szt.; 5: 1500
2. | Zestaw drenów ssąco-płuczących, umożliwiający płukanie pobranego materiału tkankowego. | 3: szt.; 5: 500
3. | Jednorazowy pojemnik wymienny na treść po płukaniu bioptatu. | 3: szt.; 5: 500
4. | Marker tkanki piersiowej jałowy przyrząd jednorazowego użytku, składającym się z jednorazowego prowadnika i metalowego wszczepianego zacisku markera tkankowego z alkoholem poliwinylowym (PVA). Przedni i tylny przycisk spustowy są oznaczone kolorami zgodnie z kształtem markera (np. niebieski = wstążka, żółty = skrzydełko, różowy = spirala, czerwony = serce, fioletowy = żyła). Igła wprowadzająca ma oznaczenia w odstępach co 1 cm i wzmocnienie dla obrazu USG na dystalnej końcówce, ułatwiające umieszczenie igły. Marker tkankowy umieszczony w dystalnym zakończeniu igły wprowadzającej jest wykonany z tytanu, stopu Inconel™ 625 lub BioDur™ 108 i zawiera kuleczki polimeru PVA splecione z markerem w celu poprawienia jego widoczności na obrazie USG. Polimer nie jest wchłanialny. | 3: szt.; 5: 40
5. | Znaczniki tkankowe do igieł 7G,10G | 3: szt.; 5: 1500
6. | Prowadnica igły biopsyjnej w rozmiarze 10G | 3: szt.; 5: 500
7. | Igła do biopsji gruboigłowej w rozmiarach 14Gx10cm, 14Gx16cm, 18Gx10cm do wyboru operatora. Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia pistoletu wielorazowego na czas trwania umowy. | 3: szt.; 5: 350
RAZEM
pakiet 22
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Liczniki magnetyczne igieł na 20 igieł Pudełko na zużyte igły o pojemności 20 igieł. Zamknięcie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Przykrywka zawierająca listwę piankową, podłoże magnetyczne. Możliwość rozłączenia w celu osobnego stosowania przykrywek. System bezdotykowego zdejmowania ostrzy skalpela. Przyklejane do podłoża. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1500
2. | Marker chirurgiczny z linijką Marker do oznaczania linii cięcia na ciele pacjenta. Końcówka zwykła, kolor fioletowy, odporny na zmywanie w opakowaniu z linijką 12 cm do 15 cm. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 3500
3. | Cewnik do podwieszania naczyń krwionośnych Czerwone - 40 szt. Niebieskie - 40 szt. Żółte - 200 szt. Cewnik MAX/MINI przeznaczony do izolacji i podwiązywania naczyń krwionośnych, wykonany z kurczliwej taśmy silikonowej (niepowlekanej), bezlateksowe, widoczne w RTG, znakowane kolorami. Sterylny, jednorazowego użytku. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja stosowania w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 280
RAZEM
pakiet 23
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopowych Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm. | 3: szt.; 5: 300
2. | Szczoteczka do czyszczenia videoduodenoskopu Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu TJF-Q180V. | 3: szt.; 5: 100
RAZEM
pakiet 24
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Balon do ewakuacji preparatu. Rozmiary: 85 x 185 mm 400 szt. 110 x 210 mm 200 szt. 160 x 200 mm 200 szt. Balon laparoskopowy wyposażony w cylindryczna torebkę o pojemności odpowiednio dla rozmiarów 200ml, 400ml i 800ml, wykonany z teryleno-poliuretanu, wstępnie schowany w cienkościennej tuleji dł. roboczej 205mm. Balon po uwolnieniu nie pozostający w połączeniu z manipulatorem, możliwość automatycznego samorozwinięcia balonu po jego uwolnieniu z tuleji jak i jego zamknięcie przez operatora. Trzpień posuwisto zwrotny wykonany z tworzywa. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 800
2. | Balon do usuwania preparatu 100 ml Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 100 ml. Średnica otworu 70 mm, długość worka 144 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. Na dnie worka uchwyt w postaci oczka do wprowadzenia przez trokar za pomocą graspera. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 100
RAZEM
pakiet 25
L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jednorazowy sterylny sprzęt do aparatu do liposukcji Vacuson 60LP firmy Nouvag: 1) Jednorazowy sterylny dren do infiltracji. 2) Jednorazowy sterylny dren do odsysania tłuszczu. 3) Jednorazowy filtr antybakteryjny do aparatu. Wszystkie wymagane produkty muszą być kompatybilne z aparatem Vacuson 60LP firmy Nouvag. Wymagana jest też próbka w celu oceny kompatybilności ze sprzętem.
1. | Jednorazowy sterylny dren do infiltracji. Dreny sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 200
2. | Jednorazowy sterylny dren do odsysania tłuszczu. Dreny sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 200
3. | Jednorazowy filtr antybakteryjny do aparatu. Filtr mikrobiologicznie czysty. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 100
RAZEM
pakiet 26
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Klipsy okragłe do leczenia perforacji i akcesoria pomocnicze do klipsów
1. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły z zębami gładkimi, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 8,5-11,0 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 12
2. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły z zębami ostrymi, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 8,5-11,0 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 12
3. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły z zębami gładkimi, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 6
4. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły z zębami ostrymi, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 6
5. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. Długość 165 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 2
6. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. Długość 220 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 2
7. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Długość 165 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 18
8. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Długość 220cm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 18
RAZEM
pakiet 27
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pojemnik z wodą do nawilżania. Pojemnik z wodą o pojemności 325 ml, wyposażony w łącznik (adapter). Sterylny, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty badania klinicznego potwierdzającego możliwość stosowania wody krzyżowo u wielu pacjentów przez minimum 30 dni. | 3: szt.; 5: 2000
RAZEM
pakiet 28
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła do biopsji gruboigłowej. Igła do biopsji gruboigłowej do z pistoletu Promag Ultra. Ostra, odporna na wygięcia. Kolorystyczne oznaczenia różnicujące grubość igły. Echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG. Centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Skok igły 25mm. Długość pobieranego wycinka 19mm. Rozmiar: 14G x 100mm. W celu zachowania pełnej kompatybilności i gwarancji na posiadany aparat wielorazowy Pro-Mag Ultra wymagane jest zaoferowanie oryginalnych igieł producenta pistoletu Pro-Mag. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 1000
RAZEM
pakiet 29
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem Rurka z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary od 5,0 do 11,0 co 0,5 mm. (rozmiar każdorazowo do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia). Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 5
2. | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, długa. Rurka z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm (rozmiar każdorazowo do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia). Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 5
3. | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem ekstra długa Rurka z ruchomym szyldem, wygięta w łuk, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 6,0-10,0 w długości min. 155mm dla każdego rozmiaru. Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 2
4. | Rurki tracheostomijne typu KAN z wymiennym wkładem bez mankietu i z fenestracją w postaci 6 koncentrycznych otworów na ściance rurki, rozmiar 5,0 dł. 6,2cm; 6,0 dł. 7,0cm; 7,0 dł. 7,2 cm; 8,0 dł. 8,0 cm; 9,0 dł. 8,2 cm; 10,0 dł. 8,4 cm. Wykonane z termoplastycznego PVC, Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyldy z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniul. Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzania. W zestawie trzy kaniule wymienne: 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm z otworami fenestracyjnymi, 1 kaniula wewnętrzna z kołnierzem z otworami fenestracyjnymi, oraz miękka opaska mocująca, nasadka foniacyjna, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna i łącznik 15 mm do samodzielnego założenia na rurkę bez kaniuli Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Rozmiary: 5,0 dł. 6,2 cm - 10 szt. 6,0 dł. 7,0 cm - 20 szt. 7,0 dł. 7,2 cm - 30 szt. 8,0 dł. 8,0 cm - 30 szt. 9,0 dł. 8,2 cm - 15 szt. 10,0 dł. 8,4 cm - 10 szt. | 3: szt.; 5: 115
5. | Rurki tracheostomijne typu KAN, krótkie, z wymiennym wkładem bez mankietu i z fenestracją w postaci 6 koncentrycznych otworów na ściance rurki rozmiar 5,0 dł. 4,5cm; 6,0 dł. 4,7cm; 7,0 dł. 4,9 cm; 8,0 dł. 5,1 cm; 9,0 dł. 5,3 cm; 10,0 dł. 5,5 cm (rozmiar każdorazowo do wyboru podczas składania zamówienia). Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyldy z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniul. Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzania. W zestawie trzy kaniule wymienne: 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm z otworami fenestracyjnymi, 1 kaniula wewnętrzna z kołnierzem z otworami fenestracyjnymi, oraz miękka opaska mocująca, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna i łącznik 15 mm do samodzielnego założenia na rurkę bez kaniuli. Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 35
6. | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem lub ruchomym szyldem (do wyboru przez użytkownika) silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie, transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm (rozmiar każdorazowo do wyboru przez zamawiającego). Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. . Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3: szt.; 5: 15
RAZEM