Poznan, dnia 18.09.2009

L.dz. EZ/ 5380 /2009

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 84/2009 Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG z torem wizyjnym.

W nawiązaniu do rozstrzygniętego protestu w dniu 01.09.2009 Zamawiający doprecyzowuje zapisy tabeli technicznej

Uniwersalny system rentgenowski składający się z aparatu zdalnie sterowanego do radiografii i fluoroskopii typu telekomando oraz stanowiska do radiografii cyfrowej (detektor płaski) dedykowanego do badań płuc (fabrycznie nowy, rok produkcji 2009)

Na czerwono zaznaczono zmiany wprowadzone po udzieleniu odpowiedzi na pytania z dnia 04 września 2009 roku, na zielono zaznaczono zmiany wprowadzone wskutek rozstrzygnięcia protestu z dnia 01 września 2009 roku

| Lp | Warunki wymagane | Parametr graniczny Wymagana odpowiedź | Oferowany parametr lub funkcja( wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat zdalnie sterowany do radiografii i fluoroskopii (typu telekomando) |  |  |  |
| A | Stół do zdjęć i prześwietleń |  |  |  |
|  | Długość blatu stołu | ≥ 2200 mm |  | < 2300 mm = 0 pkt ≥ 2300 mm = 1 pkt |
|  | Szerokość blatu stołu | ≥ 680 mm |  | < 730 mm = 0 pkt ≥ 730 mm = 1 pkt |
|  | Kąt Trendelenburga | ≤ -15o |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna szybkość pochylenia stołu | ≥ 4o/s |  | < 6o = 0 pkt ≥ 6o = 3 pkt |
|  | Pokrycie wzdłużne pacjenta | ≥ 1200 mm |  | < 1500 mm = 0 pkt ≥ 1500 mm = 1 pkt |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego stołu | ≥ 200 mm |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie blatu | ≥ 200 kg |  | Bez oceny |
|  | Filtracja blatu (ekwiwalent) | ≤ 0.8 mm Al |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość sterowania ruchami stołu z konsoli | Tak |  | Bez oceny |
|  | Komora jonizacyjna AEC | ≥ 3 punktowa |  | Bez oceny |
| B | Kolumna lampy |  |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny kolumny | ≥ 1000 mm |  | Bez oceny |
|  | Zmienna odległość SID | ≥ 1100-1500 mm |  | Bez oceny |
|  | Tomografia liniowa, min. 3 kąty, min. po 2 czasy na kąt | Tak |  | Bez oceny |
|  | Projekcje skośne | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obrót kołpaka o 1800 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kolimator automatyczny i ręczny | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kolimator kolisty i prostokątny | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zdalnie sterowany tubus uciskowy, zdejmowany bez użycia narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie projekcji promieniem poziomym pacjentowi leżącemu na stole do zdjęć i prześwietleń | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |
| C | Lampa RTG 50 Hz |  |  |  |
|  | Wymiar ogniska małego | ≤ 0,6 mm |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska małego wg IEC | ≥ 16 kW |  | Bez oceny |
|  | Wymiar ogniska dużego | ≤ 1,3 mm |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska dużego wg IEC | ≥ 50 kW |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1,5 MHU |  | Bez oceny |
| D | Generator |  |  |  |
|  | Zasilanie | 3x 400V ± 10% 50Hz |  | Bez oceny |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 25 kHz |  | Bez oceny |
|  | Moc | ≥ 50 kW |  | Bez oceny |
|  | Zakres wysokiego napięcia | ≥ 40 – 150 kV |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd radiografii | ≥ 650 mA |  | < 900 mA = 0 pkt ≥ 900 mA =1 pkt |
|  | Maksymalny prąd fluoroskopii | ≥ 6 mA |  | < 20 mA = 0 pkt ≥ 20 mA = 2 pkt |
|  | Zakres prądowo-czasowy dla trybu ręcznego | ≥ 0,5 - 600 mAs |  | < 0,25 – 800 mAs = 0 pkt ≥ 0,25 – 800 mAs = 2 pkt |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 100 |  | < 1000 = 0 pkt ≥ 1000 = 2 pkt |
|  | Zintegrowany system pomiaru dawki i jej rejestracji | Tak |  | Bez oceny |
| E | Tor wizyjny |  |  |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9” |  | Bez oceny |
|  | Ilość pól/formatów wzmacniacza obrazu | ≥ 3 formaty |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna rozdzielczość wzmacniacza – centralnie | ≥ 50 pl/cm |  | < 70 pl/cm = 0 pkt ≥ 70 pl/cm = 1 pkt |
|  | Kamera CCD | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja LIH | Tak |  | Bez oceny |
|  | Monitor LCD monochromatyczny | ≥ 18” |  | < 20” = 0 pkt ≥ 20”= 1pkt |
| F | Inne |  |  |  |
|  | Pas uciskowy, uchwyt na dłonie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rejestrator dawki z drukarką | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie personelu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stanowisko do radiografii cyfrowej (detektor płaski) dedykowany do badań płuc |  |  |  |
| G | Generator |  |  |  |
|  | Zasilanie | 3x 400V ± 10% 50Hz |  | Bez oceny |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 25 kHz |  | Bez oceny |
|  | Moc | ≥ 65 kW |  | Bez oceny |
|  | Zakres wysokiego napięcia | ≥ 40 – 150 kV |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd radiografii | ≥ 800 mA |  | < 900 mA = 0 pkt ≥ 900 mA = 1 pkt |
|  | Zakres prądowo-czasowy dla trybu ręcznego | ≥ 0,5 - 600 mAs |  | < 0,25 – 800 mAs = 0 pkt ≥ 0,25 – 800 mAs = 5 pkt |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 100 |  | < 1000 = 0 pkt ≥ 1000 = 2pkt |
|  | Zintegrowany system pomiaru dawki i jej rejestracji | Tak |  | Bez oceny |
| H | Lampa RTG wysokoobrotowa 150 Hz podwieszona pod sufitem |  |  |  |
|  | Wymiar ogniska małego | ≤ 0,6 mm |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska małego wg IEC | ≥ 32 kW |  | Bez oceny |
|  | Wymiar ogniska dużego | ≤ 1,3 mm |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska dużego wg IEC | ≥ 100 kW |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1,5 MHU |  | Bez oceny |
|  | System zawieszenia sufitowego z ekranem dotykowym LCD | Tak Tak/Nie |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne podążanie lampy rtg za zmianą wysokości ustawienia detektora (promień poziomy) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlane na ekranie dotykowym co najmniej n/w informacji: SID, komunikat o błędach, kąt pochylenia lampy, kV/ mAs, | Tak Tak/Nie |  | Bez oceny |
|  | Ruch wzdłużny lampy | ≥ 300 cm |  | Bez oceny |
|  | Ruch poprzeczny lampy | ≥ 145 cm |  | Bez oceny |
|  | Ruch pionowy lampy | ≥ 148 cm |  | Bez oceny |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ 360˚ (kąt pełny) |  | Bez oceny |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ -125˚/+125˚ |  | Bez oceny |
| I | Kolimator |  |  |  |
|  | Automatyczna kolimacja do wybranego formatu zdjęcia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pełnopolowy lokalizator świetlny wyposażony w wyłącznik czasowy oraz w laserowy lokalizator | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowa filtracja minimum 3 filtry zmieniane ręcznie i automatycznie | Tak |  | Bez oceny |
| J | Detektor |  |  |  |
|  | Jednorodny, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii amorficznej silikon lub podobnej | Tak/Nie |  | Tak = 10pkt Nie = 0 pkt |
|  | System chłodzenia detektora zamknięty (wodny) (stabilizujący temperaturę pracy detektora) | Tak/Nie |  | Tak = 5pkt Nie = 0 pkt |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥ 2000x2000 ( 4 mln pikseli ) |  | < 3000x3000 = 0 pkt ≥ 3000x3000 = 1 pkt |
|  | Wymiary detektora | ≥ 40x40cm |  | < 43x43cm= 0 pkt ≥ 43x43cm= 1 pkt |
|  | Głębia pozyskiwania obrazów | ≥ 14 bitów |  | Bez oceny |
|  | Wartość DQE | ≥ 60% |  | < 65%= 0 pkt ≥ 65 % = 5 pkt |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 200 um |  | Bez oceny |
|  | Ruch detektora umieszczonego w szufladzie statywu w pionie | ≥ 150 cm |  | Bez oceny |
|  | Odchylenie detektora umieszczonego w szufladzie statywu do pozycji poziomej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyjęcie detektora z szuflady statywu i wykonanie zdjęcia bezpośrednio na detektorze | Tak/Nie |  | Bez oceny |
| K | Kratki przeciwrozproszeniowe |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia rtg pacjentom w pozycji siedzącej, stojącej lub leżącej. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umieszczana w obudowie pojemnika z detektorem z możliwością szybkiej wymiany na inną | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa F0 = 100 cm +-10% | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa F0 = 180 cm +-10% | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa F0 = 130 cm +-10% | Tak |  | Bez oceny |
| L | Stacja akwizycyjna |  |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego | ≥ 2000 obrazów w pełnej matrycy |  | Bez oceny |
|  | Czas uzyskania zdjęcia pełnej jakości od wykonania ekspozycji | ≤ 8 s |  | Bez oceny |
|  | Monitor LCD monochromatyczny | ≥ 18” |  | < 20” = 0 pkt ≥ 20”= 1 pkt |
|  | Konsola ze stolikiem i przyciskiem ekspozycji, zintegrowana z systemem rtg | Tak |  | Bez oceny |
| M | Funkcje oprogramowania przetwarzania obrazu |  |  |  |
|  | Algorytm poprawiający kontrast w obszarach naświetlanych i prześwietlonych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Prezentacje dostosowane do potrzeb użytkownika minimum 4 fabryczne i minimum 5 prezentacji definiowanych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Metoda optymalizacji jasności i kontrastu wyświetlania obrazu, zautomatyzowana, oparta na treści obrazu, niezależna od warunków ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Regulacja szerokości i poziomu okna | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie w negatywie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interpolowane powiększenie z możliwością kadrowania powiększonego obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Odwracanie obrazu (w pionie i w poziomie) z automatycznym wskaźnikiem orientacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obracanie obrazu- ze skokiem 90 stopni | Tak |  | Bez oceny |
|  | Swobodne obracanie obrazu – 360 stopni | Tak |  | Bez oceny |
| N | Funkcje DICOM |  |  |  |
|  | Możliwość obsługi systemu DICOM 3,0 : DICOM Storage DICOM Query/Retrieve-SCU DICOM ModalityWorklist DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
| O | Inne |  |  |  |
|  | Wózek mobilny z radioprzeziernym blatem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie konstrukcji wsporczej do zawieszenia sufitowego lampy wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejącym suficie podwieszanym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rejestrator dawki z drukarką | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie personelu | Tak |  | Bez oceny |

z poważaniem: