załącznik nr 7 do specyfikacji

Formularz oceny technicznej / opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do operacji laparoskopowych

| LP. | OPIS PARAMETRÓW | ILOŚĆ Szt. | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW (wypełnia Wykonawca) | WYMAGANIA I PUNKTACJA | Strona oferty potwierdzająca oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kamera medyczna endoskopowa HDTV 1080 p. |  |  |  |
|  | Kamera medyczna 3 CCD HDTV o rozdzielczość 1920x1080 ze skanowaniem progresywnym | 1 |  | TAK |  |
|  | Min. 8 programów tematycznych dla różnych specjalności medycznych w tym min. 3 ustawienia indywidualne Programy min.: - laparoskopia - ginekologia - laryngologia - optyki giętkie - ustawienia indywidualne |  |  | Program dla laparoskopii: 1)dwa osobne programy dla laparoskopii – 10 ptk 2) jeden program dla laparoskopii – 5 ptk 3)brak programu dla laparoskopii – 0 ptk |  |
|  | Wyjścia min. : DVI-D, HD-SDI, HD-RGB, FBAS, Y/C |  |  | TAK |  |
|  | Czułość światła max. 2,8 luxa |  |  | TAK |  |
|  | Budowa panelu przedniego |  |  | 1)podświetlane sensoryczne czujniki sterowania-10 ptk 2)sensoryczne czujniki sterowania-5 ptk 3)zwykłe przyciski sterujące- 0 ptk |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w zatrzaskowy systemem mocowania optyk |  |  | TAK |  |
|  | Głowica wyposażona w min. dwa przyciski sterujące, jeden do balansu bieli, drugi dowolnie programowany do obsługi menu |  |  | TAK |  |
|  | Lekka głowica kamery |  |  | Waga: 1)do 170 g – 10 ptk 2) 171-180g – 5 ptk 2)powyżej 180 g – 0 ptk |  |
|  | Kątowe połączenie, przewód sygnałowy – głowica kamery |  |  | TAK |  |
|  | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny Parfocal umożliwiający utrzymanie stałej ostrości (bez konieczności korekty ustawienia pierścienia ostrości) przy zmianie ustawienia pierścienia zoom’u |  |  | TAK |  |
| Monitor medyczny FULL HD 24 ” LCD |  |  |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 24 cale | 1 |  | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920x1080 |  |  | TAK |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 |  |  | Kontrast 1) do 800:1 – 0 pkt. 2) pow. 800:1 – 10 pkt. |  |
|  | Jasność min. 400 cd/m2 |  |  | Jasność 1) do 400cd/m2 – 0 pkt. 2) pow. 400cd/m2 – 10 pkt. |  |
|  | Kąt widzenia min. 178°/178° |  |  | TAK |  |
|  | Wyjście min.: DVI, SDI, Composite, |  |  | TAK |  |
|  | Wejścia min.: DVI, SDI, Y/C, Composite, D-sub |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania do ramienia ruchomego podstawy jezdnej. |  |  | TAK |  |
| Ksenonowo-halogenowe medyczne źródło światła |  |  |  |
|  | Dwuportowe ksenonowo-halogenowe źródło światła | 1 |  | TAK |  |
|  | Ksenon mocy min. 300 W |  |  | TAK |  |
|  | Halogen mocy min. 250W, uruchamiany automatycznie w przypadku awarii portu ksenonowego |  |  | TAK |  |
|  | Żywotność żarówki ksenonowej min. 500h, potwierdzona wbudowanym z tyłu urządzenia licznikiem czasu. |  |  | TAK |  |
|  | Budowa panelu przedniego |  |  | 1)podświetlane sensoryczne czujniki sterowania-10 ptk 2)sensoryczne czujniki sterowania-5 ptk 3)zwykłe przyciski sterujące i pokrętła- 0 ptk |  |
|  | Włączania/wyłączania oraz regulacja natężenia światła: |  |  | 1)bez użycia przycisków i pokręteł- 10 ptk 2) bez użycia pokręteł- 5ptk 3)z użyciem przycisków i pokręteł- 0 ptk |  |
|  | Kontrola natężenia światła: |  |  | 1)pozioma. podświetlana skala drabinkowa na panelu przednim- 10 ptk 2)pozioma niepodświetlana skala drabinkowa na panelu przednim- 5 ptk 3)system numeryczny lub inny – 0 ptk |  |
|  | Łatwy dostęp do obu żarówek przy wymianie poprzez otwieraną klapkę na bocznej ścianie urządzenia. |  |  | TAK |  |
| Światłowód medyczny |  |  |  |
|  | Światłowód długości min. 3m, średnicy 4,8 mm | 2 |  | Średnica wiązki: 1)do 4,5mm – 0 pkt. 2) pow. 4,5mm – 10 pkt. |  |
|  | Dedykowany do źródeł światła typu ksenon, o wysokiej odporności na temperaturę |  |  | TAK |  |
|  | Wysoka odporność na złamanie |  |  | 1)budowa bez użycia kleju-10 ptk 2) budowa z użyciem kleju -0 ptk |  |
|  | W zestawie wraz z adapterami do oferowanego źródła światła oraz optyki |  |  | TAK |  |
|  | Autoklawowalny |  |  | TAK |  |
| Medyczny system do archiwizacji |  |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w ekran LCD do kontroli zapisywanych sekwencji Video i zdjęć | 1 |  | TAK |  |
|  | Zapis sekwencji video ( min. MPEG2) lub zdjęć ( min. JPEG, TIFF, PNG, DICOM) na nośnikach pamięci zewnętrznej połączonych przez złącze USB 2.0 |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość odtworzenia zapisanych danych na ekranie LCD archiwizatora |  |  | TAK |  |
|  | Wejścia min.: S-Video, Composit, USB |  |  | TAK |  |
|  | Wyjścia min. : S-Video, Composit, USB |  |  | TAK |  |
|  | Pendrive pojemności min. 4 GB |  |  | TAK |  |
| Insuflator medyczny z funkcją podgrzewania gazu |  |  |  |
|  | Przepływ gazu min. 20 l/min | 1 |  | TAK |  |
|  | Zakres pracy ciśnienia min. 5-25 mmHg |  |  | TAK |  |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania gazu w spirali autoklaw owalnego węża połączeniowego |  |  | TAK |  |
|  | Wszystkie parametry wyświetlane na panelu przednim |  |  | TAK |  |
|  | Automatyczny ( nieustawialny) przepływ gazu w l/min w dwóch poziomach: wolnym i szybkim |  |  | TAK |  |
|  | Wskaźnik podświetlany ilości gazu w butli |  |  | TAK |  |
|  | Wąż wysokociśnieniowy długości min. 1 m |  |  | TAK |  |
| Pompa ssąco-płucząca medyczna |  |  |  |
|  | Wydajność płukania i ssania min. 3 000 ml/ min | 1 |  | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia w torze płukania min.: 0,3- 0,5 bar |  |  | TAK |  |
|  | Zakres podciśnienia w torze ssania min. : 0,5- 0,7 bar |  |  | TAK |  |
|  | Zbiornik na wydzielinę pojemności min. 2 l, autoklawowany |  |  | TAK |  |
|  | Zestaw drenów silikonowych, autoklawowane |  |  | TAK |  |
| Wózek medyczny |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna wraz ruchomym ramieniem do zamocowania monitora | 1 |  | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery kółka antystatyczne z czego dwa z blokadą |  |  | TAK |  |
|  | Szuflada zamykana na klucz |  |  | TAK |  |
|  | Na ścianie bocznej umieszczony włącznik/wyłącznik zasilania |  |  | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca wyposażona w min. 8 gniazd |  |  | TAK |  |
|  | Na obu ścianach bocznych wnęki do ukrycia kabli zasilających wszystkie urządzenia |  |  | TAK |  |
|  | Podstawa pod butlę pojemności min. 10 l. wraz z uchwytem mocującym |  |  | TAK |  |
| Instrumentarium laparoskopowe |  |
|  | Optyka laparoskopowa HD, średnicy 10 mm, dł. min. 330 mm, kąt 30°, autoklawowalna, kompatybilność z kamerami HD potwierdzona deklaracją producenta | 2 |  | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa HD, średnicy 10 mm, dł. min. 330 mm, kąt 0°, autoklawowalna, kompatybilność z kamerami HD potwierdzona deklaracją producenta | 1 |  | TAK |  |
|  | Kosz na optyki średnicy 1-10 mm, o wymiarach 460x80x52 mm ( +/- 5%) | 3 |  | TAK |  |
|  | Płaszcz trokara wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego, średnicy 5,5-6 mm, dł. max. 10 cm, gwintowany, prowadnica ścięta pod kątem, z zaworem do insuflacji, zawór gazowy w postaci wielorazowej uszczelki silikonowej | 6 |  | TAK |  |
|  | Płaszcz trokara wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego, średnicy 11 mm, dł. max. 10 cm, gwintowany, prowadnica ścięta pod kątem, z zaworem do insuflacji, zawór gazowy w postaci wielorazowej uszczelki silikonowej | 4 |  | TAK |  |
|  | Płaszcz trokara wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego, średnicy 12,5 mm, dł. max. 10 cm, gwintowany, prowadnica ścięta pod kątem, z zaworem do insuflacji, zawór gazowy w postaci wielorazowej uszczelki silikonowej | 5 |  | TAK |  |
|  | Grot bezpieczny z samocofającym się ostrzem trójgraniastym aktywacja zamkiem sprężynowym, średnicy 5,5 mm | 2 |  | TAK |  |
|  | Grot bezpieczny z samocofającym się ostrzem trójgraniastym aktywacja zamkiem sprężynowym, średnicy 11 mm | 2 |  | TAK |  |
|  | Grot bezpieczny z samocofającym się ostrzem trójgraniastym aktywacja zamkiem sprężynowym, średnicy 12,5 mm | 2 |  | TAK |  |
|  | Redukcja z ø 11 mm na ø 5,5-6 mm, montowana do szyi prowadnicy, z systemem samouszczelnienia | 2 |  | TAK/OPISAĆ SYSTEM |  |
|  | Redukcja z ø 12,5mm, na ø 10 mm na ø 5,5-6 mm( 3 w 1) montowana do szyi prowadnicy, z systemem samouszczelnienia | 2 |  | TAK/OPISAĆ SYSTEM |  |
|  | Kleszcze chwytno-preparacyjne typu Maryland, zagięte, ø 5 mm, obie bransze ruchome, obrotowe, dł. max. 330mm, wkład roboczy wkręcany, rączka bez blokady | 2 |  | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytne typu grasper, z podwójnym żłobieniem, ø 5 mm, obie bransze ruchome, obrotowe, dł. max. 330mm, wkład roboczy wkręcany, rączka z blokadą dla palca wskazującego | 2 |  | TAK |  |
|  | Nożyczki typu Metzenbaum, zagięte, pokryte ceramiką, z mikroząbkowaniem, ø 5 mm, obie bransze ruchome, obrotowe, dł. max. 330mm, wkład roboczy wkręcany, rączka bez blokady | 2 |  | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytne z zębami 2x3, ø 5 mm, jedna bransza ruchoma, obrotowe, dł. max. 330mm, wkład roboczy wkręcany, rączka z jednym dużym uchwytem okienkowym na jednoczesne wsadzenie … palców, blokada na palec wskazujący wraz z dodatkowym mechanizmem sprężynowym | 1 |  | 1)3 palców -10 ptk 2)2 palców-5 ptk 3)1 palec -0 ptk |  |
|  | Kleszcze chwytno-preparacyjne typu Mixter, zagięte, ø 5 mm, obie bransze ruchome, obrotowe, dł. max. 330mm, wkład roboczy wkręcany, rączka bez blokady | 1 |  | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytne Babcock, atraumatyczne, delikatne powierzchnie, ø 5 mm, obie bransze ruchome, obrotowe, dł. max. 330mm, wkład roboczy wkręcany, rączka z blokadą dla palca wskazującego | 1 |  | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytno-preparacyjne typu Maryland-DeBakey, zagięte, powierzchnie atraumatyczne, ø 5 mm, obie bransze ruchome, obrotowe, dł. max. 330mm, wkład roboczy wkręcany, rączka bez blokady | 1 |  | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytne typu DeBakey, proste, powierzchnie atraumatyczne, dł. szczęk 40 mm (+/- 5%), ø 5 mm, obie bransze ruchome, obrotowe, dł. max. 330mm, wkład roboczy wkręcany, rączka z blokadą dla palca wskazującego | 1 |  | TAK |  |
|  | Igłotrzymacz laparoskopowy, lewy, z wkładką utwardzoną typu TC potwierdzone złoceniem rączek, rączka zagięta z blokadą zwalnianą od dołu palcem wskazującym | 1 |  | 1)rozbieralna część górna długiego ramienia roboczego – 10 ptk 2)ramie robocze nierozbieralne – 0 ptk |  |
|  | Igłotrzymacz laparoskopowy, prawy, z wkładką utwardzoną typu TC potwierdzone złoceniem rączek, rączka zagięta z blokadą zwalnianą od dołu palcem wskazującym | 1 |  | 1)rozbieralna część górna długiego ramienia roboczego – 10 ptk 2)ramie robocze nierozbieralne – 0 ptk |  |
|  | Elektroda monopolarna haczykowa w kształcie L, ø 5mm, dł. max. 330mm | 2 |  | TAK |  |
|  | Elektroda monopolarna kulkowa, ø 5 mm, dł. max. 330mm | 1 |  | TAK |  |
|  | Grasper bipolarny z funkcją koagulacji oraz cięcia elektrycznego, płaszcz ø 5 mm, dł. max. 340 mm, rączka | 1 |  | TAK |  |
|  | Grasper bipolarny okienkowy, prosty, płaszcz ø 5 mm, dł. max. 340 mm, rączka | 1 |  | TAK |  |
|  | Disektor bipolarny typu Maryland, zagięty, płaszcz ø 5 mm, dł. max. 340 mm, rączka | 1 |  | TAK |  |
|  | Pęseta bipolarna, okienkowa, prosta, płaszcz ø 5 mm, dł. max. 340 mm, rączka | 1 |  | TAK |  |
|  | Manipulator maciczny, uchwyt roboczy w zestawie z 6 różnymi końcówkami, komplet | 1 |  | TAK |  |
|  | Zestaw ssąco płuczący z rękojeścią pistoletowa i wkręcaną tubą ø 10 mm. Oznaczenie strzałkowe dla prawidłowego podłączenia drenów | 2 |  | TAK |  |
|  | Zestaw ssąco płuczący z rękojeścią pistoletowa wraz z przyłączem monopolarnym. Przykręcana tubą ø 5 mm zakończona haczykiem monopolarnym. Oznaczenie strzałkowe dla prawidłowego podłączenia drenów | 2 |  | TAK |  |
|  | Klipsownica typu Ethicon, średnio-duża, rozbieralna, obrotowa, ø 10 mm dł. max. 330 mm, w komplecie: rączka, tuba, wkład pracujący | 2 |  | TAK |  |
|  | Zestaw klipsów tytanowych, pakowanych sterylnie w 18 magazynkach po 6 sztuk | 4 |  | TAK |  |
|  | Szydełko do węzłów z otwartym oczkiem, dł. max. 330 mm, ø 4 mm | 2 |  | TAK |  |
|  | Popychacz do węzłów z podłużną prowadnicą, dł. max. 330 mm, ø 4,5 mm | 2 |  | TAK |  |
|  | Igła Veressa o wysokim przepływie, min. ø 2,7 mm, dł. 150 mm | 2 |  | TAK |  |
|  | Podważka wątrobowa pięciopalczasta, dł. max. 330 mm, ø 10 mm, z mechanizmem łamania ramienia roboczego | 2 |  | TAK |  |
|  | Kontener do narzędzi w systemie otwartej pokrywy w kolorze zielonym wraz z wanną o wymiarach 590x285x200 mm (+/- 5%), z koszem na narzędzia o wymiarach 540x255x100 mm (+/- 5%), Zestaw min. 1000 szt. filtrów papierowych | 2 |  | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny do diatermii ERBE, dł. min. 3,5m | 2 |  | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny do diatermii Valleylab, dł. min. 3,5m | 2 |  | TAK |  |
|  | Wąż do opisanego insuflatora z funkcją podgrzewania, autoklawowalny | 1 |  | TAK |  |
|  | Worek wielorazowych typu Endobag, zapakowany sterylnie, poj. min. 600cc, do trokarów ø 11mm, wraz z tubą na stałe i uchwytem okienkowym do regulowania. Worek przymocowany do ramienia metalowego wraz z rączką okienkową nadaje się do sterylizacji | 10 |  | TAK |  |
|  | Zestaw drenów silikonowych wraz z adapterami do opisanej pompy ssąco-płuczącej, autoklawowalne | 1 |  | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek silikonowych zewnętrznych ø 5 mm, wielorazowych | 20 |  | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek silikonowych zewnętrznych ø 10 mm, wielorazowych | 20 |  | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek silikonowych zewnętrznych ø 12,5 mm, wielorazowych | 10 |  | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek silikonowych wewnętrznych ø 5,5 mm, czteroramienna, wielorazowych | 10 |  | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek silikonowych wewnętrznych ø 11 mm, czteroramienna, wielorazowych | 10 |  | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek silikonowych wewnętrznych ø 12,5 mm, czteroramienna, wielorazowych | 5 |  | TAK |  |