załącznik nr 2 do specyfikacji.

Wymagania techniczne urządzenia.

Pompy infuzyjne strzykawkowe

| L.p. | Parametr wymagany / Nazwa parametru | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model (typ) | (wpisać) |
|  | Producent | (wpisać) |
|  | Miesiąc i rok produkcji | (wpisać) |
|  | Wymagania dotyczące pomp infuzyjnych strzykawkowych: |  |
| 1 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  |  |
| 2 | Ochrona przed porażeniem, klasa I lub II, typ CF, odporność na defibrylację | TAK |  |  |
| 3 | Ochrona przed zalaniem; min IP22 | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość stosowania strzykawek 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość stosowania strzykawek krajowych min 4; podać jakich | TAK |  |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |  |
| 7 | Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |  |
| 8 | Szybkość dozowania min. 1500 ml/h | TAK |  |  |
| 9 | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1800 ml/h | TAK |  |  |
| 10 | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość ustawienia parametrów podaży Bolus-a: dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej): dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| 14 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz, dobę. | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: koncentracji leku szybkości dawkowania dawki i czasu lub szybkości podaży bolusa dawki i czasu lub szybkości podaży dawki indukcyjnej limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu Pojemność biblioteki leków w pompie min. 100 leków | TAK |  |  |
| 16 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |  |  |
| 17 | Możliwość zastosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  |  |
| 18 | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomy | TAK |  |  |
| 19 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
| 20 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
| 21 | Alarmy: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości podana zaprogramowana objętość okluzja nieprawidłowe mocowanie strzykawki 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany zanik zasilania sieciowego pompa uszkodzona | TAK |  |  |
| 22 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń | TAK |  |  |
| 23 | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
| 24 | Czas ładowania akumulatora do 100% maks 6 h | TAK |  |  |
| 25 | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga montażu lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |  |
| 26 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
| 27 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |  |
| 28 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 30 | Waga do 2.5 kg | TAK |  |  |
| 31 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |  |
| 32 | Możliwość tworzenia rozbudowanej biblioteki leków dla całego zestawu pomp | TAK |  |  |
| 33 | Możliwość dostępu do historii infuzji każdej pompy poprzez RS | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość integracji ze Szpitalnym Systemem Informacji o Pacjencie (Eskulap) | TAK |  |  |

STACJE DOKUJĄCE

| L.p. | Parametr wymagany / Nazwa parametru | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model (typ) | (wpisać) |
| 2 | Nazwa producenta/kraj pochodzenia | (wpisać) |
| 3 | Miesiąc i rok produkcji | (wpisać) |
|  | Wymagania stacji dokujących: |  |
|  | Stacje dokujące mobilne tzn. wyposażone w stojak umożliwiający przemieszczanie całego zestawu pomp | TAK |  |  |
| 1. | Możliwość mocowania 4 (lub 6, lub 8) pomp | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość mocowaniae stacji do pionowych rur, kolumn | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie 230 V AC 50Hz | TAK |  |  |
| 4 | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość szybkiego odłączenia ze stacji (zestawu pomp) dowolnej pompy | TAK |  |  |
| 6 | Centralne zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczne przyłączenie portów komunikacyjnych | TAK |  |  |
| 8 | Stacja wyposażona w moduł Ethernet. Umożliwiająca przyłączenie do centralnego systemu monitorowania infuzji. | TAK |  |  |
| 9 | Stacja dokująca wyposażona w uchwyt do mocowania pojemników z płynami infuzyjnymi. | TAK |  |  |

Uwaga:

Brak wpisu lub wpis: „NIE”  w kolumnie  „Parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego sprzętu, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

………………………….dnia………………………………………

……………………………………………………….

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy