załącznik nr 7 do specyfikacji.

Formularz oceny technicznej / opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup i dostawę inkubatora CO2 do hodowli komórkowej

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie Warunków TAK/NIE | Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Model / Typ urządzenia | (wpisać) |
| 2. | Producent / Kraj pochodzenia | (wpisać) |
| 3. | Miesiąc i rok produkcji | (wpisać) |
| 4 | Pojemność komory roboczej: równa lub większa od 210 L | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 5 | Powietrzny płaszcz grzejny z systemem wstępnego nagrzewania | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 6 | Zakres temperatury pracy od +7°C powyżej temperatury otoczenia do + 60°C Dopuszcza się Zakres temperatur pracy od min 2 st.C powyżej temperatury otoczenia do max. 50°C | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie. |
| 7 | Stabilność temperatury w +37°C ≤ +/- 0,4°C | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 8 | Dokładność nastawy temperatury 0,1°C | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 9 | Zakres regulacji stężenia CO2 w zakresie od max. 1% do min.19 % ±0.2% | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 10 | Dokładność nastawy stężenia CO2 0,15 % | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 11 | Pomiar stężenia CO2: czujnik IR | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 12 | Zakres regulacji stężenia O2 w zakresie od max 1% do min. 80% ±min.0.2% dopuszcza się max. 1% do min. 18% i od max. 21% do min. 80% | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 13 | Dokładność nastawy stężenia O2 0,15% | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 14 | Czujnik stężenia O2 wykonany z ZrO2 | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 15 | Zakres wilgotności względnej ≤ 95 % ±5%rH | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie. |
| 16 | System termicznej sterylizacji wnętrza komory w temperaturze min. 180 st. C | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 17 | Bezspoinowe wnętrze komory wykonane z jednego arkusza stali | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 18. | Wersja gazoszczelna, wewnętrze drzwi szklane oraz półki dzielone na 4 sekcje dopuszcza się szklane drzwi wewnętrzne + wnętrze podzielone na 3 sekcje z dodatkowo oddzielnymi drzwiami do każdej sekcji dopuszcza się wersję z drzwiami szklanymi oraz półki dzielone na 4 sekcje dopuszcza się wersję z sześcioma podzielonymi wewnętrznymi drzwiami i wewnętrznymi sekcjami dopuszcza się wersję z czterema stalowymi drzwiami wewnętrznymi | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 19. | System nawilżania gwarantujący brak kondensacji we wnętrzu komory; Dopuszcza się inkubator z wanienką bez chłodzenia od spodu, ale z efektywną regulacją grzania , oddzielnie dla drzwi zewnętrznych i ścian bocznych | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 20. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny obrazujący graficznie parametry pracy wraz z integrowanym rejestratorem oraz funkcją czasu rzeczywistego | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 21. | Zabezpieczenie temperaturowe min. klasy 3.1 (zgodnie z DIN 12880) z wizualną i akustyczną funkcją alarmu | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 22. | Zestaw do podłączenia dwóch butli N2 do inkubatora - automatycznie przełączający się; | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 23. | Port RS422 lub RS 232 do komunikacji z komputerem; Dopuszcza się port Ethernet z możliwością czytania danych z kart SD. | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 24. | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 25 | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 26 | Autoryzowany serwis potwierdzony przez producenta urządzenia | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 27 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 28 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/NIE |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |

……………………….,dn. ………….

(miejscowość)                                                                                                                                                         ………………………………………………………….

Podpisy  osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy