Załącznik nr 5 do specyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa tomografu komputerowego i symulatora do planowania leczenia z opcją wirtualnej symulacji oraz interfejsem do integracji z istniejącym systemem kontroli oddechowej RPM oparty na tomografie komputerowym, wraz demontażem i utylizacją istniejących aparatów i adaptacją pomieszczeń.

Pakiet 1

Tomograf komputerowy

- Deinstalacja i utylizacja aparatu Siemens Emotion Duo oraz adaptacja istniejących pomieszczeń

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Deinstalację istniejącego tomografu komputerowego Emotion Duo firmy Siemens.

- Utylizację zdemontowanego wyposażenia:

- Wykonawca deinstalacji i utylizacji musi spełniać wymogi stawiane przez polskie prawo w ramach gospodarki odpadami,

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie certyfikaty świadczące o utylizacji zgodnej z polskim prawem.

- Po utylizacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpowiedniego protokołu z utylizacji.

- Adaptacja istniejących pomieszczeń Zakładu Radiologii na potrzeby nowo montowanego aparatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykonanym pełnobranżowym projektem adaptacji oraz projektem ochrony radiologicznej, który winien uzyskać odpowiednie zaopiniowanie przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Projekt adaptacji pomieszczeń winien zawierać projekty wykonawcze we wszystkich występujących branżach wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Po wykonaniu montażu i uruchomienia urządzeń Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r (Dz. U. nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji             medycznych.

- Na etapie opracowywania projektów, a także wykonywania adaptacji pomieszczeń wymagane jest komunikowanie się z przedstawicielami odpowiednich działów u Zamawiającego:

- Dział Informatyki,

- Dział Inwestycji i Remontów,

- Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej,

- Zakład Radiologii.

- Założenia techniczne do uwzględnienia:

- kanały instalacyjne – w istniejących pomieszczeniach zaadaptować kanały istniejące oraz wykuć w warstwach posadzkowych nowe. Brzegi nowych kanałów zaopatrzyć w wykończenie z kątowników stalowych 30x30x4 i przykryć blachą stalową 6 mm,

- podłogi – wykładziny PVC homogeniczne o wysokiej odporności na ścieranie, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, kładzione z rolki, grubość warstwy użytkowej 2 mm – przewodzące. Jako wzornik kolorystyki i parametrów technicznych wykładzina Tarkett Sommer seria Toro EL,

- okładziny ścian i obudowy słupów z podwójnej płyty g-k ,oklejone tapetą z włókna szklanego, malowane farbami lateksowymi zmywalnymi. Wszystkie wyeksponowane narożniki ścian na odcinku od cokołu do odbojnic zaopatrzone w systemowe wzmocnienia z twardego PCV,

- sufity podwieszane – w systemie rozbieralnym z widoczną konstrukcją w kolorze białym o wymiarach płyt 600 x 600 mm. Jako wzór parametrów technicznych system firmy OWAcoustic z profilem S15 i płytą Cosmos igłowaną,

- Założenia informatyczne do uwzględnienia:

- Instalacja okablowania strukturalnego:

      - Do remontowanych pomieszczeń należy doprowadzić nowe linie okablowania strukturalnego kat. 6 z pomieszczenia punktu dystrybucyjnego PD02 zlokalizowanego na parterze budynku.

      - Sieć okablowania strukturalnego zrealizowana w kategorii 6 w systemie PowerCat realizująca standard Gigabit Ethernet. Należy zastosować nieekranowany kabel miedziany UTP 4x2x0.5 spełniający wymagania kategorii 6 stanowiący medium transmisyjne dla przesyłu danych logicznych w okablowaniu poziomym.

      - Kable należy zakończyć gniazdami przyłączeniowymi w standardzie RJ45 kat.6. Wszystkie gniazda muszą być oznakowane szyldzikami z opisem wykorzystując do tego celu jednolity system numeracji spójny z obecnie wykorzystywanym w WCO i z oznaczeniami na projekcie. Każde gniazdo musi być połączone z panelem dystrybucyjnym umieszczonym w punkcie dystrybucyjnym PD02 za pośrednictwem osobnej wydzielonej linii kablowej UTP kat.6.

      - Punkt dostępowy składa się z punktu logicznego oznaczającego 2 gniazdka komputerowe oraz punktu zasilającego co oznacza 2 gniazda elektryczne zasilane z obwodu gwarantowanego + 2 gniazda elektryczne zasilane z obwodu ogólnego przeznaczenia. Gniazda zasilania komputerowe muszą być typu DATA z zabezpieczeniem za pomocą klucza przed podłączeniem urządzeń nie przeznaczonych do zasilania z tego typu obwodów.

      - Osprzęt do montażu gniazd winien być taki sam jak osprzęt elektryczny.

      - Wszystkie kable okablowania poziomego należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację. Konieczne jest naniesienie oznaczeń na panelu krosowym w Punkcie Dystrybucyjnym PD02.

      - Do istniejącego pomieszczenia nr 0110 należy doprowadzić 12 linii okablowania strukturalnego z pomieszczenia punktu dystrybucyjnego PD02. Pozostałe linie należy wycofać a ich wykaz przekazać do Działu Informatyki.

      - Konieczne jest spełnienie otwartości systemu okablowania na wszelkie zastosowanie w dziedzinie transmisji danych, techniki wideo, systemów sterowania oraz w dziedzinie telefonii.

      - Konieczne jest spełnienie wymogu certyfikacji systemu oraz zapewnienia 
25-letniego okresu gwarancyjnego na wykonaną sieć.

- Istniejący punkt dystrybucyjny PD02 należy doposażyć w:

      - należy także przewidzieć patchordy typu Patchsee kat 6 UTP w ilości równej liczbie gniazdek komputerowych.

- Prowadzenie tras kablowych oraz sposób montowania gniazd określi projektant na etapie projektu branżowego po konsultacji z Działem Informatyki.

- Testowanie:

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe okablowania zgodne z normami oraz wymaganiami producenta celem sprawdzenia wymagań stawianych kategorii 6 dla kabli (w szczególności pomiar dynamiczny).

- Dokumentacja:

Wymagane jest wykonanie Projektu branżowego oraz dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej i elektronicznej (pomiary oraz rzut kondygnacyjny wraz z naniesionymi trasami kablowymi i rozmieszczeniem gniazdek). Powyższe dokumenty jak i certyfikat gwarancyjny systemu winny być dostarczone po jednym egzemplarzu do Działu Informatyki.

- Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego

Uwaga:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi.

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych w formie kart katalogowych, folderów, danych produktowych - pod rygorem odrzucenia oferty.

- Na załączonych materiałach Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli specyfikacji, w której zamawiający opisał wymóg).

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.P | Parametry Wartości wymagane i oceniane | Wymagania | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE oraz oferowane wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |
| Tomograf komputerowy z wyposażeniem |
|  | Nazwa urządzenia /model i typ/-producent | Tak /podać/ | Bez oceny |  |
|  | Tomograf do badań całego ciała uzyskujący w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor (podczas skanu spiralnego i osiowego) 128 warstw submilimetrowych | Tak /Podać nazwę i model oraz producenta/ | Bez oceny |  |
|  | Detektor min. 64-rzędowy, | TAK | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2012, urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Tak | Bez oceny |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa na tomograf komputerowy; - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu - certyfikat CE | TAK | Bez oceny |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla stacji lekarskiej; - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu - certyfikat CE | TAK | Bez oceny |  |
|  | Fluoroskopia pod kontrolą TK, z możliwością przeprowadzania biopsji, z dodatkowym monitorem podwieszanym pod sufitem w pomieszczeniu badań, wyświetlającym obrazy w min. 3 płaszczyznach oraz dodatkowym panelem sterującym przy stole tomografu | TAK | Bez oceny |  |
| 7a | Zamawiający dopuszcza 1. Możliwość wykonania badania dwuenergetycznego, czyli uzyskanie dwóch zestawów danych dla dwóch różnych energii promieniowania (różne kV). 2. Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii promieniowania, pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej. | TAK/NIE Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga spełnienia tego warunku | Bez oceny |  |
| II. GENERATOR I LAMPA |
|  | Moc generatora [kW] | ≥ 72 kW | Bez oceny |  |
|  | Zakres napięcia anodowego [kV] | ≥ 80-135 kV podać (ze skokiem) | Bez oceny |  |
|  | Ilość nastaw napięcia anodowego | ≥ 4 | Bez oceny |  |
|  | Maksymalny prąd lampy rtg wykorzystywany w protokołach badań dla napięcia 120 kV [mA] | ≥ 550 mA | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne modulowanie prądu lampy w czasie rzeczywistym (w trakcie akwizycji) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Pojemność cieplna lampy lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji lampy innej niż klasyczna | ≥ 6,2 MHU | Bez oceny |  |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 | Bez oceny |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | TAK | Bez oceny |  |
| III. GANTRY I STÓŁ |
|  | Średnica otworu w gantry min. 70 cm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Odległość lampa detektor | ≤ 109 cm | Bez oceny |  |
|  | Nośność blatu stołu dla precyzji pozycjonowania +-0,25mm [kg] | ≥ 200 | ≥ 225 - 20 pkt ≥ 210 - 10 pkt ≥ 200 - 0 pkt |  |
|  | Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie [cm]( całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) | ≥180 | Bez oceny |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe stołu aparatu : - materac - podgłówek usztywniający w badaniach głowy - podgłówek pacjenta w pozycji na wznak - pasy unieruchamiające pacjenta - podpórka pod ramię, kolana i nogi | Tak Dla wszystkich podpunktów | Bez oceny |  |
|  | Wymienny blat z włókna węglowego umożliwiający planowanie do celów radioterapii, z indekserem do systemów unieruchomienia zgodnym z posiadanymi akceleratorami firmy Varian | Tak | Bez oceny |  |
| IV. PARAMETRY SKANU |
|  | Ilość oferowanych warstw submilimetrowych zbieranych w czasie najkrótszego oferowanego pełnego jednego skanu,(360º) | ≥ 128 | Bez oceny |  |
|  | Szerokość pokrycia wiązki w osi z [mm] | ≥ 38 mm | Bez oceny |  |
|  | Ilość elementów detekcyjnych w jednym rządzie detektora biorących udział w akwizycji danych | ≥ 672 elementy | ≥ 910 - 20 pkt ≥ 790 –10 pkt ≥ 672 – 0 pkt |  |
|  | Ilość pełnych obrotów układu lampa detektor w czasie 1 sekundy, - [obr/s] | ≥ 2.5 obr/s | Bez oceny |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw | ≤ 0,65 mm | Bez oceny |  |
|  | Minimalny możliwy do uzyskania rozmiar izotropowego voxela x=y=z w [mm] dla każdego czasu obrotu, w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw | ≤ 0,35 mm podać parametry skanu | Bez oceny |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów | ≥ 512 x 512 | Bez oceny |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s] w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji, [obrazów/s] (z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego obniżającego dawkę przy zachowaniu jakości obrazu) | ≥ 20 | ≥ 35 - 20 pkt ≥ 27 - 10 pkt ≥ 20 - 0 pkt |  |
|  | Matryca prezentacyjna obrazów | ≥ 1024 x 1024 | Bez oceny |  |
|  | Dostępne maksymalne pole diagnostyczne obrazowania FOV [cm] – P | ≥ 50 cm | Bez oceny |  |
|  | Ilość akwizycyjnych pól obrazowania [n] | ≥ 2, podać ilość i ich wielkości /w cm/ | Bez oceny |  |
|  | Minimalna wartość współczynnika pitch | ≤ 0,6 | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,375 | ≥ 1,8 - 20 pkt ≥ 1,50 - 10 pkt ≥ 1,375 - 0 pkt |  |
|  | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego | ≥ 170 cm | ≥ 185 - 20 pkt ≥ 180 - 10 pkt ≥ 170 - 0 pkt |  |
|  | Maksymalna długość topogramu | ≥ 170 cm | ≥ 190 - 20 pkt ≥180 - 10 pkt ≥ 170 - 0 pkt |  |
|  | Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość projekcji topogramu (min. AP, PA, bok) | ≥ 3 | ≥ 100 - 20 pkt ≥20 - 10 pkt ≥ 3 - 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyzwolenie skanowania bezpośrednio z pokoju badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres skanu dla badań perfuzyjnych głowy z pojedynczego podania kontrastu (badanie bez przesuwu stołu/z przesuwem stołu – podać nazwę zastosowanej technologii) | ≥ 12 cm Opisać sposób realizacji | Bez oceny |  |
|  | Zakres skanu dla badań perfuzyjnych wątroby lub innych narządów miąższowych, z pojedynczego podania kontrastu (badanie bez przesuwu stołu/z przesuwem stołu – podać nazwę zastosowanej technologii) | ≥ 12 cm Opisać sposób realizacji | Bez oceny |  |
|  | Zakres skanu dla badań dynamicznych w trybie CTA 4D z pojedynczego podania kontrastu, umożliwiający śledzenie dynamiki rozpływu kontrastu z rozdzielczością czasową nie większą niż 3,2 s | ≥ 30 cm Opisać sposób realizacji | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa R [pl/cm] w płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w trybie skanu spiralnego, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie - 0 % MTF w polu akwizycyjnym 50cm | R ≥ 17,0 pl/cm podać warunki pomiarowe | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa R [pl/cm] w płaszczyźnie Z, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w trybie skanu spiralnego, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie - 0 % MTF w polu akwizycyjnym 50cm | R ≥ 19,0 pl/cm podać warunki pomiarowe | Bez oceny |  |
| V . PROGRAMOWANIE AKWIZYCYJNE /NA KOSOLI OPERATORSKIEJ / |
|  | Akwizycja obrazów do badań: - onkologicznych - pulmonologicznych - kolonoskopowych - naczyń obwodowych - perfuzji mózgowej i wielonarządowej | TAK | Bez oceny |  |
|  | Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach | TAK | Bez oceny |  |
|  | Synchronizacja startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania i wyzwolenia promieniowania, w momencie osiągniecia przez kontrast w naczyniu wymaganej wartości progowej w jednostkach HU | TAK | Bez oceny |  |
|  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym, umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. Klasy II wg standardu CIA 425 | TAK | Bez oceny |  |
|  | Sterowanie strzykawką automatyczną bezpośrednio z konsoli TK, umożliwiające ich pełną integracją, pozwalającą tworzenie programów i zapamiętywania parametrów bolusa bezpośrednio w protokole badań – sprzężenie klasy IV wg standardu CIA 425 | TAK/ NIE | Tak- 20 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Automatyczny raport tworzony po zakończeniu badania dotyczący rzeczywistych parametrów podanego kontrastu, szybkość podania, opóźnienia i wstrzyknięcia | TAK/NIE | Tak - 20 pkt Nie- 0 pkt |  |
| VI. KONSOLA TOMOGRAFU |
|  | Konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę operatora tomografu wykonującego badanie i lekarza diagnosty np. w zakresie analizy niezależnych obrazów badań innych pacjentów | TAK | Bez oceny |  |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat [”] | ≥ 19” | Bez oceny |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów | ≥ 250 000 | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do codziennej kontroli jakości tomografu komputerowego wraz z możliwością archiwizowania wyników testów m.in. w plikach w formacie np. pdf, xml, xls | TAK | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania. | ≥ 5 | ≥ 10 zadań - 20 pkt ≥ 8 zadań - 10 pkt ≥ 5 zadań - 0 pkt |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist | TAK TAK TAK TAK TAK TAK | Bez oceny |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK | Bez oceny |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK | Bez oceny |  |
|  | VR (Volume Rendering ) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK | Bez oceny |  |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości | TAK | Bez oceny |  |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz obsługa, w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych, jak na stacjach lekarskich. Oprogramowanie od jednego producenta. | TAK/NIE | Tak- 30 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Nagrywanie obrazów na CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych | TAK | Bez oceny |  |
| VII. BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA /NA KONSOLI OPERATORSKIEJ/ |
|  | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych | TAK | Bez oceny |  |
|  | System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów (dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej modulacji dawki w zależności od badanych organów, zmniejszające narażenie skóry pacjenta jak i tkanki pod skórą pacjenta np. piersi | TAK | Bez oceny |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość nisko- kontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu ,typu SAFIRE, AIDR 3D, iDOSE4, ASIR, lub odpowiednik wg nomenklatury producenta. | TAK podać nazwę algorytmu | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny raport dawki, tworzony przez system po zakończeniu badania, podający poziom dawki w CTDIvol lub DLP | TAK | Bez oceny |  |
|  | Możliwość obliczenia dawki DLP lub CTDIvol absorbowanej przez pacjenta przed wykonaniem akwizycji/ tj serii badania, z uwzględnieniem doboru prądu, napięcia, czasu obrotu i innych parametrów badania | TAK/NIE | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. | TAK/NIE | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli wartości poziomu alarmowego dawki dla dorosłych i dla dzieci z uwzględnieniem progów wiekowych. | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania zmian w protokołach badań z możliwością przejrzenia raportów/logów. | TAK | Bez oceny |  |
|  | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm | ≤ 10 mGy Podać wielkość dawki Dopuszcza się 10,7mGy | Bez oceny |  |
|  | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 3 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm | ≤ 20 mGy Podać wielkość dawki | Bez oceny |  |
|  | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 2 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie)mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm | ≤ 35 mGy Podać wielkość dawki | Bez oceny |  |
| VIII. STACJA LEKARSKA – trzy jednakowe sztuki |
|  | -Stacja dwumonitorowa lub jednomonitorowa (monitory diagnostyczne), o przekątnej kolorowego(-wych) monitora -ów) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat – min.19” w przypadku zaoferowania stacji dwumonitorowej lub min. 21” w przypadku zaoferowania stacji jednomonitorowej /monitory LCD i stacje opisowe spełniające wymogi Rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 18.02 2011 roku, zał. nr1/ - wyświetlacz(-e) kolorowy(-e) skalibrowany(-e) do DICOM 14 bit, - kontrast - 1000:1, - jasność 280 cd/m², - kąt widzenia - 178 stopni poziomo, 178 stopni pionowo, - rozdzielczość podstawowa min. 1280x1024, - warstwa przeciwodblaskowa, - złącze DVI, - Waga z podstawą max. 10 kg, - 10 bitowa skala kolorów. | TAK | Bez oceny |  |
|  | Konsole lekarskie diagnostyczne o identycznych parametrach technicznych i oprogramowaniu, niezależne od aparatu TK, a także niezależne od siebie (o rozdzielnych bazach danych obrazowych), połączone z TK i innymi urządzeniami przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB Ethernet, otrzymujące obrazy z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu, jak i przy wyłączonych pozostałych konsolach lekarskich | TAK | Bez oceny |  |
| 84.a | Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci serwera aplikacyjnego z konsolami lekarskimi pracującymi w technologii klient-serwer. Jednocześnie wprowadza wymóg aby funkcję serwera pełniło urządzenie przystosowane do pracy ciągłej wyposażone w nadmiarowe zasilacze i nadmiarowe dyski. Urządzenie (serwer) musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta z gwarancją naprawy w ciągu 8h roboczych. | TAK/NIE Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga spełnienia tego warunku | Bez oceny |  |
|  | System operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym pracuje zainstalowane oprogramowanie | TAK | Bez oceny |  |
|  | Pamięć operacyjna (bez uwzględnienia rozwiązań typu cache) z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK | min. 8 GB | ≥ 24 GB - 20 pkt ≥ 16 GB - 5 pkt ≥ 8 GB - 0 pkt |  |
|  | Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów [512 x 512] bez kompresji | ≥ 250 000 | ≥ 1 000 000 - 20 pkt ≥ 500 000 - 5 pkt ≥250 000- 0 pkt |  |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Send / Receive - DICOM Storage - DICOM Querry/Retrieve | TAK TAK TAK TAK TAK | Bez oceny |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK | Bez oceny |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK | Bez oceny |  |
|  | VR (Volume Rendering ) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | TAK | Bez oceny |  |
|  | -Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii -Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita -Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach -Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej -Możliwość prezentacji jelita na płaszczyźnie tzw. wirtualna dysekcja jelita | TAK | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych i płynów z jelita grubego tzw. electronic cleasing | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne wykrywanie polipów w jelicie grubym | TAK | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK | Bez oceny |  |
|  | Pakiet oprogramowania do analizy naczyń obwodowych. | TAK | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie naczynia za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia | TAK | Bez oceny |  |
|  | Pakiet oprogramowania do badania stopnia zwapnienia naczyń obwodowych - calcium scoring | TAK | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT/przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień/ | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA. | TAK/NIE | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji zmian ogniskowych z możliwością porównania z poprzednimi badaniami tego samego pacjenta | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu 3D umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych 3D wątroby, nerek, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT | TAK | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne (dedykowane tkankowo) protokoły perfuzyjne uwzględniające specyficzność tkankową danego narządu dla: - śledziony - gruczołu krokowego - trzustki - guzów kości | TAK/NIE | Tak - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające segmentację tkanek mózgu /istoty białej i szarej/ na podstawie map przepływu i objętości krwi/ | TAK/NIE | Tak - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i podpłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian. | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji litych guzów płuc | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji częściowo-litych i nielitych guzów płuc | TAK/NIE | Tak - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych | TAK | Bez oceny |  |
|  | Segmentacja płatów płuc z automatycznym obliczaniem rozedmy w poszczególnych pięciu segmentach płuc | TAK/NIE | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian | TAK/NIE | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań, | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST 1.0 | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST 1.1 | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami WHO | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami morfologicznymi oceny stworzonymi przez użytkownika | TAK/NIE | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie tworzące raporty z klasyfikacji zmian nowotworowych, zawierające: - liczbę poszczególnych sklasyfikowanych zmian - maksymalny wymiar i długość w osi krótkiej - objętość zmiany - procent wzrostu (w przypadku analizy zmian w czasie) | TAK/NIE | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej rejestracji przestrzennej badań CT/MR/PET/SPECT z możliwością ręcznego modyfikowania dopasowania | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej rejestracji przestrzennej badań CT/3DXA z możliwością ręcznego modyfikowania dopasowania | TAK/NIE | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia w 3D obrazów czynnościowych z obrazami naczyniowymi/anatomicznymi | TAK | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do danych z badań dynamicznych zbieranych w trybie CTA 4D i wyświetlanie ich w trybie CINE w technice VRT | TAK | Bez oceny |  |
|  | Nagrywanie obrazów na CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych | TAK | Bez oceny |  |
| IX. WARUNKI INSTALACYJNE |
|  | Maksymalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu | ≤34 m2 | Bez oceny |  |
|  | Zamontowanie odpowiednich systemów odbierania ciepła z pomieszczenia sterowni i badań w celu utrzymania temperatury zgodnie z wytycznymi producenta tomografu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wymagana moc podłączeniowa [KW] | ≤ 150 kVA | ≤ 100 - 20 pkt ≤ 120 - 10 pkt ≤ 150 - 0 pkt |  |
| X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim Dopuszcza się dokumentację techniczna w języku angielskim i wymaga instrukcji obsługi w języku polskim | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie systemu | Tak | Bez oceny |  |
|  | System podtrzymujący zasilanie konsoli operatora, dwóch konsol lekarskich opisowych w przypadku zaniku zasilania sieciowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dwugłowicowa automatyczna strzykawka do iniekcji kontrastu z kolorowym panelem dotykowym - podwójna głowica na ruchomym statywie ze zintegrowanym wieszakiem na podawane płyny, przystosowana do wykonywania badań z podaniem środka kontrastowego w pojemności ≤200ml i soli fizjologicznej w pojemności ≤200ml - funkcja graficznego monitorowania ciśnienia w trakcie iniekcji, - podgrzewanie wkładów /sól i kontrast/ - 2 sztuki - interfejs do synchronizacji ze skanerem TK - możliwość uzbrojenia systemu zarówno na głowicy (pomieszczenie skanera) jak i panelu sterującym (sterownia) - możliwość pracy z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch różnych producentów – do wyboru -min 100 szt. oryginalnych wkładów po 200 ml i łączników dostosowanych do oferowanego wstrzykiwacza | TAK dla wszystkich podpunktów | Bez oceny |  |
|  | Fantom do okresowego wykonywania testów kontroli jakości na tomografie komputerowym wraz z walizką transportową, który umożliwia weryfikację podstawowych parametrów pracy tomografu komputerowego zgodnych z testami podstawowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, tj.: rozdzielczość przestrzenna (zestaw wzorów paskowych, do co najmniej 18 par linii na cm) progowy kontrast obrazu (zestaw dysków o różnym kontraście) grubość obrazowanej warstwy tomograficznej jednorodność oraz szum Fantom powinien zawierać moduł z prętami (minimum 8) wykonanymi z materiałów o różnej gęstości elektronowej. | TAK Dla wszystkich podpunktów | Bez oceny |  |
|  | Stół do konsoli operatorskiej z monitorami | TAK | Bez oceny |  |
|  | Urządzenie pomiarowe wyposażone w wielofunkcyjny detektor, umożliwiające pomiary napięcia [kVp], dawki, mocy dawki, HVL, impulsów, mocy impulsów, prądu [mA], obciążenia prądowo-czasowego [mAs] oraz pomiar luminancji i iluminancji monitorów. Wyposażenie urządzenia pomiarowego: wielofunkcyjny detektor promieniowania jonizującego o parametrach: rozdzielczość czasowa < 0.2 ms, zakres napięcia mierzonego od 21 kV do 160 kV, zakres pomiarowy dawki od 50 nGy do 50 Gy przejściówka z portu USB na port RS 232 komplet filtrów do pomiaru HVL komora jonizacyjna 10 cm i 30 cm | TAK Dla wszystkich podpunktów (Podać typ) |  |  |
| XII. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Pełna nieodnawialna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) na dostarczony sprzęt /z lampą/ i oprogramowanie na okres 36 miesięcy (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy) z min. 2 przeglądami okresowymi w roku w czasie gwarancyjnym i ostatni na zakończenie gwarancji | TAK - podać | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 48 godzin ( przyjazd na wezwanie lub zdalna interwencja internetowa) Powyższe terminy dotyczą dni roboczych: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy | TAK - podać | Bez oceny |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK - podać | Bez oceny |  |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | TAK- podać | Bez oceny |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK- podać wymagania | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny |  |
|  | Przekazanie pełnego dostępu do tomografu i stacji lekarskiej po okresie gwarancji (przekazanie kluczy serwisowych) tylko po uzyskaniu certyfikacji | TAK | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – po 2 osoby w zakresie konserwacji, w ilości niezbędnej dla umiejętności prawidłowej obsługi | TAK | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny przy odbiorze, instrukcje obsługi, licencje, certyfikaty w języku polskim przy odbiorze. Zamawiający dopuszcza instrukcje obsługi w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym np. CD | TAK | Bez oceny |  |
|  | Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 | TAK | Bez oceny |  |
| XIII. WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy radiologów i techników z obsługi tomografu ( stanowiska; operatorskie i diagnostyczne, potwierdzone certyfikatami; -przez 4 dni po 5 godz. dziennie od uruchomienia aparatu oraz - w terminie uzgodnionym z użytkownikiem przez 8 dni x 5 godz. w Pracowni TK | TAK dla wszystkich podpunktów | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla dwóch osób w ośrodku referencyjnym producenta (o profilu onkologicznym) w jednym z krajów Unii Europejskiej w wymiarze 5 dni lub udział w kursie szkoleniowym w krajach Unii Europejskiej dotyczącym zagadnień związanych z przedmiotem przetargu, do wykorzystania przez Zamawiającego w terminie dogodnym dla obu stron (w ramach ceny umowy). | TAK | Bez oceny |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK | Bez oceny |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK | Bez oceny |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym Eskulap oraz szpitalnym systemem PACS a w szczególności licencji oprogramowania do wymiany danych z protokołami HL7/DICOM | TAK | Bez oceny |  |

Oświadczam(y), iż wyżej wymienione, oferowane przez naszą firmę urządzenia, w pełni odpowiadają powyższym wymaganiom Zamawiającego, są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………….., dn. ………………

(miejscowość)                                                                                             ……………………………………………………….

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Pakiet 2

Symulator do planowania leczenia z opcją wirtualnej symulacji oraz interfejsem do integracji z istniejącym systemem kontroli oddechowej RPM oparty na tomografie komputerowym

- Deinstalacja i utylizacja aparatu Varian Ximatron oraz adaptacja istniejących pomieszczeń

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Deinstalację istniejącego symulatora Ximatron firmy Varian.

- Utylizację zdemontowanego wyposażenia:

  - Wykonawca deinstalacji i utylizacji musi spełniać wymogi stawiane przez polskie prawo w ramach gospodarki odpadami,

  - Wykonawca musi posiadać odpowiednie certyfikaty świadczące o utylizacji zgodnej z polskim prawem.

  - Po utylizacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpowiedniego protokołu z utylizacji.

- Adaptacja istniejących pomieszczeń Zakładu Radioterapii I na potrzeby nowo montowanego aparatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykonanym pełnobranżowym projektem adaptacji oraz projektem ochrony radiologicznej, który winien uzyskać odpowiednie zatwierdzenie przez Państwową Agencję Atomistyki. Projekt adaptacji pomieszczeń winien zawierać projekty wykonawcze we wszystkich występujących branżach wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Po wykonaniu montażu i uruchomienia urządzeń Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r (Dz. U. nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji  medycznych.

- Na etapie opracowywania projektów, a także wykonywania adaptacji pomieszczeń wymagane jest komunikowanie się z przedstawicielami odpowiednich działów u Zamawiającego:

- Dział Informatyki,

- Dział Inwestycji i Remontów,

- Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej,

- Zakład Fizyki Medycznej,

- Zakład Radioterapii I.

- Założenia techniczne do uwzględnienia:

- kanały instalacyjne – w istniejących pomieszczeniach zaadaptować kanały istniejące oraz wykuć w warstwach posadzkowych nowe. Brzegi nowych kanałów zaopatrzyć w wykończenie z kątowników stalowych 30x30x4 i przykryć blachą stalową 6 mm,

- podłogi – wykładziny PVC homogeniczne o wysokiej odporności na ścieranie, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, kładzione z rolki, grubość warstwy użytkowej 2 mm – przewodzące. Jako wzornik kolorystyki i parametrów technicznych wykładzina Tarkett Sommer seria Toro EL,

- okładziny ścian i obudowy słupów z podwójnej płyty g-k ,oklejone tapetą z włókna szklanego, malowane farbami lateksowymi zmywalnymi. Wszystkie wyeksponowane narożniki ścian na odcinku od cokołu do odbojnic zaopatrzone w systemowe wzmocnienia z twardego PCV,

- sufity podwieszane – w systemie rozbieralnym z widoczną konstrukcją w kolorze białym o wymiarach płyt 600 x 600 mm. Jako wzór parametrów technicznych system firmy OWAcoustic z profilem S15 i płytą Cosmos igłowaną,

- wykonanie w pomieszczeniu odpowiedniego miejsca (np. szatni/kabiny) umożliwiającego pacjentowi swobodne pozostawienie swoich rzeczy osobistych i przygotowanie się do badania,

- dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych z korytarza do sterowni z instalacją systemu kontroli dostępu i czytnikiem kart indywidualnych z jednoczesną integracją z obecnym systemem szpitalnym.

- Założenia informatyczne do uwzględnienia:

- Instalacja okablowania strukturalnego:

      - Do remontowanych pomieszczeń należy doprowadzić nowe linie okablowania strukturalnego kat. 6 z pomieszczenia punktu dystrybucyjnego PD02 zlokalizowanego na parterze budynku.

      - Sieć okablowania strukturalnego zrealizowana w kategorii 6 w systemie PowerCat realizująca standard Gigabit Ethernet. Należy zastosować nieekranowany kabel miedziany UTP 4x2x0.5 spełniający wymagania kategorii 6 stanowiący medium transmisyjne dla przesyłu danych logicznych w okablowaniu poziomym.

      - Kable należy zakończyć gniazdami przyłączeniowymi w standardzie RJ45 kat.6. Wszystkie gniazda muszą być oznakowane szyldzikami z opisem wykorzystując do tego celu jednolity system numeracji spójny z obecnie wykorzystywanym w WCO i z oznaczeniami na projekcie. Każde gniazdo musi być połączone z panelem dystrybucyjnym umieszczonym w punkcie dystrybucyjnym PD02 za pośrednictwem osobnej wydzielonej linii kablowej UTP kat.6.

      - Punkt dostępowy składa się z punktu logicznego oznaczającego 2 gniazdka komputerowe oraz punktu zasilającego co oznacza 2 gniazda elektryczne zasilane z obwodu gwarantowanego + 2 gniazda elektryczne zasilane z obwodu ogólnego przeznaczenia. Gniazda zasilania komputerowe muszą być typu DATA z zabezpieczeniem za pomocą klucza przed podłączeniem urządzeń nie przeznaczonych do zasilania z tego typu obwodów.

      - Osprzęt do montażu gniazd winien być taki sam jak osprzęt elektryczny.

      - Wszystkie kable okablowania poziomego należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację. Konieczne jest naniesienie oznaczeń na panelu krosowym w Punkcie Dystrybucyjnym PD02.

      - Do istniejącego pomieszczenia nr 0106 należy doprowadzić 8 nowych linii okablowania strukturalnego z PD02. Istniejące 4 linie do pomieszczenia punktu dystrybucyjnego PD02 należy pozostawić. Pozostałe linie nie prowadzące do PD02 należy wycofać a ich wykaz przekazać do Działu Informatyki.

      - Konieczne jest spełnienie otwartości systemu okablowania na wszelkie zastosowanie w dziedzinie transmisji danych, techniki wideo, systemów sterowania oraz w dziedzinie telefonii.

      - Konieczne jest spełnienie wymogu certyfikacji systemu oraz zapewnienia 
25-letniego okresu gwarancyjnego na wykonaną sieć.

- Istniejący punkt dystrybucyjny PD02 należy doposażyć w:

      - przełącznik 48-portowy z funkcją zasilania PoE kompatybilny ze sprzętem aktywnym stosowanym w WCO przez Dział Informatyki (typu SWITCH 3COM 4500G 3CR17762-91 48 portów z modułem GBIC)

      - panel krosowy 24xRJ45 kat. 6,

      - należy także przewidzieć patchordy typu Patchsee kat 6 UTP w ilości równej liczbie gniazdek komputerowych.

- Serwerownia Główna:

      - Przełącznik rdzeniowy w serwerowni należy wyposażyć w dodatkowy moduł światłowodowy z modułami GBIC 1000Base-SX (1 szt. na każde urządzenie aktywne).

- Prowadzenie tras kablowych oraz sposób montowania gniazd określi projektant na etapie projektu branżowego po konsultacji z Działem Informatyki.

- Testowanie:

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe okablowania zgodne z normami oraz wymaganiami producenta celem sprawdzenia wymagań stawianych kategorii 6 dla kabli (w szczególności pomiar dynamiczny).

- Dokumentacja:

Wymagane jest wykonanie Projektu branżowego oraz dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej i elektronicznej (pomiary oraz rzut kondygnacyjny wraz z naniesionymi trasami kablowymi i rozmieszczeniem gniazdek). Powyższe dokumenty jak i certyfikat gwarancyjny systemu winny być dostarczone po jednym egzemplarzu do Działu Informatyki.

- Dostawa, montaż i uruchomienie symulatora do planowania leczenia z opcją wirtualnej symulacji oraz interfejsem do integracji z istniejącym systemem kontroli oddechowej RPM oparty na tomografie komputerowym

Uwaga:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi.

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych w formie kart katalogowych, folderów danych produktowych - pod rygorem odrzucenia oferty.

- Na załączonych materiałach Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli specyfikacji, w której zamawiający opisał wymóg).

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymóg | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE oraz oferowane wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. PARAMETRY OGÓLNE SYSTEMU |
| 1.1 | Tomograf komputerowy całego ciała umożliwiający akwizycję minimum 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor | TAK |  |  |
| 1.2 | System fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2012 | TAK |  |  |
| 1.3 | Producent / Kraj | TAK podać |  |  |
| 1.4 | Model / Typ aparatu | TAK podać |  |  |
| 2. GENERATOR I LAMPA |
| 2.1 | Moc generatora [kW] | ≥ 80 kW | 0 – 20 pkt 20 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2.2 | Sposób chłodzenia generatora: płynem, z oddawaniem ciepła na zewnątrz pomieszczenia gantry, powietrzem, z oddawaniem ciepła do pomieszczenia gantry | Podać rozwiązanie | 40 pkt 0 pkt |  |
| 2.3 | Zakres napięcia anodowego [kV] | ≥ 80-140 kV Podać (ze skokiem) | 0 – 40 pkt 40 – największy zakres między wartościami skrajnymi, 0 – najmniejszy zakres między wartościami skrajnymi, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2.4 | Maksymalny prąd anodowy [mA] | ≥ 650 mA Podać (ze skokiem) | 0 – 20 pkt 20 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2.5 | Maksymalna szybkość chłodzenia anody [MHU] | ≥ 2,0 MHU/min | 0 – 40 pkt 40 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2.6 | Pojemność cieplna lampy (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna podać ekwiwalent lub efektywność cieplną anody) [MHU] | ≥ 8,0 MHU | 0 – 40 pkt 40 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. GANTRY I STÓŁ |
| 3.1 | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 80 cm | 0 – 50 pkt 50 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3.2 | Nośność blatu stołu dla precyzji pozycjonowania ±0,25mm [kg] | ≥ 220 kg | 0 – 20 pkt 20 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3.3 | Zakres przesuwu stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie [cm] | ≥ 190 cm | 0 – 40 pkt 40 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3.4 | Stół umożliwiający planowanie do celów radioterapii: - blat z włókna węglowego z indekserem do systemów unieruchamiania zgodnym z posiadanymi akceleratorami firmy Varian, - niezależność ruchów stołu we wszystkich kierunkach | TAK | Bez oceny |  |
| 3.5 | Stół z wymiennymi blatami (nie nakładkami) 1x diagnostyczny, 1x płaski do radioterapii, z możliwością ich szybkiej wymiany | TAK | Bez oceny |  |
| 4. PARAMETRY SKANU |
| 4.1 | Liczba submilimetrowych warstw zbieranych w czasie najkrótszego, pełnego obrotu (360º) | ≥ 64 | 0 – 100 pkt 100 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.2 | Liczba pełnych obrotów układu lampa detektor w czasie 1 sekundy [obr/s] | ≥ 2,5 obr/s | 0 – 40 pkt 40 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.3 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji minimum 64 warstwowej [mm] | ≤ 0,65 mm | 0 – 20 pkt 20 – najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.4 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej [mm] | ≤ 0,65 mm | 0 – 20 pkt 20 – najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.5 | Minimalny możliwy do uzyskania rozmiar izotropowego voxela x=y=z [mm] Z przy akwizycji minimum 64 warstwowej | Z ≤ 0,35 podać parametry skanu, kolimacja, ilość warstw, czas obrotu, pitch | 0 – 40 pkt 40 – najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.6 | Minimalny możliwy do uzyskania rozmiar izotropowego voxela x=y=z [mm] Z przy akwizycji wielowarstwowej | Z ≤ 0,35 podać parametry skanu, kolimacja, ilość warstw, czas obrotu, pitch | 0 – 40 pkt 40 – najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.7 | Możliwość uzyskania danych akwizycyjnych dla 2 energii promieniowania | TAK/NIE | TAK – 40 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4.8 | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 512 x 512 | TAK | Bez oceny |  |
| 4.9 | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s] w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji [obrazów/s] | ≥ 20 | 0 – 40 pkt 40 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.10 | Dostępne maksymalne rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 cm | 0 – 100 pkt 100 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.11 | Pole obrazowania równe średnicy otworu w gantry | TAK | Bez oceny |  |
| 4.12 | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta [cm] | ≥ 190 cm | 0 – 40 pkt 40 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.13 | Topogram w czasie rzeczywistym [cm] | ≥ 180 cm | 0 – 40 pkt 40 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.14 | Wartość dawki promieniowania CTDI100 dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ( 120 kV przy użyciu fantomu CATPHAN (16 cm – głowa i 32 cm – jama brzuszna): - głowa w centrum 1 cm poniżej powierzchni - jama brzuszna w centrum 1 cm poniżej powierzchni Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44 | podać podać podać podać | 0 – 5 pkt za każdy parametr 5 – najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie W sumie maksymalnie 20 pkt |  |
| 4.15 | Rozdzielczość niskokontrastowa ≤ 5 mm wizualna (nie statystyczna) mierzona dla fantomu Catphan 20 cm dla różnicy kontrastu 3 HU dla napięcia 120 KV mierzona w polu akwizycyjnym 50 cm, dla warstwy rzeczywistej podać parametry skanu | ≤ 5 mm | 0 – 20 pkt 20 – najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.16 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie – 2 % MTF w polu akwizycyjnym 50 cm dla płaszczyzny x,y | ≥ 15 pl/cm podać warunki pomiarowe | 0 – 20 pkt 20 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.17 | Zakres współczynnika pitch rozumianego jako stosunek przesuwu stołu na jeden pełny skan do kolimacji całkowitej detektora (przesuw stołu >0) | ≥ 0,5 – 1,3 podać (ze skokiem) | 0 – 20 pkt 20 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.18 | Minimalna rekonstruowana grubość warstwy dla akwizycji z maksymalnym pitch dostępnym na aparacie | podać | 0 – 20 pkt 20 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4.19 | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4.20 | Modulacja dawki odbywa się w czasie rzeczywistym na podstawie rzeczywistych pomiarów dokonywanych w czasie trwania skanu spiralnego, we wszystkich trzech osiach | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4.21 | System eliminujący zbędne, nadmiarowe promieniowanie podczas startu/zatrzymania skanu spiralnego (naświetlanie tylko obszaru badanego z rekonstrukcją obrazów dla całej długości obszaru badanego z wykorzystaniem np. dynamicznej przysłony) | TAK/NIE opisać sposób realizacji | TAK – 50 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4.22 | Mechanizm rekonstrukcji iteracyjnej obrazu z projekcji umożliwiający redukcję dawki min. 50% w relacji do standardowej metody rekonstrukcyjnej FBP (Filtered Back-Projection) z zachowaniem tej samej jakości obrazu (tej samej ilości szumu, rozdzielczości), zawierający wielokrotne iteracje z wykorzystaniem danych surowych | TAK/NIE opisać | TAK – 50 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4.23 | Mechanizm pozwalający na korektę artefaktów pochodzących od metalowych elementów | TAK/NIE opisać | TAK – 50 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. KONSOLA TOMOGRAFU |
| 5.1 | Stacja jednomonitorowa - monitor medyczny o przekątnej kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub lepsze rozwiązanie ≥ 19” | TAK podać typ | Bez oceny |  |
| 5.2 | Drugi monitor medyczny o przekątnej kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub lepsze rozwiązanie [”] ≥ 19” | TAK / NIE podać typ | TAK – 40 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5.3 | Oprogramowanie do kontroli jakości i regulacji pracy monitora | TAK/NIE opisać | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5.4 | Oprogramowanie do codziennej kontroli jakości tomografu komputerowego wraz z możliwością archiwizowania wyników testów m.in. w plikach w formacie np. pdf, xml, xls | TAK | Bez oceny |  |
| 5.5 | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów ≥ 250 000 | ≥ 250 000 | Bez oceny |  |
| 5.6 | Możliwość zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania ≥ 3 | TAK | Bez oceny |  |
| 5.7 | Interfejs użytkownika identyczny z konsolą diagnostyczną w zakresie wspólnych aplikacji postprocesingowych | TAK | Bez oceny |  |
| 5.8 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: DICOM RT - Send / Receive - Basic Print - Dicom Print - Query/Retrieve - Storage Commitment - Modality Worklist | TAK | Bez oceny |  |
| 5.9 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK | Bez oceny |  |
| 5.10 | SSD (Surface Shaded Display) | TAK | Bez oceny |  |
| 5.11 | VR (Volume Rendering) | TAK | Bez oceny |  |
| 5.12 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK | Bez oceny |  |
| 5.13 | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych | TAK | Bez oceny |  |
| 5.14 | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK | Bez oceny |  |
| 5.15 | Wizualizacja na topogramie w formie graficznej rozkładu dawki (wykres itp.) | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5.16 | Funkcja ustawiania maksymalnych dawek referencyjnych (CDTIvol, DLP) dla każdego zakresu skanu, powodujące w przypadku przekroczenia wartości ostrzeżenie operatora | TAK | Bez oceny |  |
| 5.17 | Ostrzeżenie o przekroczeniu dawki kumulowanej pacjenta (granice ustawiane przez operatora) | TAK | Bez oceny |  |
| 5.18 | Prezentacja i zapis informacji o dawce pacjenta w formacie DICOM Structured Report, z możliwością przeprowadzania automatycznych analiz statystycznych | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5.19 | Automatyczna i „na żądanie” synchronizacja startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego | TAK | Bez oceny |  |
| 5.20 | Interfejs w gantry z gniazdem we/wy do podłączenia posiadanego systemu bramkowania oddechowego Respiratory Gating RPM firmy Varian | TAK | Bez oceny |  |
| 5.21 | Protokoły do skanowania i rekonstrukcji obrazów z możliwością retrospektywnego oraz prospektywnego określania serii tomograficznej dla zdefiniowanej fazy oddechowej | TAK | Bez oceny |  |
| 5.22 | Integracja z posiadanym oprogramowaniem bramkowania oddechowego RPM firmy Varian | TAK | Bez oceny |  |
| 5.23 | Zabezpieczenie konsoli zapewniające bezpieczeństwo systemu oraz danych pacjenta poprzez funkcjonalność zarządzania dostępem dla zdefiniowanych użytkowników | TAK | Bez oceny |  |
| 5.24 | Zabezpieczenie konsoli opartej na systemie operacyjnym Microsoft Windows, poprzez pakiet antywirusowy wraz z opcją okresowego aktualizowania bazy wirusów | TAK | Bez oceny |  |
| 6. STANOWISKO WIRTUALNEJ SYMULACJI |
| 6.1 | Stacja z kolorowym monitorem medycznym o przekątnej monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub lepsze rozwiązanie ≥ 19” | TAK podać typ | Bez oceny |  |
| 6.2 | Oprogramowanie do kontroli jakości i regulacji pracy monitora | TAK/NIE opisać | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6.3 | Nawigacja i kontrola 2D i 3D obrazów CT | TAK | Bez oceny |  |
| 6.4 | Obsługa badań różnych modalności w tym PET i NMR | TAK | Bez oceny |  |
| 6.5 | Tworzenie i prezentacja obrazów DRR | TAK | Bez oceny |  |
| 6.6 | Tworzenie i prezentacja obrazów fluoroskopii wirtualnej | TAK | Bez oceny |  |
| 6.7 | Zestaw narzędzi do konturowania i edytowania struktur | TAK | Bez oceny |  |
| 6.8 | Automatyczne konturowanie struktur na podstawie atlasu modeli anatomicznych | TAK | Bez oceny |  |
| 6.9 | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym ortogonalnych i wzdłużnych przekrojów struktur | TAK | Bez oceny |  |
| 6.10 | Tworzenie i zarządzanie listą struktur „targetów” i organów krytycznych | TAK | Bez oceny |  |
| 6.11 | Zarządzanie i tworzenie izocentrum i punktów referencyjnych | TAK | Bez oceny |  |
| 6.12 | Symulacja wiązek promieniowania 3D uwzględniająca parametry techniczne posiadanych akceleratorów firmy Varian | TAK | Bez oceny |  |
| 6.13 | Prezentacja położenia listków kolimatora MLC uwzględniająca parametry techniczne kolimatorów posiadanych akceleratorów firmy Varian | TAK | Bez oceny |  |
| 6.14 | Wizualizacja 3D wiązek, struktur, stołu i posiadanego akceleratora oparta o techniki rooms-eye-view | TAK | Bez oceny |  |
| 6.15 | Wizualizacja 3D oparta o techniki beams-eye-view. | TAK | Bez oceny |  |
| 6.16 | Zarządzanie planami w bazie danych | TAK | Bez oceny |  |
| 6.17 | Graficzna prezentacja 3D zdefiniowanych obiektów | TAK | Bez oceny |  |
| 6.18 | Export do systemu planowania leczenia - obrazów CT - obiektów DICOM RT Structure - obiektów DICOM RT Plan | TAK | Bez oceny |  |
| 6.19 | Oferowany system pozwala na eksport planów do posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA w standardzie DICOM RT Plan | TAK | Bez oceny |  |
| 6.20 | Transfer danych do oferowanego sterowanego komputerowo systemu sterowanych centratorów laserowych w standardzie DICOM RT | TAK | Bez oceny |  |
| 6.21 | Zabezpieczenie konsoli zapewniające bezpieczeństwo systemu oraz danych pacjenta poprzez funkcjonalność zarządzania dostępem dla zdefiniowanych użytkowników | TAK | Bez oceny |  |
| 6.22 | Zabezpieczenie konsoli opartej na bazie systemu operacyjnego Microsoft Windows, poprzez pakiet antywirusowy wraz z opcją okresowego aktualizowania bazy wirusów | TAK | Bez oceny |  |
| 6.23 | System zmotoryzowanych centratorów laserowych o trzech kolorach z własną komputerową stacją umożliwiającą ustawianie pozycji centratorów pozwalających na określanie punktów referencyjnych, kształtu pola i układu MLC z uwzględnieniem kształtu ciała pacjenta | TAK | Bez oceny |  |
| 6.24 | Oprogramowanie do sterowania systemem laserów wraz z obsługą DICOM RT do importu obrazów tomograficznych pacjenta, konturów struktur i planu leczenia | TAK | Bez oceny |  |
| 6.25 | Monitor dotykowy do sterowania systemem laserów zainstalowany w pomieszczeniu aparatu tomograficznego i laserów | TAK | Bez oceny |  |
| 6.26 | Automatyczna kalibracja laserów | TAK | Bez oceny |  |
| 6.27 | Fantom i oprogramowanie do kalibracji laserów | TAK | Bez oceny |  |
| 7. STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA |
| 7.1 | Dwukomorowa strzykawka automatyczna rok produkcji 2012 | TAK | Bez oceny |  |
| 7.2 | Możliwość zasilania strzykawki bezpośrednio ze źródła 230V, 50Hz | TAK | Bez oceny |  |
| 7.3 | Możliwość stosowania wkładów wypełnionych środkiem cieniującym o różnej pojemności, gęstości, z opóźnieniem: wlewu, fazowym, skanowania | TAK | Bez oceny |  |
| 7.4 | Integracja strzykawki z tomografem komputerowym | TAK | Bez oceny |  |
| 7.5 | Możliwość uzbrojenia systemu zarówno na głowicy (w pomieszczeniu skanera) jak i panelu sterującym (w sterowni) | TAK | Bez oceny |  |
| 7.6 | Dotykowy kolorowy monitor LCD | TAK | Bez oceny |  |
| 7.7 | Graficzny monitor ciśnienia w trakcie iniekcji w funkcji czasu | TAK | Bez oceny |  |
| 7.8 | Podgrzewacz kontrastu | TAK | Bez oceny |  |
| 7.9 | Prędkość przepływu w zakresie 0,1 – 9,9 ml/s | TAK | Bez oceny |  |
| 7.10 | Limit ciśnienia szczytowego od 50 do 325 psi | TAK | Bez oceny |  |
| 7.11 | Sygnalizacja nieprawidłowego wypełnienia wkładu środkiem cieniującym | TAK | Bez oceny |  |
| 7.12 | Automatyczny raport tworzony po zakończeniu badania dotyczący rzeczywistych parametrów podanego kontrastu, szybkość podania, opóźnienia i wstrzyknięcia | TAK/NIE | Tak - 20 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 7.13 | Możliwość pracy z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch różnych producentów (wskazać) | TAK | Bez oceny |  |
| 8. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |
| 8.1 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | TAK | Bez oceny |  |
| 8.2 | Fantom obszaru głowy oraz ciała (wersja składana) wraz z walizką transportową do pomiaru dawki tomograficznej zawierający: otwory pomiarowe na komorę jonizacyjną, adapter na komorę jonizacyjną, 5 punktów pomiarowych zgodnych z normą IEC 61223-3-5 oraz IEC 60601-2-44 | TAK podać typ | Bez oceny |  |
| 8.3 | Urządzenie pomiarowe klasy B wyposażone w wielofunkcyjny detektor, umożliwiające jednoczesny pomiar napięcia [kVp], dawki, mocy dawki, HVL (pomiar bezpośredni), impulsów, mocy impulsów, fal, prądu [mA], obciążenia prądowo-czasowego [mAs] oraz pomiar luminancji i iluminancji monitorów. Wyposażenie urządzenia pomiarowego: wielofunkcyjny detektor promieniowania jonizującego (rozdzielczość czasowa < 0,2 ms, zakres napięcia mierzonego od 21 kV do 160 kV, zakres pomiarowy dawki od 50 nGy do 50 Gy) adapter komunikacji bezprzewodowej przejściówka z portu USB na port RS 232 komplet filtrów do pomiaru HVL komora jonizacyjna oprogramowanie do analizy wyników pomiarów z opcją eksportu danych | TAK podać typ | Bez oceny |  |
| 9. WYMAGANIA INSTALACYJNE |
| 9.1 | Maksymalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu ≤ 33,0 m² (6,0mx5,5m) - wymiary pomieszczenia badań | TAK |  |  |
| 9.2 | Ilość ciepła wydzielanego przez gantry do pomieszczenia badań [kW] (przy maksymalnej mocy ) | podać |  |  |
| 9.3 | Dla zasilania 3x400V, 50Hz podać moc przyłączeniową | TAK |  |  |
| 9.4 | Instalacja ma być kompletna, zgodna z polskimi przepisami, a urządzenie wraz z pomieszczeniem gotowe do użytku | TAK |  |  |
| 9.5 | Integracja komunikacji poprzez protokoły DICOM Worklist, DICOM MPPS z systemem szpitalnym Eskulap oraz PACS | TAK |  |  |
| 9.6 | Integracja komunikacji poprzez protokoły DICOM Worklist, DICOM MPPS z systemem radioterapeutycznym ARIA obejmująca dostarczenie i instalację oraz uruchomienie oprogramowania DICOM Worklist w systemie ARIA firmy Varian | TAK |  |  |
| 9.7 | Zasilacze awaryjne z minimum 5 min. podtrzymaniem napięcia dla konsoli, stacji wirtualnej symulacji oraz stacji z oprogramowaniem do centratorów laserowych | TAK |  |  |
| 9.8 | Przeprowadzenie na koszt Dostawcy testów specjalistycznych aparatu przed oddaniem do użytkowania | TAK |  |  |
| 9.9 | Zestaw szkoleń dla użytkowników z obsługi poszczególnych elementów zamówienia: - szkolenia w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji i konserwacji dla personelu serwisu wewnętrznego, - szkolenia w zakresie obsługi poszczególnych elementów zamówienia dla personelu medycznego (technicy, fizycy, lekarze) | TAK |  |  |
| 9.10 | Szkolenie specjalistyczne dla czterech osób w ośrodku referencyjnym producenta (o profilu onkologicznym) w jednym z krajów Unii Europejskiej w wymiarze 5 dni lub udział w kursie szkoleniowym w krajach Unii Europejskiej dotyczącym zagadnień związanych z przedmiotem przetargu, do wykorzystania przez Zamawiającego w terminie dogodnym dla obu stron (w ramach ceny umowy). | TAK |  |  |
| 9.11 | Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia minimum 1 rok | TAK |  |  |
| 9.12 | Liczba przeglądów wymaganych przez producenta aparatu w okresie gwarancyjnym | Podać |  |  |
| 9.13 | Gwarancja 10-letniego dostępu do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | TAK |  |  |
| 9.14 | Zdalna diagnostyka aparatu | TAK podać warunki |  |  |
| 9.15 | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich elementów zamówienia przynajmniej w wersji papierowej | TAK |  |  |

Oświadczam(y), iż wyżej wymienione, oferowane przez naszą firmę urządzenia, w pełni odpowiadają powyższym wymaganiom Zamawiającego, są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………….., dn. ………………

(miejscowość)

……………………………………………………….

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy