Załącznik nr 5 do specyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 - łóżka intensywnej opieki medycznej z przechyłami na boki i wagą – 6 sztuk

dostawy w dwóch transzach: 1 transza - 3 sztuki - do 15.12.2012 r

2 transza – 3 sztuki – do 29.03.2013r

| L.P. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać | Ocena spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko intensywnej opieki medycznej z przechyłami na boki i wagą | Podać /model typ/ |  |  |
| 2 | Producent | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |  |
| 5 | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 6 | Długość łóżka 215 cm +/- 5 cm z możliwością elektrycznego skracania i wydłużania | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 7 | Szerokość łóżka 100 cm +/- 5 cm | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 8 | wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 9 | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 10 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 11 | Szczyt łóżka od strony nóg wyposażony w blokadę na czas transportu – zabezpieczenie na czas transportu łóżka | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 12 | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 13 | Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości do 23 cm pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek Dopuszcza się łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 41 cm nad leżem | Tak, Podać |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 14 | Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 15 | Barierki boczne jednorodne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 16 | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 17 | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy Możliwość wykonywania zdjęć zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 18 | regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych - wysokości leża w zakresie 40-80cm +/-5 cm - segmentu pleców do min 80( , dopuszcza się regulacje segmentu pleców w zakresie 0-72°; - segmentu uda 40(, dopuszcza się regulacje segmentu uda w zakresie 0-37°; - segmentu podudzia 40( ; - wydłużania segmentu leża o min 15 cm ; - funkcji Trendelenburga do min 13(; - funkcji antyTrendelenburga do min 16(; - funkcji przechyłów bocznych 30(; | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 19 | Regulacja przechyłów bocznych minimum 30( w każdą stronę czyli w sumie możliwość rotacji pacjenta o 60( | Tak, Podać |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 20 | Lateralna pozycja leża z precyzyjnym wskaźnikiem elektronicznym stopni pochylenia w celu monitoringu odpowiedniego pozycjonowania pacjenta | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 21 | Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie przechyłu w dowolna stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko komunikuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 22 | Łóżko umożliwiające wyłączenie alarmu opuszczonych barierek przy jednoczesnym wykonaniu przechyłu bocznego w sytuacjach codziennych procedur takich jak np. przełożenie pacjenta z łóżka na wózek do przewożenia chorych. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 23 | Funkcja przechyłów bocznych wykonywana przez leże łóżka. Funkcja umożliwiająca programowanie ułożeń oraz przechyłów bocznych przy zaintubowanym pacjencie. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 24 | Możliwość programowania ułożeń pacjenta w przechyłach bocznych w określonych odcinakach czasowych tzn. łóżko po określonym (zaprogramowanym) czasie wykonuje przechył o zaprogramowaną wartość | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 25 | Sterowanie elektryczne przy pomocy : 2 zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta 2 zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego) Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża. Panelu centralnego sterowania wszystkimi funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku Paneli w barierce bocznej z czytelnym wyświetlaczem LCD umożliwiającego wykonywanie wszystkich regulacji łóżka jak i programowania wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta, wraz z elektroniczna historią zanotowanych zmian w czasie, programowania terapii ułożeniowej w szczególności z wykorzystaniem przechyłów bocznych | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 26 | Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach umieszczonych w barierkach bocznych . Możliwość odtworzenia wskazań wagi z ostatnich 30 dni |  |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 27 | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez podpórki rąk do wspierania się przy opuszczaniu leża z zintegrowanym sterowaniem regulacji wysokości leża do pozycji odpowiedniej dla wzrostu pacjenta | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 28 | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez możliwość wypychania pacjenta do pozycji stojącej poprzez zintegrowane sterowanie regulacji wysokości w podpórkach rąk oraz funkcji przechyłu bocznego leża | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 29 | regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 30 | Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. Dodatkowo ruch dolnej krawędzi segmentu pleców i uda poruszający się po okręgu (nie tylko do tyłu ale również w górę) w celu podążania za kręgosłupem pacjenta w celu eliminacji sił tarcia będących przyczyna powstawania odleżyn 1-2 stopnia. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 31 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga min.12( | Tak, Podać |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 32 | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 33 | regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 34 | Przyciski sterowania nożnego zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) . | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 35 | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 36 | elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 37 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 38 | elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy przycisków nożnych | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 39 | Elektryczna , pozycja fotela wspomagającego funkcje oddychania pacjenta (plecy pacjenta w pozycji wyprostowanej pionowej, segment uda odchylony w celu zniwelowania nacisku w odcinku jamy brzusznej, segment podudzia opuszczony w dół) , możliwość podparcia przez pacjenta ramion oraz stóp poprzez regulowany elektrycznie szczyt łóżka będący podpórką pod stopy w celu uruchomienia dodatkowych mięśni wspomagających oddychanie pacjenta | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 40 | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 41 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 42 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 43 | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 44 | Przycisk bezpieczeństwa STOP lub tez o innym oznaczeniu powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, odcinający również funkcje w przypadku pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 45 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 46 | Podwójne koła tworzywowe z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Dopuszcza się pojedyncze tworzywowe koła jezdne | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 47 | Piąte koło kierunkowe ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim. Funkcja automatycznego podnoszenia się po podłączeniu łóżka do prądu w celu łatwiejszego czyszczenia pod łóżkiem oraz zwiększenia dostępu do dogodnego podjechania np. ramieniem C. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 48 | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta Dopuszcza się łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 240kg. | Tak, Podać |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 49 | Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 50 | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 51 | wyposażenie: -uchwyt na worki do moczu 4 na każdej stronie łóżka - zestaw stabilizatorów do terapii bocznej – 1 kpl dla wszystkich łóżek wieszak do kroplówki – 2 szt dla jednego łóżka światło pod leżem uchwyt przewodów anestezjologicznych – 1 szt. dla wszystkich łóżek materac pasywny przeciwodleżynowy opisany poniżej w pkt 52-57 | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 52 | Materac przeciwodleżynowy statyczny o wymiarach 140x900x2000 mm zapobiegający odleżyną do III stopnia | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 53 | Materac wykonany z wysoce sprężystej piany – trzy rodzaje piany w okolicy głowy i pięt zmniejszające nacisk, w części centralnej wyprofilowany dla dobrej dystrybucji nacisku. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 54 | Materac posiadający twardą piankę na krawędziach zwiększającą komfort pacjenta przy opuszczaniu łóżka Dopuszcza się materac na łóżko nie posiadające twardej piany na krawędziach | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 55 | Viscoelastic na całej długości materaca. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 56 | Materac z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 57 | Dodatkowy pokrowiec odpinany na zamek błyskawiczny nie przepuszczający płynów infuzyjnych a przepuszczający powietrze – dodatkowo do każdego materaca | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |

Pakiet 2  Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej – 1 sztuka

Dostawa - do 8 tygodni od daty podpisania umowy

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać | Ocena spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej | Podać /model typ/ |  |  |
| 2 | Producent | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |  |
| 5 | Leże dwu segmentowe wypełnione płytą tworzywową | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 6 | Wymiary zewnętrzne wózka 2050mm x 730mm ± 50mm Dopuszcza się wózek o wymiarach 2120mm x 860mm | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 7 | Zakres regulacji wysokości 600mm x 900mm ± 50mm Dopuszcza się zakres regulacji wysokości 680 - 1060mm | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 8 | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne Dopuszcza się wózek o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej poliestrowo z barierkami ze stali nierdzewnej | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 9 | Regulacja oparcia pleców dokonywana płynnie przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą; Kąt odchylenia oparcia pleców 0 - 60° Dopuszcza się wózek z oparciem pleców regulowanym systemem samoblokującym, z mechanicznym CPR oparcia pleców Dopuszcza się kąt odchylenia pleców 0 - 70°przy użyciu mechanizmu sprężyny gazowej | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywany płynnie przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą; kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 20°, dopuszcza się regulację w zakresie 0-12° kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 - 12°, dopuszcza się regulacje w zakresie 0-8° | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 10 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana przy pomocy dźwigni nożnej. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 11 | Cztery koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową Dopuszcza się wózek transportowy wyposażony w centralna blokadę kół aktywowaną za pomocą dźwigni nożnej oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 12 | Wyposażone w barierki boczne, wieszak kroplówki, kosz na ubranie pacjenta oraz 4 krążki odbojowe w narożnikach leża | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 13 | Materac zaopatrzony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta. Dopuszcza się wózek bez uchwytów umożliwiających przeniesienie pacjenta. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |

Pakiet 3 – pompa do żywienia dojelitowego – 2 sztuki

Dostawa  do 6 tygodni od daty podpisania umowy

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać | Ocena spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa do żywienia dojelitowego | Podać /model typ/ |  |  |
| 2 | Producent | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji 2012 | Tak |  |  |
| 5 | Każda pompa do żywienia dojelitowego stacjonarna z uchwytem do jej mocowania oraz przenośna wyposażona w akumulator. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 6 | Praca akumulatora 24 godziny przy tempie przepływu 125ml | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 7 | Czas ładowania akumulatora nie dłużej niż 5 godzin | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 8 | Możliwość ustawienia objętości w zakresie 1 – 5000ml | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 9 | Możliwość nastawienia tempa podaży diety 1 – 600 ml/h | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Waga 480g /+-20g/ | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 10 | Wymiary max ok. 128x114x43 | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
| 11 | Pompa kompatybilna z uniwersalnymi liniami pasującymi do opakowań diet różnych producentów. | Tak |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |

Pakiet 4 – inhalator ultradźwiękowy – 2 sztuki

Dostawa  do 6 tygodni od daty podpisania umowy

| L.p. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać | Ocena spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inhalator ultradźwiekowy | Podać /model typ/ |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2012 | Tak |  |
|  | Inhalator rozpylający ciecz za pomocą drgań mechanicznych o dużej częstotliwości (drgania otrzymywane z przetwornika ultradźwiękowego), przeznaczony do nebulizacji, nebulizacji lekowej oraz z możliwością przyspieszenia aplikacji leku. | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Wbudowany kompresor, przystosowany do pracy ciągłej -24 godziny na dobę. Przepływ w komorze wywoływany powietrzem. | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Aerozol cząsteczek od 1 do 6 mikronów | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Możliwość nastaw czasowych nebulizacji: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 min, nebulizacja ciągła. | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz , 8A, | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | System kontroli bezpieczeństwa pracy urządzenia gwarantujący samoczynne wyłączenie się aparatu w razie awarii | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Maksymalne wymiary: 25cm x 25cm x 30cm (szer. x wys. x głęb.) Dopuszcza się wymiary: 34,5 x 13,0 x 24,0cm | TAK Podać |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Całkowita waga aparatu max 6 kg Dopuszcza się inhalator o wadze 6,6kg | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Aparat z możliwością regulacji siły /wydajności nebulizacji przez użytkownika – minimum 4 zakresy | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Inhalator z możliwością aplikacji zimnego lub ciepłego aerozolu dostosowany do bieżących potrzeb użytkownika | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | W wyposażeniu wymagany giętki wieszak umożliwiający profilowanie kształtu rury | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Możliwość instalacji dodatkowego pojemnika z wodą umożliwiającego ciągłą nebulizację przez minimum 12h. Zamawiający dopuszcza dodatkowy pojemnik z wodą o pojemności 1000-1500ml. W standardowym zestawieniu aparat ma współpracować z pojemnikami z wodą o pojemności 140-150 ml kompatybilnymi ze stalową komorą nebulizatora umożliwiającymi ciągłą nebulizację przez minimum 1h. | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |
|  | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych producenta | TAK Załączyć |  | Warunek wymagany nie podlegający ocenie |